- Załącznik nr 2.2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty - Część B Cz.I

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ZZ-271-10-D-PN/2015 |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O PARAMETRACH/ FUNKCJACH POSIADANYCH PRZEZ OFEROWANĄ APARATURĘ/URZĄDZENIA:

| Lp. | Nazwa Urządzenia | Ilość [szt/kpl] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do pomiaru i oznaczania wielkości cząstek wraz z wyposażeniem | 1 |

Nazwa aparatu:.......................................................................Typ:....................................

Producent:..............................................................................Model:………………………….

Nr katalogowy (jeśli istnieje):................................................. Rok produkcji:..................

Miejsce zainstalowania:....................................................................................................

Wymiary urządzenia transportowe gł. x szer. x wys., waga: …………………………..………

Wymiary urządzenia po montażu gł. x szer. x wys., waga: ……………..………………………

Rodzaje gazów technicznych niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ….………………………………………………………………………………………………………….……

Rodzaje płynów niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ……………………………………………………………………………………………..……………………

Rodzaje i typ podłączeń elektrycznych, moc, wymagane zabezpieczenia: ………………………………………………………………………………………………..…………………

Czas realizacji Zamówienia (zgodny z Działem IV SIWZ), dzieli się na:

- Czas niezbędny na produkcję sprzętu: ……………………………………………….……………

- Czas niezbędny na dostawę, instalację, instruktaż i odbiór końcowy urządzeń (po wyprodukowaniu urządzenia) - podać granice min. i max.: …….…………….………………..

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

................................................................................................................................................

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

niniejszym oświadcza, że oferowana aparatura/urządzenie:

jest kompletne i fabrycznie nowe oraz posiada niżej wymienione wyposażenie oraz cechy techniczno – jakościowe (parametry i funkcje):

| l.p. | OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY LUB FUNKCJE: | Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji |
| --- | --- | --- |

Wymagania techniczne

Główne funkcje urządzenia

|  | Pomiar metodą dynamicznego rozpraszania światła DLS Dynamic Light Scattering, kąt pomiaru nie mniejszy niż 160 stopni (rozpraszanie wsteczne) | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Zakres pomiarowy co najmniej w zakresie 0,3 – 10 000 nm | TAK |
|  | Pomiar masy cząsteczkowej w zakresie, co najmniej 1 x 103 do 2 x 107 Da | TAK |
|  | Czas pomiaru co najmniej w zakresie 1 – 3600 s | TAK |
|  | Urządzenie wyposażone w kuwetę kwarcową do pomiarów próbek oraz celkę o mikroobjętości. Minimalna objętość pomiaru 12 µl | TAK |
|  | Źródło światła: laser He-Ne, 633 nm | TAK |
|  | Automatyczny dobór parametrów pomiarów przez urządzenie w zależności od intensywności natężenia rozpraszanego światła | TAK |
|  | Detektor: fotodioda lawinowa | TAK |
|  | Pomiar wielkości cząsteczek w zakresie temperatur od 0 do co najmniej 90 °C | TAK |
|  | Szybkość zmiany temperatur nie gorzej niż >15°C/min | TAK |
|  | Możliwość pomiaru promienia hydrodynamicznego i jednoczesnego oszacowania masy cząsteczkowej na podstawie krzywej wzorcowej | TAK |
|  | Próbka badana nie styka się z układem optycznym, ani z pozostałościami poprzedniej próbki | TAK |
|  | Możliwość pomiaru potencjału zeta dla cząsteczek od 3,8 nm – 100 μm | TAK |
|  | Wyposażony w wielofunkcyjny titrator umożliwiający automatyzację pomiarów wielkości cząstek, potencjału zeta i natężenie sygnału świetlnego w funkcji pH, przewodności lub stężenia dodatków, kompatybilny z aparatem | TAK |
|  | Titrator musi zawierać przynajmniej 3 oddzielne dozowniki titrantów oraz elektrodę pH | TAK |
|  | W zestawie musi być dostarczona automatyczna jednostka odgazowująca do titratora | TAK |

- Sterowanie i zbieranie danych

|  | Zestaw komputerowy do sterowania układem, archiwizowania wyników i wizualizacji danych pomiarowych – według specyfikacji poniżej | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Rozkłady wielkości cząstek w wersji graficznej i tabelarycznej | TAK |
|  | Możliwość eksportu danych do innych aplikacji | TAK |
|  | Możliwość tworzenia i drukowania własnych raportów | TAK |
|  | Możliwość prowadzenia pomiaru z użyciem standardowych procedur pomiarowych SOP | TAK |

Zestaw komputerowy do sterowania układem:

| Procesor | Wielordzeniowy procesor o parametrach wydajnościowych przewyższających minimalne wymagania instalowanego oprogramowania | TAK |
| --- | --- | --- |
| Pamięć | Minimum 8GB (2x4GB) 1600MHz DDR3, obsługa do 32GB DDR3 ECC lub non-ECC | TAK |
| Karta graficzna | Karta graficzna o wydajności dostosowanej do wymagań oprogramowania użytkowanego na komputerze. Wymagane jest cyfrowe połączenie z monitorem np. DVI czy też DP. | TAK |
| Karta muzyczna | Zintegrowana HD | TAK |
| Płyta główna | Co najmniej 4 sloty na pamięć operacyjną, wymagane interfejsy minimum: 1x PCI-e 16x, 1x PCI-e 1x, 2xSATA3.0, 2xUSB3.0, port szeregowy, wbudowany kontroler RAID z obsługą trybu RAID1, układ wspomagający szyfrowanie TPM. | TAK |
| Funkcje BIOS | Hasło administratora, możliwość wyłączenia bootowania z CD/USB/LAN, możliwość wyłączenia portów USB i portów szeregowych | TAK |
| Dysk twardy | Minimum 2x1TB SATA 7.2k Rpm w trybie RAID1 zapewniającym ciągłość pracy nawet w przypadku awarii jednego z dysków, dopuszczalne jest zastosowanie jednego dysku SSD o pojemności minimalnej 480GB. W przypadku awarii dysku twardego, uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego. | TAK |
| Napęd optyczny | Napęd optyczny DVD+-RW 16x montowany wewnątrz komputera | TAK |
| Interfejsy sieciowe | Minimalnie jedna zintegrowana karta sieciowa Gigabit Ethernet 10/100/1000, wsparcie dla Wake on LAN oraz PXE na potrzeby podłączenia do sieci WCB EIT+ | TAK |
| Zarządzanie i bezpieczeństwo | Sprzętowe wsparcie zdalnego zarządzania zgodne z Intel vPro lub równoważna technologia pozwalające na przekazywanie obrazu ekranu podczas całego cyklu bootowania systemu po sieci Ethernet. Do spełnienia wymogu dopuszczalne jest zastosowanie zewnętrznego urządzenia typu KVM over IP. | TAK |
| Zasilacz | Aktywny zasilacz wysokiej sprawności (>80%) dedykowany dla proponowanej konfiguracji sprzętowej | TAK |
| Obudowa | Wymagane interfejsy na froncie obudowy 2xUSB2.0. Czujnik otwarcia obudowy oraz możliwość zamknięcia obudowy przy pomocy linki typu Kensington | TAK |
| Głośniki | Jeżeli konstrukcja komputera na to pozwala, wbudowany głośnik w obudowie lub dodatkowy głośnik do monitora. Alternatywnie dopuszczalne jest zastosowanie zewnętrznych głośników stereo na USB. | TAK |
| Monitor | Monitor o minimalnej przekątnej 24", rozdzielczość minimalna 1920x1080. Statyczny współczynnik kontrastu 1000:1, Czas reakcji maksymalnie 10 ms (szary do szarego). Jasność minimalnie 290 cd/m2. Matryca TFT E-IPS lub IPS, z podświetleniem LED, matowa w układzie 16:9 lub 16:10. Podstawa z regulacją wysokości oraz funkcja obrotu ekranu o 90 stopni. Posiadający certyfikaty TCO 5.2 Wymagane złącza DVI-D lub DisplayPort. W zestawie kabel/adapter DisplayPort-DVI-D oraz przewód kabel zasilający. Monitor należy połączyć z komputerem za pośrednictwem cyfrowego kabla DVI lub DP. Gwarancja producenta monitora, czas naprawy w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia (naprawa w miejscu użytkowania komputera). | TAK |
| Interfejsy | Możliwość instalacji kontrolera 1394 wspieranego przez producenta komputera lub aparatury badawczej | TAK |
| Klawiatura | Klawiatura USB w układzie US QWERTY z czytnikiem kart procesorowych (dopuszczalny czytnik na USB) | TAK |
| Mysz | Laserowa mysz wysokiej czułości USB z przewijaczem, w zestawie podkładka pod mysz | TAK |
| System operacyjny | Microsoft Windows 7 Ultimate x64 lub równoważny system operacyjny z funkcją szyfrowania dysków, możliwością zmiany języka komunikatów systemowych oraz wsparcia dla IEEE 802.1x. Zamawiający dopuszcza instalacje innej wersji systemu np. Windows 7 Professional x86 lub linux, jeżeli jest to podyktowane najlepszymi praktykami Producenta aparatury badawczej. Przy czym wymagane jest wówczas dostarczenie dodatkowej licencji OEM lub BOX na Microsoft Windows 7 Ultimate lub równoważny w wymienionym powyżej zakresie. | TAK |
| Zabezpieczenie typu Kensington | W zestawie linka zabezpieczająca typu Kensington zamykana na kluczyk z dwoma głowicami, W tym jedna ruchoma | TAK |
| Gwarancja | Gwarancja producenta, czas naprawy w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia (naprawa w miejscu użytkowania komputera). Przy czym Dostawca zapewni, że płyta główna w czasie trwania gwarancji nie może ulec zmianie, tj. uszkodzona płyta musi zostać wymieniona tylko na taki sam model jak dostarczony pierwotnie. W przeciwnym razie konieczność reinstalacja systemu spowodowana zastosowaniem innej płyty głównej będzie dokonana na koszt Dostawcy. Niedopuszczalne jest zastosowanie plomb gwarancyjnych! | TAK |
| Listwa zasilając-filtrująca | Listwa zasilająco-filtrująca typu ACAR z minimum z 6-cioma gniazdami z przewodem zasilającym o długości min 3m | TAK |
| Zasilacz awaryjny | Zasilacz awaryjny dostosowany do zasilacza komputera pozwalający na podtrzymanie napięcia przez min 10min. Na pełnym obciążeniu komputera. Wymagane min 6 gniazd typu IEC320 C13 oraz wyświetlacz LCD lub LED informujący o czasie podtrzymania. Komunikacja z komputerem za pośrednictwem kabla USB. Oprogramowanie pozwalające na automatyczne zamknięcie zainstalowanego systemu operacyjnego. Gwarancja producenta zasilacza minimalnie dwa lata. | TAK |
| Pamięć przenośna | Przenośna pamięć USB 2.0 o pojemności 32GB, szyfrowanie AES oraz możliwość zabezpieczenia hasłem | TAK |
| Oprogramowanie | Wykonawca dopuszcza możliwość instalowania niezbędnego oprogramowania przez wyznaczonych pracowników działu IT Zamawiającego bez wpływu na gwarancje na zestaw komputerowy. W tym celu wymagane jest przygotowanie jednego konta administracyjnego z najwyższymi uprawnieniami. Niezbędne oprogramowanie: Novell ZENworks Configuration Management, ESET Endpoint Security Client, agent systemu do backupu IBM TSM. W czasie trwania gwarancji na komputer należy zapewnić dostęp do aktualizacji systemu. | TAK |

Uwaga:

- w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku parametrów i funkcji lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

- nie spełnienie choćby jednego z parametrów obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.

- zalecane jest podanie w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” numeru strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczenie w nich (np. zakreślaczem) potwierdzenia wymaganego parametru.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W SPRAWIE WARUNKÓW SERWISU NA OFEROWANĄ  APARATURĘ

I/LUB URZĄDZENIA OBJĘTE PRZEDMIOTEM PRZETARGU

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

................................................................................................................................................

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

Niniejszym oświadczam, że zapewniam następujące warunki serwisowe na sprzęt:

- Warunki serwisu gwarancyjnego:

| Lp. | Warunki oczekiwane przez Zamawiającego | Oferowane warunki |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO |  |
| 1. | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia max. 48 godz. | Tak |
| 2. | Max. czas naprawy do 10 dni roboczych | Tak |
| 3. | Zapewnienie na czas naprawy Sprzętu/elementu zastępczego na czas naprawy o co najmniej takich samych parametrach i z zachowaniem jego 100% funkcjonalności, w następnym dniu roboczym po upływie czasu naprawy Sprzętu o którym mowa powyżej. | Tak |
| 4. | Warunki wymiany wadliwego sprzętu/ elementu sprzętu na fabrycznie nowe w ciągu 3 miesięcy, gdy: - w okresie gwarancji serwis dokona 3 napraw tej samej usterki, po których przedmiot zamówienia będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem, - serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe, - naprawa nie zostanie wykonana w ustalonych umową terminach. | Tak |
| 5 | Obowiązujący okres gwarancji zaoferowany w Załączniku nr 2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty: Część A, minimum 24 miesiące, na każdy element wyposażenia od dnia odbioru końcowego „bez uwag” | TAK, …… miesięcy |
| 6 | Obowiązujący okres gwarancji producenta na monitor i jednostkę centralną minimum 24 miesiące, z czasem naprawy w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia (naprawa w miejscu użytkowania komputera). Przy czym Wykonawca zapewni, że płyta główna w czasie trwania gwarancji nie może ulec zmianie, tj. uszkodzona płyta musi zostać wymieniona tylko na taki sam model jak dostarczony pierwotnie. W przeciwnym razie konieczność reinstalacji systemu spowodowana zastosowaniem innej płyty głównej będzie dokonana na koszt Wykonawcy. Niedopuszczalne jest zastosowanie plomb gwarancyjnych! | TAK, …… miesięcy |

Uwaga:

- w kolumnie „Oferowane warunki” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku warunków lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

- nie spełnienie choćby jednego z warunków obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.

- Serwis gwarancyjny obejmuje wszystkie czynności niezbędne dla utrzymania gwarancji i prawidłowej pracy przedmiotu Zamówienia tj. m. in. Wymagane dokumentami DTR kalibracje, przeglądy okresowe, walidację, czyszczenie, konserwację, wymianę np. filtrów.

- Poniżej przedstawiamy Niestandardowe czasy naprawy ( o ile występują) - nie dotyczy  zestawu do sterowania i zbierania danych (zestawu komputerowego):

| L.p. | Podzespół/ Element | Czas naprawy | Wskazanie obiektywnej i uzasadnionej przyczyny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

UWAGA:

Wypełnioną Tabelę dotyczącą Niestandardowych czasów należy  dołączyć do Oferty Wykonawcy. Jeśli Tabela nie zostanie dołączona do Oferty, Zamawiający przyjmuje, że nie występują takie elementy, które nie są możliwe do naprawy w terminach podanych powyżej, jak Tabeli I - Warunki serwisu gwarancyjnego.

..........................................................

(podpis i pieczęć upełnomocnionego

przedstawiciela wykonawcy)

........................................................

(miejscowość i data)

- Załącznik nr 2.2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty - Część B Cz.II

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ZZ-271-10-D-PN/2015 |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O PARAMETRACH/ FUNKCJACH POSIADANYCH PRZEZ OFEROWANĄ APARATURĘ/URZĄDZENIA:

| Lp. | Nazwa Urządzenia | Ilość [szt/kpl] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Izotermalny kalorymetr miareczkujący (ITC) | 1 |

Nazwa aparatu:.......................................................................Typ:....................................

Producent:..............................................................................Model:………………………….

Nr katalogowy (jeśli istnieje):................................................. Rok produkcji:..................

Miejsce zainstalowania:....................................................................................................

Wymiary urządzenia transportowe gł. x szer. x wys., waga: …………………………..………

Wymiary urządzenia po montażu gł. x szer. x wys., waga: ……………..………………………

Rodzaje gazów technicznych niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ….………………………………………………………………………………………………………….……

Rodzaje płynów niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ……………………………………………………………………………………………..……………………

Rodzaje i typ podłączeń elektrycznych, moc, wymagane zabezpieczenia: ………………………………………………………………………………………………..…………………

Czas realizacji Zamówienia (zgodny z Działem IV SIWZ), dzieli się na:

- Czas niezbędny na produkcję sprzętu: ……………………………………………….……………

- Czas niezbędny na dostawę, instalację, instruktaż i odbiór końcowy urządzeń (po wyprodukowaniu urządzenia) - podać granice min. i max.: …….…………….………………..

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

................................................................................................................................................

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

niniejszym oświadcza, że oferowana aparatura/urządzenie:

jest kompletne i fabrycznie nowe oraz posiada niżej wymienione wyposażenie oraz cechy techniczno – jakościowe (parametry i funkcje):

| l.p. | OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY LUB FUNKCJE: | Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji |
| --- | --- | --- |

Wymagania techniczne

Główne funkcje urządzenia

|  | Aparat do charakterystyki oddziaływań biomolekuł takich jak białka, tłuszcze, kwasy nukleinowe; umożliwiający obliczenie kinetyki reakcji enzymatycznych | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Iloraz czułości miareczkowania min. 8 nanokalorii/ml | TAK |
|  | Czas równoważenia od 25 do 5 °C < 6 min | TAK |
|  | Zakres pracy termostatu min. od 2 do 80°C | TAK |
|  | Objętość próbki min. 280 µl | TAK |
|  | Przepustowość min. 2 przebiegi na godzinę | TAK |
|  | Objętość celi pomiarowej min. 200 µl | TAK |
|  | Najmniejsza objętość nastrzyku max. 0,1 µl | TAK |
|  | Precyzja nastrzyku < 1% dla 2 µl | TAK |
|  | Min. Trzy czasy reakcji do wyboru przez użytkownika | TAK |
|  | Stabilność temperatury min. +/- 0,00015 °C (dla temp. 25°C) | TAK |
|  | Poziom szumów nie więcej niż 0,2 ncal/s | TAK |
|  | Prędkość mieszania min. Od 500 do 1500 rpm | TAK |
|  | Komora adiabatyczna na próbki materiału badanego oraz próbki odniesienia | TAK |
|  | Wewnętrzny moduł Peltiera | TAK |
|  | Naczynia na próbkę badaną oraz odniesienia zamontowane na stałe | TAK |
|  | Możliwość pełnej automatyzacji | TAK |

- Sterowanie i zbieranie danych

|  | Możliwość eksportu danych do innych aplikacji | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Możliwość tworzenia i drukowania własnych raportów | TAK |
|  | Oprogramowanie zapewniające kontrolę wszystkich parametrów badania w czasie rzeczywistym zapewniające analizę danych | TAK |

Stacja sterująca:

| Procesor | Wielordzeniowy procesor o parametrach wydajnościowych przewyższających minimalne wymagania instalowanego oprogramowania | TAK |
| --- | --- | --- |
| Pamięć | Minimum 8GB (2x4GB) 1600MHz DDR3, obsługa do 32GB DDR3 ECC lub non-ECC | TAK |
| Karta graficzna | Karta graficzna o wydajności dostosowanej do wymagań oprogramowania użytkowanego na komputerze. Wymagane jest cyfrowe połączenie z monitorem np. DVI czy też DP. | TAK |
| Karta muzyczna | Zintegrowana HD | TAK |
| Płyta główna | Co najmniej 4 sloty na pamięć operacyjną, wymagane interfejsy minimum: 1x PCI-e 16x, 1x PCI-e 1x, 2xSATA3.0, 2xUSB3.0, port szeregowy, wbudowany kontroler RAID z obsługą trybu RAID1, układ wspomagający szyfrowanie TPM. | TAK |
| Funkcje BIOS | Hasło administratora, możliwość wyłączenia bootowania z CD/USB/LAN, możliwość wyłączenia portów USB i portów szeregowych | TAK |
| Dysk twardy | Minimum 2x1TB SATA 7.2k Rpm w trybie RAID1 zapewniającym ciągłość pracy nawet w przypadku awarii jednego z dysków, dopuszczalne jest zastosowanie jednego dysku SSD o pojemności minimalnej 480GB. W przypadku awarii dysku twardego, uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego. | TAK |
| Napęd optyczny | Napęd optyczny DVD+-RW 16x montowany wewnątrz komputera | TAK |
| Interfejsy sieciowe | Minimalnie jedna zintegrowana karta sieciowa Gigabit Ethernet 10/100/1000, wsparcie dla Wake on LAN oraz PXE na potrzeby podłączenia do sieci WCB EIT+ | TAK |
| Zarządzanie i bezpieczeństwo | Sprzętowe wsparcie zdalnego zarządzania zgodne z Intel vPro lub równoważna technologia pozwalające na przekazywanie obrazu ekranu podczas całego cyklu bootowania systemu po sieci Ethernet. Do spełnienia wymogu dopuszczalne jest zastosowanie zewnętrznego urządzenia typu KVM over IP. | TAK |
| Zasilacz | Aktywny zasilacz wysokiej sprawności (>80%) dedykowany dla proponowanej konfiguracji sprzętowej | TAK |
| Obudowa | Wymagane interfejsy na froncie obudowy 2xUSB2.0. Czujnik otwarcia obudowy oraz możliwość zamknięcia obudowy przy pomocy linki typu Kensington | TAK |
| Głośniki | Jeżeli konstrukcja komputera na to pozwala, wbudowany głośnik w obudowie lub dodatkowy głośnik do monitora. Alternatywnie dopuszczalne jest zastosowanie zewnętrznych głośników stereo na USB. | TAK |
| Monitor | Monitor o minimalnej przekątnej 24", rozdzielczość minimalna 1920x1080. Statyczny współczynnik kontrastu 1000:1, Czas reakcji maksymalnie 10 ms (szary do szarego). Jasność minimalnie 290 cd/m2. Matryca TFT E-IPS lub IPS, z podświetleniem LED, matowa w układzie 16:9 lub 16:10. Podstawa z regulacją wysokości oraz funkcja obrotu ekranu o 90 stopni. Posiadający certyfikaty TCO 5.2 Wymagane złącza DVI-D lub DisplayPort. W zestawie kabel/adapter DisplayPort-DVI-D oraz przewód kabel zasilający. Monitor należy połączyć z komputerem za pośrednictwem cyfrowego kabla DVI lub DP. Gwarancja producenta monitora, czas naprawy w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia (naprawa w miejscu użytkowania komputera). | TAK |
| Interfejsy | Możliwość instalacji kontrolera 1394 wspieranego przez producenta komputera lub aparatury badawczej | TAK |
| Klawiatura | Klawiatura USB w układzie US QWERTY z czytnikiem kart procesorowych (dopuszczalny czytnik na USB) | TAK |
| Mysz | Laserowa mysz wysokiej czułości USB z przewijaczem, w zestawie podkładka pod mysz | TAK |
| System operacyjny | Microsoft Windows 7 Ultimate x64 lub równoważny system operacyjny z funkcją szyfrowania dysków, możliwością zmiany języka komunikatów systemowych oraz wsparcia dla IEEE 802.1x. Zamawiający dopuszcza instalacje innej wersji systemu np. Windows 7 Professional x86 lub linux, jeżeli jest to podyktowane najlepszymi praktykami Producenta aparatury badawczej. Przy czym wymagane jest wówczas dostarczenie dodatkowej licencji OEM lub BOX na Microsoft Windows 7 Ultimate lub równoważny w wymienionym powyżej zakresie. | TAK |
| Zabezpieczenie typu Kensington | W zestawie linka zabezpieczająca typu Kensington zamykana na kluczyk z dwoma głowicami, W tym jedna ruchoma | TAK |
| Gwarancja | Gwarancja producenta, czas naprawy w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia (naprawa w miejscu użytkowania komputera). Przy czym Dostawca zapewni, że płyta główna w czasie trwania gwarancji nie może ulec zmianie, tj. uszkodzona płyta musi zostać wymieniona tylko na taki sam model jak dostarczony pierwotnie. W przeciwnym razie konieczność reinstalacja systemu spowodowana zastosowaniem innej płyty głównej będzie dokonana na koszt Dostawcy. Niedopuszczalne jest zastosowanie plomb gwarancyjnych! | TAK |
| Listwa zasilając-filtrująca | Listwa zasilająco-filtrująca typu ACAR z minimum z 6-cioma gniazdami z przewodem zasilającym o długości min 3m | TAK |
| Zasilacz awaryjny | Zasilacz awaryjny dostosowany do zasilacza komputera pozwalający na podtrzymanie napięcia przez min 10min. Na pełnym obciążeniu komputera. Wymagane min 6 gniazd typu IEC320 C13 oraz wyświetlacz LCD lub LED informujący o czasie podtrzymania. Komunikacja z komputerem za pośrednictwem kabla USB. Oprogramowanie pozwalające na automatyczne zamknięcie zainstalowanego systemu operacyjnego. Gwarancja producenta zasilacza minimalnie dwa lata. | TAK |
| Pamięć przenośna | Przenośna pamięć USB 2.0 o pojemności 32GB, szyfrowanie AES oraz możliwość zabezpieczenia hasłem | TAK |
| Oprogramowanie | Wykonawca dopuszcza możliwość instalowania niezbędnego oprogramowania przez wyznaczonych pracowników działu IT Zamawiającego bez wpływu na gwarancje na zestaw komputerowy. W tym celu wymagane jest przygotowanie jednego konta administracyjnego z najwyższymi uprawnieniami. Niezbędne oprogramowanie: Novell ZENworks Configuration Management, ESET Endpoint Security Client, agent systemu do backupu IBM TSM. W czasie trwania gwarancji na komputer należy zapewnić dostęp do aktualizacji systemu. | TAK |

Uwaga:

- w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku parametrów i funkcji lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

- nie spełnienie choćby jednego z parametrów obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.

- zalecane jest podanie w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” numeru strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczenie w nich (np. zakreślaczem) potwierdzenia wymaganego parametru.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W SPRAWIE WARUNKÓW SERWISU NA OFEROWANĄ  APARATURĘ

I/LUB URZĄDZENIA OBJĘTE PRZEDMIOTEM PRZETARGU

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

................................................................................................................................................

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

Niniejszym oświadczam, że zapewniam następujące warunki serwisowe na sprzęt:

- Warunki serwisu gwarancyjnego:

| Lp. | Warunki oczekiwane przez Zamawiającego | Oferowane warunki |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO |  |
| 1. | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia max. 48 godz. | Tak |
| 2. | Max. czas naprawy do 10 dni roboczych | Tak |
| 3. | Zapewnienie na czas naprawy Sprzętu/elementu zastępczego na czas naprawy o co najmniej takich samych parametrach i z zachowaniem jego 100% funkcjonalności, w następnym dniu roboczym po upływie czasu naprawy Sprzętu o którym mowa powyżej. | Tak |
| 4. | Warunki wymiany wadliwego sprzętu/ elementu sprzętu na fabrycznie nowe w ciągu 3 miesięcy, gdy: - w okresie gwarancji serwis dokona 3 napraw tej samej usterki, po których przedmiot zamówienia będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem, - serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe, - naprawa nie zostanie wykonana w ustalonych umową terminach. | Tak |
| 5 | Obowiązujący okres gwarancji zaoferowany w Załączniku nr 2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty: Część A, minimum 24 miesiące, na każdy element wyposażenia od dnia odbioru końcowego „bez uwag” | TAK, …… miesięcy |
| 6 | Obowiązujący okres gwarancji producenta na monitor i jednostkę centralną minimum 24 miesiące, z czasem naprawy w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia (naprawa w miejscu użytkowania komputera). Przy czym Wykonawca zapewni, że płyta główna w czasie trwania gwarancji nie może ulec zmianie, tj. uszkodzona płyta musi zostać wymieniona tylko na taki sam model jak dostarczony pierwotnie. W przeciwnym razie konieczność reinstalacji systemu spowodowana zastosowaniem innej płyty głównej będzie dokonana na koszt Wykonawcy. Niedopuszczalne jest zastosowanie plomb gwarancyjnych! | TAK, …… miesięcy |

Uwaga:

- w kolumnie „Oferowane warunki” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku warunków lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

- nie spełnienie choćby jednego z warunków obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.

- Serwis gwarancyjny obejmuje wszystkie czynności niezbędne dla utrzymania gwarancji i prawidłowej pracy przedmiotu Zamówienia tj. m. In. Wymagane dokumentami DTR kalibracje, przeglądy okresowe, walidację, czyszczenie, konserwację, wymianę np. filtrów.

- Poniżej przedstawiamy Niestandardowe czasy naprawy ( o ile występują) - nie dotyczy  zestawu do sterowania i zbierania danych (zestawu komputerowego):

| L.p. | Podzespół/ Element | Czas naprawy | Wskazanie obiektywnej i uzasadnionej przyczyny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

UWAGA:

Wypełnioną Tabelę dotyczącą Niestandardowych czasów należy  dołączyć do Oferty Wykonawcy. Jeśli Tabela nie zostanie dołączona do Oferty, Zamawiający przyjmuje, że nie występują takie elementy, które nie są możliwe do naprawy w terminach podanych powyżej, jak Tabeli I - Warunki serwisu gwarancyjnego.

- ..........................................................

- (podpis i pieczęć upełnomocnionego

- przedstawiciela wykonawcy)

- ........................................................

- (miejscowość i data)

- Załącznik nr 2.2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty - Część B Cz.II

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ZZ-271-10-D-PN/2015 |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O PARAMETRACH/ FUNKCJACH POSIADANYCH PRZEZ OFEROWANĄ APARATURĘ/URZĄDZENIA:

| Lp. | Nazwa Urządzenia | Ilość [szt] |
| --- | --- | --- |
| 2 | Zautomatyzowany różnicowy kalorymetr skaningowy (DSC) | 1 |

Nazwa aparatu:.......................................................................Typ:....................................

Producent:..............................................................................Model:………………………….

Nr katalogowy (jeśli istnieje):................................................. Rok produkcji:..................

Miejsce zainstalowania:....................................................................................................

Wymiary urządzenia transportowe gł. x szer. x wys., waga: …………………………..………

Wymiary urządzenia po montażu gł. x szer. x wys., waga: ……………..………………………

Rodzaje gazów technicznych niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ….………………………………………………………………………………………………………….……

Rodzaje płynów niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ……………………………………………………………………………………………..……………………

Rodzaje i typ podłączeń elektrycznych, moc, wymagane zabezpieczenia: ………………………………………………………………………………………………..…………………

Czas realizacji Zamówienia (zgodny z Działem IV SIWZ), dzieli się na:

- Czas niezbędny na produkcję sprzętu: ……………………………………………….……………

- Czas niezbędny na dostawę, instalację, instruktaż i odbiór końcowy urządzeń (po wyprodukowaniu urządzenia) - podać granice min. i max.: …….…………….………………..

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

................................................................................................................................................

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

niniejszym oświadcza, że oferowana aparatura/urządzenie:

jest kompletne i fabrycznie nowe oraz posiada niżej wymienione wyposażenie oraz cechy techniczno – jakościowe (parametry i funkcje):

| l.p. | OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY LUB FUNKCJE: | Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji |
| --- | --- | --- |

- Główne funkcje urządzenia

|  | Aparat umożliwiający automatyczne nanoszenie próbek oraz pomiar ich właściwości fizykochemicznych | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Czas reakcji max. 7 s | TAK |
|  | Stężenie oznaczanej próbki od 0,1 do 2 mg/ml | TAK |
|  | Możliwość wyboru prędkości skanowania: górny skan od 0 oC/h do +90 oC/h, dolny skan od 0 oC/h do -60 oC/h | TAK |
|  | Możliwość wyboru jednego z czterech czasów reakcji przez użytkownika | TAK |
|  | Naczynia na próbki zamknięte w komorze adiabatycznej | TAK |
|  | Przepustowość: min 2-5 próbek/8 h | TAK |
|  | Naczynia na próbki montowane na stałe | TAK |
|  | Objętość próbki max. 700 µl | TAK |
|  | Niezależny system dodatniego ciśnienia rzędu 0-30 psi | TAK |

- Sterowanie i zbieranie danych

|  | Zestaw komputerowy do sterowania układem, archiwizowania oraz opracowania wyników i wizualizacji danych pomiarowych – według specyfikacji poniżej | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Możliwość eksportu danych do innych aplikacji | TAK |
|  | Pełna integracja z oprogramowaniem służącym do analizy danych | TAK |
|  | Możliwość tworzenia i drukowania własnych raportów | TAK |

Zestaw komputerowy do sterowania układem:

| Procesor | Wielordzeniowy procesor o parametrach wydajnościowych przewyższających minimalne wymagania instalowanego oprogramowania | TAK |
| --- | --- | --- |
| Pamięć | Minimum 8GB (2x4GB) 1600MHz DDR3, obsługa do 32GB DDR3 ECC lub non-ECC | TAK |
| Karta graficzna | Karta graficzna o wydajności dostosowanej do wymagań oprogramowania użytkowanego na komputerze. Wymagane jest cyfrowe połączenie z monitorem np. DVI czy też DP. | TAK |
| Karta muzyczna | Zintegrowana HD | TAK |
| Płyta główna | Co najmniej 4 sloty na pamięć operacyjną, wymagane interfejsy minimum: 1x PCI-e 16x, 1x PCI-e 1x, 2xSATA3.0, 2xUSB3.0, port szeregowy, wbudowany kontroler RAID z obsługą trybu RAID1, układ wspomagający szyfrowanie TPM. | TAK |
| Funkcje BIOS | Hasło administratora, możliwość wyłączenia bootowania z CD/USB/LAN, możliwość wyłączenia portów USB i portów szeregowych | TAK |
| Dysk twardy | Minimum 2x1TB SATA 7.2k Rpm w trybie RAID1 zapewniającym ciągłość pracy nawet w przypadku awarii jednego z dysków, dopuszczalne jest zastosowanie jednego dysku SSD o pojemności minimalnej 480GB. W przypadku awarii dysku twardego, uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego. | TAK |
| Napęd optyczny | Napęd optyczny DVD+-RW 16x montowany wewnątrz komputera | TAK |
| Interfejsy sieciowe | Minimalnie jedna zintegrowana karta sieciowa Gigabit Ethernet 10/100/1000, wsparcie dla Wake on LAN oraz PXE na potrzeby podłączenia do sieci WCB EIT+ | TAK |
| Zarządzanie i bezpieczeństwo | Sprzętowe wsparcie zdalnego zarządzania zgodne z Intel vPro lub równoważna technologia pozwalające na przekazywanie obrazu ekranu podczas całego cyklu bootowania systemu po sieci Ethernet. Do spełnienia wymogu dopuszczalne jest zastosowanie zewnętrznego urządzenia typu KVM over IP. | TAK |
| Zasilacz | Aktywny zasilacz wysokiej sprawności (>80%) dedykowany dla proponowanej konfiguracji sprzętowej | TAK |
| Obudowa | Wymagane interfejsy na froncie obudowy 2xUSB2.0. Czujnik otwarcia obudowy oraz możliwość zamknięcia obudowy przy pomocy linki typu Kensington | TAK |
| Głośniki | Jeżeli konstrukcja komputera na to pozwala, wbudowany głośnik w obudowie lub dodatkowy głośnik do monitora. Alternatywnie dopuszczalne jest zastosowanie zewnętrznych głośników stereo na USB. | TAK |
| Monitor | Monitor o minimalnej przekątnej 24", rozdzielczość minimalna 1920x1080. Statyczny współczynnik kontrastu 1000:1, Czas reakcji maksymalnie 10 ms (szary do szarego). Jasność minimalnie 290 cd/m2. Matryca TFT E-IPS lub IPS, z podświetleniem LED, matowa w układzie 16:9 lub 16:10. Podstawa z regulacją wysokości oraz funkcja obrotu ekranu o 90 stopni. Posiadający certyfikaty TCO 5.2 Wymagane złącza DVI-D lub DisplayPort. W zestawie kabel/adapter DisplayPort-DVI-D oraz przewód kabel zasilający. Monitor należy połączyć z komputerem za pośrednictwem cyfrowego kabla DVI lub DP. Gwarancja producenta monitora, czas naprawy w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia (naprawa w miejscu użytkowania komputera). | TAK |
| Interfejsy | Możliwość instalacji kontrolera 1394 wspieranego przez producenta komputera lub aparatury badawczej | TAK |
| Klawiatura | Klawiatura USB w układzie US QWERTY z czytnikiem kart procesorowych (dopuszczalny czytnik na USB) | TAK |
| Mysz | Laserowa mysz wysokiej czułości USB z przewijaczem, w zestawie podkładka pod mysz | TAK |
| System operacyjny | Microsoft Windows 7 Ultimate x64 lub równoważny system operacyjny z funkcją szyfrowania dysków, możliwością zmiany języka komunikatów systemowych oraz wsparcia dla IEEE 802.1x. Zamawiający dopuszcza instalacje innej wersji systemu np. Windows 7 Professional x86 lub linux, jeżeli jest to podyktowane najlepszymi praktykami Producenta aparatury badawczej. Przy czym wymagane jest wówczas dostarczenie dodatkowej licencji OEM lub BOX na Microsoft Windows 7 Ultimate lub równoważny w wymienionym powyżej zakresie. | TAK |
| Zabezpieczenie typu Kensington | W zestawie linka zabezpieczająca typu Kensington zamykana na kluczyk z dwoma głowicami, W tym jedna ruchoma | TAK |
| Gwarancja | Gwarancja producenta, czas naprawy w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia (naprawa w miejscu użytkowania komputera). Przy czym Dostawca zapewni, że płyta główna w czasie trwania gwarancji nie może ulec zmianie, tj. uszkodzona płyta musi zostać wymieniona tylko na taki sam model jak dostarczony pierwotnie. W przeciwnym razie konieczność reinstalacja systemu spowodowana zastosowaniem innej płyty głównej będzie dokonana na koszt Dostawcy. Niedopuszczalne jest zastosowanie plomb gwarancyjnych! | TAK |
| Listwa zasilając-filtrująca | Listwa zasilająco-filtrująca typu ACAR z minimum z 6-cioma gniazdami z przewodem zasilającym o długości min 3m | TAK |
| Zasilacz awaryjny | Zasilacz awaryjny dostosowany do zasilacza komputera pozwalający na podtrzymanie napięcia przez min 10min. Na pełnym obciążeniu komputera. Wymagane min 6 gniazd typu IEC320 C13 oraz wyświetlacz LCD lub LED informujący o czasie podtrzymania. Komunikacja z komputerem za pośrednictwem kabla USB. Oprogramowanie pozwalające na automatyczne zamknięcie zainstalowanego systemu operacyjnego. Gwarancja producenta zasilacza minimalnie dwa lata. | TAK |
| Pamięć przenośna | Przenośna pamięć USB 2.0 o pojemności 32GB, szyfrowanie AES oraz możliwość zabezpieczenia hasłem | TAK |
| Oprogramowanie | Wykonawca dopuszcza możliwość instalowania niezbędnego oprogramowania przez wyznaczonych pracowników działu IT Zamawiającego bez wpływu na gwarancje na zestaw komputerowy. W tym celu wymagane jest przygotowanie jednego konta administracyjnego z najwyższymi uprawnieniami. Niezbędne oprogramowanie: Novell ZENworks Configuration Management, ESET Endpoint Security Client, agent systemu do backupu IBM TSM. W czasie trwania gwarancji na komputer należy zapewnić dostęp do aktualizacji systemu. | TAK |

Uwaga:

- w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku parametrów i funkcji lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

- nie spełnienie choćby jednego z parametrów obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.

- zalecane jest podanie w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” numeru strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczenie w nich (np. zakreślaczem) potwierdzenia wymaganego parametru.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W SPRAWIE WARUNKÓW SERWISU NA OFEROWANĄ  APARATURĘ

I/LUB URZĄDZENIA OBJĘTE PRZEDMIOTEM PRZETARGU

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

................................................................................................................................................

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

Niniejszym oświadczam, że zapewniam następujące warunki serwisowe na sprzęt:

- Warunki serwisu gwarancyjnego:

| Lp. | Warunki oczekiwane przez Zamawiającego | Oferowane warunki |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO |  |
| 1. | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia max. 48 godz. | Tak |
| 2. | Max. czas naprawy do 10 dni roboczych | Tak |
| 3. | Zapewnienie na czas naprawy Sprzętu/elementu zastępczego na czas naprawy o co najmniej takich samych parametrach i z zachowaniem jego 100% funkcjonalności, w następnym dniu roboczym po upływie czasu naprawy Sprzętu o którym mowa powyżej. | Tak |
| 4. | Warunki wymiany wadliwego sprzętu/ elementu sprzętu na fabrycznie nowe w ciągu 3 miesięcy, gdy: - w okresie gwarancji serwis dokona 3 napraw tej samej usterki, po których przedmiot zamówienia będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem, - serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe, - naprawa nie zostanie wykonana w ustalonych umową terminach. | Tak |
| 5 | Obowiązujący okres gwarancji zaoferowany w Załączniku nr 2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty: Część A, minimum 24 miesiące, na każdy element wyposażenia od dnia odbioru końcowego „bez uwag” | TAK, …… miesięcy |
| 6 | Obowiązujący okres gwarancji producenta na monitor i jednostkę centralną minimum 24 miesiące, z czasem naprawy w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia (naprawa w miejscu użytkowania komputera). Przy czym Wykonawca zapewni, że płyta główna w czasie trwania gwarancji nie może ulec zmianie, tj. uszkodzona płyta musi zostać wymieniona tylko na taki sam model jak dostarczony pierwotnie. W przeciwnym razie konieczność reinstalacji systemu spowodowana zastosowaniem innej płyty głównej będzie dokonana na koszt Wykonawcy. Niedopuszczalne jest zastosowanie plomb gwarancyjnych! | TAK, …… miesięcy |

Uwaga:

- w kolumnie „Oferowane warunki” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku warunków lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

- nie spełnienie choćby jednego z warunków obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.

- Serwis gwarancyjny obejmuje wszystkie czynności niezbędne dla utrzymania gwarancji i prawidłowej pracy przedmiotu Zamówienia tj. m. In. Wymagane dokumentami DTR kalibracje, przeglądy okresowe, walidację, czyszczenie, konserwację, wymianę np. filtrów.

- Poniżej przedstawiamy Niestandardowe czasy naprawy ( o ile występują) - nie dotyczy  zestawu do sterowania i zbierania danych (zestawu komputerowego):

| L.p. | Podzespół/ Element | Czas naprawy | Wskazanie obiektywnej i uzasadnionej przyczyny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

UWAGA:

Wypełnioną Tabelę dotyczącą Niestandardowych czasów należy  dołączyć do Oferty Wykonawcy. Jeśli Tabela nie zostanie dołączona do Oferty, Zamawiający przyjmuje, że nie występują takie elementy, które nie są możliwe do naprawy w terminach podanych powyżej, jak Tabeli I - Warunki serwisu gwarancyjnego.

..........................................................

(podpis i pieczęć upełnomocnionego

przedstawiciela wykonawcy)

........................................................

(miejscowość i data)

- Załącznik nr 2.2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty - Część B Cz.III

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ZZ-271-10-D-PN/2015 |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O PARAMETRACH/ FUNKCJACH POSIADANYCH PRZEZ OFEROWANĄ APARATURĘ/URZĄDZENIA:

| Lp. | Nazwa Urządzenia | Ilość [szt/kpl] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do pomiaru oddziaływań pomiędzy cząsteczkami z wykorzystaniem zjawiska termoforezy | 1 |

Nazwa aparatu:.......................................................................Typ:....................................

Producent:..............................................................................Model:………………………….

Nr katalogowy (jeśli istnieje):................................................. Rok produkcji:..................

Miejsce zainstalowania:....................................................................................................

Wymiary urządzenia transportowe gł. x szer. x wys., waga: …………………………..………

Wymiary urządzenia po montażu gł. x szer. x wys., waga: ……………..………………………

Rodzaje gazów technicznych niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ….………………………………………………………………………………………………………….……

Rodzaje płynów niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ……………………………………………………………………………………………..……………………

Rodzaje i typ podłączeń elektrycznych, moc, wymagane zabezpieczenia: ………………………………………………………………………………………………..…………………

Czas realizacji Zamówienia (zgodny z Działem IV SIWZ), dzieli się na:

- Czas niezbędny na produkcję sprzętu: ……………………………………………….……………

- Czas niezbędny na dostawę, instalację, instruktaż i odbiór końcowy urządzeń (po wyprodukowaniu urządzenia) - podać granice min. i max.: …….…………….………………..

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

................................................................................................................................................

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

niniejszym oświadcza, że oferowana aparatura/urządzenie:

jest kompletne i fabrycznie nowe oraz posiada niżej wymienione wyposażenie oraz cechy techniczno – jakościowe (parametry i funkcje):

| l.p. | OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY LUB FUNKCJE: | Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji |
| --- | --- | --- |

Wymagania techniczne

## Główne funkcje urządzenia

|  | Urządzenie do badań oddziaływań pomiędzy biomolekułami z wykorzystaniem zjawiska termoforezy | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Wyposażone w laser IR 1475 nm +/-15 nm, 120 mW max. | TAK |
|  | Kontrola temperatury min. od 25 do 45°C | TAK |
|  | Dokładność wskazań temperatury min. +/- 0,3°C | TAK |
|  | Maksymalna objętość mierzonej próbki 5 ul | TAK |
|  | Generowany hałas: max 65 dB | TAK |
|  | Detekcja w oparciu o czerwone barwniki fluorescencyjne takie jak:Cy5, Alexa647, NT-647 oraz pozostałe komercyjnie dostępne w zakresie 600-650/660-690 nm EX/EM | TAK |
|  | Zakres pomiaru dla stałych dysocjacji min. Kd= 10 pM – 500 mM | TAK |
|  | Możliwość pomiaru oddziaływań cząsteczek min. od 40 Da do 2,5 MDa | TAK |
|  | Czułość > 1 pM znakowanej substancji | TAK |

- Sterowanie i zbieranie danych

|  | Zestaw komputerowy do sterowania układem, archiwizowania oraz analizy wyników i wizualizacji danych pomiarowych | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Możliwość eksportu danych do innych aplikacji (format .xsl i .txt) | TAK |
|  | Możliwość tworzenia i drukowania własnych raportów (format .html i .pdf) | TAK |
|  | Urządzenie ma posiadać interfejsy umożliwiające zbieranie danych przez sieć komputerową dostosowane do systemu typu LIMS | TAK |

Zestaw komputerowy do sterowania układem, archiwizowania oraz analizy wyników i wizualizacji danych pomiarowych:

| Procesor | Wielordzeniowy procesor o parametrach wydajnościowych przewyższających minimalne wymagania instalowanego oprogramowania | TAK |
| --- | --- | --- |
| Pamięć | Minimum 8GB (2x4GB) 1600MHz DDR3, obsługa do 32GB DDR3 ECC lub non-ECC | TAK |
| Karta graficzna | Karta graficzna o wydajności dostosowanej do wymagań oprogramowania użytkowanego na komputerze. Wymagane jest cyfrowe połączenie z monitorem np. DVI czy też DP. | TAK |
| Karta muzyczna | Zintegrowana HD | TAK |
| Płyta główna | Co najmniej 4 sloty na pamięć operacyjną, wymagane interfejsy minimum: 1x PCI-e 16x, 1x PCI-e 1x, 2xSATA3.0, 2xUSB3.0, port szeregowy, wbudowany kontroler RAID z obsługą trybu RAID1, układ wspomagający szyfrowanie TPM. | TAK |
| Funkcje BIOS | Hasło administratora, możliwość wyłączenia bootowania z CD/USB/LAN, możliwość wyłączenia portów USB i portów szeregowych | TAK |
| Dysk twardy | Minimum 2x1TB SATA 7.2k Rpm w trybie RAID1 zapewniającym ciągłość pracy nawet w przypadku awarii jednego z dysków, dopuszczalne jest zastosowanie jednego dysku SSD o pojemności minimalnej 480GB. W przypadku awarii dysku twardego, uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego. | TAK |
| Napęd optyczny | Napęd optyczny DVD+-RW 16x montowany wewnątrz komputera | TAK |
| Interfejsy sieciowe | Minimalnie jedna zintegrowana karta sieciowa Gigabit Ethernet 10/100/1000, wsparcie dla Wake on LAN oraz PXE na potrzeby podłączenia do sieci WCB EIT+ | TAK |
| Zarządzanie i bezpieczeństwo | Sprzętowe wsparcie zdalnego zarządzania zgodne z Intel vPro lub równoważna technologia pozwalające na przekazywanie obrazu ekranu podczas całego cyklu bootowania systemu po sieci Ethernet. Do spełnienia wymogu dopuszczalne jest zastosowanie zewnętrznego urządzenia typu KVM over IP. | TAK |
| Zasilacz | Aktywny zasilacz wysokiej sprawności (>80%) dedykowany dla proponowanej konfiguracji sprzętowej | TAK |
| Obudowa | Wymagane interfejsy na froncie obudowy 2xUSB2.0. Czujnik otwarcia obudowy oraz możliwość zamknięcia obudowy przy pomocy linki typu Kensington | TAK |
| Głośniki | Jeżeli konstrukcja komputera na to pozwala, wbudowany głośnik w obudowie lub dodatkowy głośnik do monitora. Alternatywnie dopuszczalne jest zastosowanie zewnętrznych głośników stereo na USB. | TAK |
| Monitor | Monitor o minimalnej przekątnej 24", rozdzielczość minimalna 1920x1080. Statyczny współczynnik kontrastu 1000:1, Czas reakcji maksymalnie 10 ms (szary do szarego). Jasność minimalnie 290 cd/m2. Matryca TFT E-IPS lub IPS, z podświetleniem LED, matowa w układzie 16:9 lub 16:10. Podstawa z regulacją wysokości oraz funkcja obrotu ekranu o 90 stopni. Posiadający certyfikaty TCO 5.2 Wymagane złącza DVI-D lub DisplayPort. W zestawie kabel/adapter DisplayPort-DVI-D oraz przewód kabel zasilający. Monitor należy połączyć z komputerem za pośrednictwem cyfrowego kabla DVI lub DP. Gwarancja producenta monitora, czas naprawy w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia (naprawa w miejscu użytkowania komputera). | TAK |
| Interfejsy | Możliwość instalacji kontrolera 1394 wspieranego przez producenta komputera lub aparatury badawczej | TAK |
| Klawiatura | Klawiatura USB w układzie US QWERTY z czytnikiem kart procesorowych (dopuszczalny czytnik na USB) | TAK |
| Mysz | Laserowa mysz wysokiej czułości USB z przewijaczem, w zestawie podkładka pod mysz | TAK |
| System operacyjny | Microsoft Windows 7 Ultimate x64 lub równoważny system operacyjny z funkcją szyfrowania dysków, możliwością zmiany języka komunikatów systemowych oraz wsparcia dla IEEE 802.1x. Zamawiający dopuszcza instalacje innej wersji systemu np. Windows 7 Professional x86 lub linux, jeżeli jest to podyktowane najlepszymi praktykami Producenta aparatury badawczej. Przy czym wymagane jest wówczas dostarczenie dodatkowej licencji OEM lub BOX na Microsoft Windows 7 Ultimate lub równoważny w wymienionym powyżej zakresie. | TAK |
| Zabezpieczenie typu Kensington | W zestawie linka zabezpieczająca typu Kensington zamykana na kluczyk z dwoma głowicami, W tym jedna ruchoma | TAK |
| Gwarancja | Gwarancja producenta, czas naprawy w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia (naprawa w miejscu użytkowania komputera). Przy czym Dostawca zapewni, że płyta główna w czasie trwania gwarancji nie może ulec zmianie, tj. uszkodzona płyta musi zostać wymieniona tylko na taki sam model jak dostarczony pierwotnie. W przeciwnym razie konieczność reinstalacja systemu spowodowana zastosowaniem innej płyty głównej będzie dokonana na koszt Dostawcy. Niedopuszczalne jest zastosowanie plomb gwarancyjnych! | TAK |
| Listwa zasilając-filtrująca | Listwa zasilająco-filtrująca typu ACAR z minimum z 6-cioma gniazdami z przewodem zasilającym o długości min 3m | TAK |
| Zasilacz awaryjny | Zasilacz awaryjny dostosowany do zasilacza komputera pozwalający na podtrzymanie napięcia przez min 10min. Na pełnym obciążeniu komputera. Wymagane min 6 gniazd typu IEC320 C13 oraz wyświetlacz LCD lub LED informujący o czasie podtrzymania. Komunikacja z komputerem za pośrednictwem kabla USB. Oprogramowanie pozwalające na automatyczne zamknięcie zainstalowanego systemu operacyjnego. Gwarancja producenta zasilacza minimalnie dwa lata. | TAK |
| Pamięć przenośna | Przenośna pamięć USB 2.0 o pojemności 32GB, szyfrowanie AES oraz możliwość zabezpieczenia hasłem | TAK |
| Oprogramowanie | Wykonawca dopuszcza możliwość instalowania niezbędnego oprogramowania przez wyznaczonych pracowników działu IT Zamawiającego bez wpływu na gwarancje na zestaw komputerowy. W tym celu wymagane jest przygotowanie jednego konta administracyjnego z najwyższymi uprawnieniami. Niezbędne oprogramowanie: Novell ZENworks Configuration Management, ESET Endpoint Security Client, agent systemu do backupu IBM TSM. W czasie trwania gwarancji na komputer należy zapewnić dostęp do aktualizacji systemu. | TAK |

Uwaga:

- w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku parametrów i funkcji lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

- nie spełnienie choćby jednego z parametrów obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.

- zalecane jest podanie w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” numeru strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczenie w nich (np. zakreślaczem) potwierdzenia wymaganego parametru.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W SPRAWIE WARUNKÓW SERWISU NA OFEROWANĄ  APARATURĘ

I/LUB URZĄDZENIA OBJĘTE PRZEDMIOTEM PRZETARGU

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

................................................................................................................................................

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

Niniejszym oświadczam, że zapewniam następujące warunki serwisowe na sprzęt:

- Warunki serwisu gwarancyjnego:

| Lp. | Warunki oczekiwane przez Zamawiającego | Oferowane warunki |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO |  |
| 1. | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia max. 48 godz. | Tak |
| 2. | Max. czas naprawy do 10 dni roboczych | Tak |
| 3. | Zapewnienie na czas naprawy Sprzętu/elementu zastępczego na czas naprawy o co najmniej takich samych parametrach i z zachowaniem jego 100% funkcjonalności, w następnym dniu roboczym po upływie czasu naprawy Sprzętu o którym mowa powyżej. | Tak |
| 4. | Warunki wymiany wadliwego sprzętu/ elementu sprzętu na fabrycznie nowe w ciągu 3 miesięcy, gdy: - w okresie gwarancji serwis dokona 3 napraw tej samej usterki, po których przedmiot zamówienia będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem, - serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe, - naprawa nie zostanie wykonana w ustalonych umową terminach. | Tak |
| 5 | Obowiązujący okres gwarancji zaoferowany w Załączniku nr 2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty: Część A, minimum 24 miesiące, na każdy element wyposażenia od dnia odbioru końcowego „bez uwag” | TAK, …… miesięcy |
| 6 | Obowiązujący okres gwarancji producenta na monitor i jednostkę centralną minimum 24 miesiące, z czasem naprawy w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia (naprawa w miejscu użytkowania komputera). Przy czym Wykonawca zapewni, że płyta główna w czasie trwania gwarancji nie może ulec zmianie, tj. uszkodzona płyta musi zostać wymieniona tylko na taki sam model jak dostarczony pierwotnie. W przeciwnym razie konieczność reinstalacji systemu spowodowana zastosowaniem innej płyty głównej będzie dokonana na koszt Wykonawcy. Niedopuszczalne jest zastosowanie plomb gwarancyjnych! | TAK, …… miesięcy |

Uwaga:

- w kolumnie „Oferowane warunki” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku warunków lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

- nie spełnienie choćby jednego z warunków obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.

- Serwis gwarancyjny obejmuje wszystkie czynności niezbędne dla utrzymania gwarancji i prawidłowej pracy przedmiotu Zamówienia tj. m. In. Wymagane dokumentami DTR kalibracje, przeglądy okresowe, walidację, czyszczenie, konserwację, wymianę np. filtrów.

- Poniżej przedstawiamy Niestandardowe czasy naprawy ( o ile występują) - nie dotyczy  zestawu do sterowania i zbierania danych (zestawu komputerowego):

| L.p. | Podzespół/ Element | Czas naprawy | Wskazanie obiektywnej i uzasadnionej przyczyny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

UWAGA:

Wypełnioną Tabelę dotyczącą Niestandardowych czasów należy  dołączyć do Oferty Wykonawcy. Jeśli Tabela nie zostanie dołączona do Oferty, Zamawiający przyjmuje, że nie występują takie elementy, które nie są możliwe do naprawy w terminach podanych powyżej, jak Tabeli I - Warunki serwisu gwarancyjnego.

..........................................................

(podpis i pieczęć upełnomocnionego

przedstawiciela wykonawcy)

........................................................

(miejscowość i data)

- Załącznik nr 2.2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty - Część B Cz.IV

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ZZ-271-10-D-PN/2015 |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O PARAMETRACH/ FUNKCJACH POSIADANYCH PRZEZ OFEROWANĄ APARATURĘ/URZĄDZENIA:

| Lp. | Nazwa Urządzenia | Ilość [szt/kpl] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wielofunkcyjna stacja robocza do oczyszczania biopreparatów | 1 |

Nazwa aparatu:.......................................................................Typ:....................................

Producent:..............................................................................Model:………………………….

Nr katalogowy (jeśli istnieje):................................................. Rok produkcji:..................

Miejsce zainstalowania:....................................................................................................

Wymiary urządzenia transportowe gł. x szer. x wys., waga: …………………………..………

Wymiary urządzenia po montażu gł. x szer. x wys., waga: ……………..………………………

Rodzaje gazów technicznych niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ….………………………………………………………………………………………………………….……

Rodzaje płynów niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ……………………………………………………………………………………………..……………………

Rodzaje i typ podłączeń elektrycznych, moc, wymagane zabezpieczenia: ………………………………………………………………………………………………..…………………

Czas realizacji Zamówienia (zgodny z Działem IV SIWZ), dzieli się na:

- Czas niezbędny na produkcję sprzętu: ……………………………………………….……………

- Czas niezbędny na dostawę, instalację, instruktaż i odbiór końcowy urządzeń (po wyprodukowaniu urządzenia) - podać granice min. i max.: …….…………….………………..

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

...............................................................................................................................................

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

niniejszym oświadcza, że oferowana aparatura/urządzenie:

jest kompletne i fabrycznie nowe oraz posiada niżej wymienione wyposażenie oraz cechy techniczno – jakościowe (parametry i funkcje):

| l.p. | OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY LUB FUNKCJE: | Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji |
| --- | --- | --- |

Wymagania techniczne

## Główne funkcje urządzenia

Jednostka centralna

|  | Stacja wyposażona w ramię pracujące w płaszczyznach x-y-z z co najmniej 8 końcówkową głowicą pipetora | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Głowica posiada rozstaw końcówek dla wersji z ośmioma końcówkami w zakresie nie mniejszym niż 9 – 38 mm | TAK |
|  | Możliwość dozowania objętości o wielkości mniejszej niż 0.5 μl do 200 μl (minimum 4 kanały) i 100 μl do 5000 μl (minimum 4 kanały) | TAK |
|  | Pipetowanie za pomocą końcówek jednorazowych z możliwością użycia tej samej końcówki (tzw. reracking) | TAK |
|  | Każda końcówka głowicy (sonda) jest wyposażona w czujnik pozwalający na detekcję ilości cieczy (polarnych, niskopolarnych i niepolarnych) w mikropłytce /lub probówce | TAK |
|  | Urządzenie wyposażone w blat roboczy o wielkości pozwalającej na jednoczesne umieszczenie na nim nie mniej niż: 28 standardowych mikropłytek | TAK |
|  | Możliwość rozbudowy o moduły logistyczne pozwalające na pracę z co najmniej 100 mikropłytkami bez ingerencji operatora instrumentu | TAK |
|  | Urządzenie współpracuje z płytkami w formacie 6 – 384 dołki | TAK |
|  | Urządzenie wyposażone w automatyczne ramię zamontowane w stacji przygotowania próbek służą do przenoszenia mikropłytek w obrębie stołu głównego stacji oraz przenoszące mikropłytki do urządzeń zewnętrznych takich jak czytnik mikropłytek, termocykler, wirówka lub wytrząsarka | TAK |
|  | Ramię umożliwia obrót o min. 270°, jest sterowane z poziomu oprogramowania, kontrolującego pracę stacji | TAK |
|  | Urządzenie dedykowane do termostatowania próbek w zakresie nie mniejszym niż 0oC do 100oC, kontrolowane całkowicie z poziomu głównego oprogramowania stacji roboczej | TAK |
|  | Dedykowane adaptery w formacie płytki 96 i 384 dołkowej oraz do próbówek typu Eppendorf do urządzenia termostatującego | TAK |
|  | Stacja musi zostać w pełni zintegrowana z następującymi urządzeniami: czytnik mikropłytek, moduł do izolacji z wykorzystaniem kulek magnetycznych, automatyczny system filtracji pod zmniejszonym ciśnieniem | TAK |
|  | Zestaw stołów niezbędnych do zainstalowania stacji i czytnika mikropłytek, umożliwiający im stabilną pracę | TAK |
|  | Automatyczny system filtracji pod zmniejszonym ciśnieniem pozwalającym na stosowanie zestawów odczynnikowych do izolacji kwasów nukleinowych i białek z wykorzystaniem technologii SPE | TAK |
|  | Separator magnetyczny, co najmniej w postaci termostatyzowanej wytrząsarki z płytką magnetyczną, objętość izolacji min. 200 μl | TAK |

Wielofunkcyjny czytnik mikropłytek

|  | - Urządzenie mające możliwość łączenia funkcji fluorymetru, systemu fotometrycznego i luminometru do aplikacji immunologicznych (ELISA) | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie wyposażone 2 podwójne monochromatory ( dwa monochromatory do wzbudzenia i dwa monochromatory do emisji) | TAK |
|  | Metody detekcji: absorbancja ze źródłem światła - ksenonowa lampa UV, fluorescencja z góry i dołu wraz z fluorescencją –Time Resolved (TRF) –PMT lub UV, red-sensitive, luminescencja – system liczenia fotonów, luminescencja dwubarwna BRET1, BRET2, jarzeniowa i błyskowa | TAK |
|  | Zakres długości fali absorbancji: od min 230 nm do 1000 nm | TAK |
|  | Możliwość współpracy z różnymi formatami płytek: 6 do 384-dołkowe i opcjonalnie możliwość rozbudowy o pomiar absorbancji w porcie kuwetowym w pozycji pionowej | TAK |
|  | Szerokość pasma: wzbudzenie < 5 nm dla  ≤ 315 nm i < 9 nm dla >315 nm | TAK |
|  | Dokładność długości fali: <+- 0,5 nm dla  > 315 nm; <+- 0,3 nm dla ≤ 315 nm | TAK |
|  | Odtwarzalność długości fali <+- 0,5 nm dla  > 315 nm; <+- 0,3 nm dla ≤ 315 nm | TAK |
|  | Zakres pomiarowy min. Od 0 do 4 OD | TAK |
|  | Czas odczytu płytki 96 dołkowej maksymalnie 20 sekund | TAK |
|  | Urządzenie z możliwością rozbudowy o pomiar próbek z mikroobjetości w płytce kwarcowej – co najmniej 16 jednoczesnych pomiarów ilościowych i jakościowych stężenia DNA, RNA i białek z ilości co najwyżej 2 l , przy limicie detekcji od 1 ng/ µl. Możliwość również pomiarów fluorescencyjnych | TAK |
|  | Możliwość wykonania skanu absorbancji w pełnym zakresie | TAK |
|  | Możliwość odczytu fluorescencji z opóźnieniem czasowym funkcja TRF. Czułość TRF nie gorzej niż 90 amol/ dołek dla płytki 384 dołkowej | TAK |
|  | Zakres odczytu fluorescencji: wzbudzenie co najmniej: 230-850 nm, emisja 280-850 nm | TAK |
|  | Czułość odczytu fluorescencji nie gorzej niż 170 amol/ dołek dla płytki 384 dołkowej dla odczytu z góry i 1,2 fmol/dołek dla odczytu z dołu – płytka 384 dołkowa | TAK |
|  | Urządzenie z możliwością automatycznego wyboru wysokości ogniskowania wiązki światła padającego na próbkę w płaszczyźnie Z (pionowej) z automatyczną korekcją tła | TAK |
|  | Możliwość wykonania skanu wzbudzenia i emisji w pełnym zakresie | TAK |
|  | Urządzenie z możliwością rozbudowy o moduł inkubacji hodowli komórkowych w atmosferze CO2 w zakresie od 0-10% lub O2 w zakresie 0,1-21% z regulacją parametrów gazów i kontrolą CO2 i O2 w tym samym czasie . Moduł wyposażony dodatkowo w alarm akustyczny i wizualny informujący o braku gazu lub nieprawidłowo osiągniętych parametrach | TAK |
|  | Luminescencja dwubarwna (BRET1, BRET2) wraz z systemem liczenia fotonów. Czułość luminescencji błyskowej nie gorzej niż 12 amol ATP/ dołek, czułość luminescencji jarzeniowej nie gorzej niż 225 amol ATP/ dołek, zakres dynamiki nie gorzej niż 8 dekad, zakres długości fali nie gorzej niż 380-600 nm | TAK |
|  | Wbudowana wytrząsarka do płytek z możliwością wyboru szybkości i kierunku wytrząsania | TAK |
|  | Wbudowany inkubator z kontrolą temperatury +5C do 42C | TAK |
|  | Urządzenie wyposażone w przycisk umożliwiający automatyczne wysunięcie lub wsunięcie płytki | TAK |
|  | Urządzenie pozwalające na użycie mikropłytek dowolnego producenta bez ograniczenia wysokości płytki dla pomiarów absorbancji | TAK |

Wykaz materiałów zużywalnych, które muszą być dostarczone w ilościach nie mniejszych niż:

|  | Statyw do probówek Eppendorfa o pojemności 1,5 /2,0 mL (24 pozycyjny) – 2 sztuki | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Końcówki plastikowe kompatybilne z układem detekcji poziomu cieczy do pipetowania objętości do 50 μL minimum 2300 szt. | TAK |
|  | Końcówki plastikowe kompatybilne z układem detekcji poziomu cieczy do pipetowania objętości do 200 μL minimum 2300 szt. | TAK |
|  | Końcówki plastikowe kompatybilne z układem detekcji poziomu cieczy do pipetowania objętości do 1000μ L minimum 2300 szt. | TAK |
|  | Zrzutnik do zużytych końcówek plastikowych 1 szt. | TAK |
|  | Statywy do końcówek plastikowych pozwalające na umieszczenie na blacie roboczym co najmniej 7 raków (96szt.) z końcówkami jednorazowymi | TAK |
|  | Zestaw pojemników plastikowych do odczynników – co najmniej 100 sztuk | TAK |
|  | Podstawki do mocowania mikropłytek i akcesoriów na stole roboczym urządzenia nie mniej niż: 8 szt. | TAK |
|  | Uchwyty na pojemniki dedykowane do odczynników pozwalające na umieszczenie na blacie roboczym co najmniej 6 pojemników z odczynnikami | TAK |

- Sterowanie i zbieranie danych

|  | Zestaw komputerowy do sterowania układem, archiwizowania oraz obrabiania wyników i wizualizacji danych pomiarowych | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Oprogramowanie pozwalające na pełną kontrolę wszystkich dostarczonych urządzeń | TAK |
|  | Oprogramowanie zapewnia możliwość symulacji 3D wygenerowanej procedury przed jej uruchomieniem w celu uniknięcia ewentualnych błędów | TAK |
|  | Oprogramowanie – min. dwie licencje na dwa oddzielne stanowiska komputerowe umożliwiające wykonywanie następujących aplikacji: - testy immunologiczne - pomiar ilościowy DNA/RNA - pomiar ilościowy białka - kinetyczne oznaczanie reakcji enzymatycznych - pomiar cytotoksyczności i żywotności komórek - oznaczenie wewnątrzkomórkowego wapnia - możliwość prowadzenia zarówno pomiarów kinetycznych - możliwość wykreślania krzywej wzorcowej i przenoszenia uzyskanych wyników do arkusza kalkulacyjnego (Excel) - możliwość zaprogramowania stałych, powtarzalnych protokołów pomiarowych - Możliwość sprecyzowania, w których punktach dołka ma być wykonywany odczyt, funkcja wielokrotnych odczytów dołka | TAK |
|  | Stacja sterująca: Według specyfikacji poniżej | TAK |
|  | Urządzenie ma posiadać interfejsy umożliwiające zbieranie danych przez sieć komputerową dostosowane do systemu typu LIMS | TAK |
|  | Oprogramowanie umożliwia modyfikację procedur przez użytkownika | TAK |
|  | Urządzenie posiada oprogramowanie z zaprogramowaną aplikacją. Oprogramowanie umożliwia kontrolę przebiegu procesów oraz ich odtworzenie z danych zapisanych w pamięci | TAK |

- Stacja sterująca:

| Procesor | Wielordzeniowy procesor o parametrach wydajnościowych przewyższających minimalne wymagania instalowanego oprogramowania | TAK |
| --- | --- | --- |
| Pamięć | Minimum 8GB (2x4GB) 1600MHz DDR3, obsługa do 32GB DDR3 ECC lub non-ECC | TAK |
| Karta graficzna | Karta graficzna o wydajności dostosowanej do wymagań oprogramowania użytkowanego na komputerze. Wymagane jest cyfrowe połączenie z monitorem np. DVI czy też DP. | TAK |
| Karta muzyczna | Zintegrowana HD | TAK |
| Płyta główna | Co najmniej 4 sloty na pamięć operacyjną, wymagane interfejsy minimum: 1x PCI-e 16x, 1x PCI-e 1x, 2xSATA3.0, 2xUSB3.0, port szeregowy, wbudowany kontroler RAID z obsługą trybu RAID1, układ wspomagający szyfrowanie TPM. | TAK |
| Funkcje BIOS | Hasło administratora, możliwość wyłączenia bootowania z CD/USB/LAN, możliwość wyłączenia portów USB i portów szeregowych | TAK |
| Dysk twardy | Minimum 2x1TB SATA 7.2k Rpm w trybie RAID1 zapewniającym ciągłość pracy nawet w przypadku awarii jednego z dysków, dopuszczalne jest zastosowanie jednego dysku SSD o pojemności minimalnej 480GB. W przypadku awarii dysku twardego, uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego. | TAK |
| Napęd optyczny | Napęd optyczny DVD+-RW 16x montowany wewnątrz komputera | TAK |
| Interfejsy sieciowe | Minimalnie jedna zintegrowana karta sieciowa Gigabit Ethernet 10/100/1000, wsparcie dla Wake on LAN oraz PXE na potrzeby podłączenia do sieci WCB EIT+ | TAK |
| Zarządzanie i bezpieczeństwo | Sprzętowe wsparcie zdalnego zarządzania zgodne z Intel vPro lub równoważna technologia pozwalające na przekazywanie obrazu ekranu podczas całego cyklu bootowania systemu po sieci Ethernet. Do spełnienia wymogu dopuszczalne jest zastosowanie zewnętrznego urządzenia typu KVM over IP. | TAK |
| Zasilacz | Aktywny zasilacz wysokiej sprawności (>80%) dedykowany dla proponowanej konfiguracji sprzętowej | TAK |
| Obudowa | Wymagane interfejsy na froncie obudowy 2xUSB2.0. Czujnik otwarcia obudowy oraz możliwość zamknięcia obudowy przy pomocy linki typu Kensington | TAK |
| Głośniki | Jeżeli konstrukcja komputera na to pozwala, wbudowany głośnik w obudowie lub dodatkowy głośnik do monitora. Alternatywnie dopuszczalne jest zastosowanie zewnętrznych głośników stereo na USB. | TAK |
| Monitor | Monitor o minimalnej przekątnej 24", rozdzielczość minimalna 1920x1080. Statyczny współczynnik kontrastu 1000:1, Czas reakcji maksymalnie 10 ms (szary do szarego). Jasność minimalnie 290 cd/m2. Matryca TFT E-IPS lub IPS, z podświetleniem LED, matowa w układzie 16:9 lub 16:10. Podstawa z regulacją wysokości oraz funkcja obrotu ekranu o 90 stopni. Posiadający certyfikaty TCO 5.2 Wymagane złącza DVI-D lub DisplayPort. W zestawie kabel/adapter DisplayPort-DVI-D oraz przewód kabel zasilający. Monitor należy połączyć z komputerem za pośrednictwem cyfrowego kabla DVI lub DP. Gwarancja producenta monitora, czas naprawy w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia (naprawa w miejscu użytkowania komputera). | TAK |
| Interfejsy | Możliwość instalacji kontrolera 1394 wspieranego przez producenta komputera lub aparatury badawczej | TAK |
| Klawiatura | Klawiatura USB w układzie US QWERTY z czytnikiem kart procesorowych (dopuszczalny czytnik na USB) | TAK |
| Mysz | Laserowa mysz wysokiej czułości USB z przewijaczem, w zestawie podkładka pod mysz | TAK |
| System operacyjny | Microsoft Windows 7 Ultimate x64 lub równoważny system operacyjny z funkcją szyfrowania dysków, możliwością zmiany języka komunikatów systemowych oraz wsparcia dla IEEE 802.1x. Zamawiający dopuszcza instalacje innej wersji systemu np. Windows 7 Professional x86 lub linux, jeżeli jest to podyktowane najlepszymi praktykami Producenta aparatury badawczej. Przy czym wymagane jest wówczas dostarczenie dodatkowej licencji OEM lub BOX na Microsoft Windows 7 Ultimate lub równoważny w wymienionym powyżej zakresie. | TAK |
| Zabezpieczenie typu Kensington | W zestawie linka zabezpieczająca typu Kensington zamykana na kluczyk z dwoma głowicami, W tym jedna ruchoma | TAK |
| Gwarancja | Gwarancja producenta, czas naprawy w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia (naprawa w miejscu użytkowania komputera). Przy czym Dostawca zapewni, że płyta główna w czasie trwania gwarancji nie może ulec zmianie, tj. uszkodzona płyta musi zostać wymieniona tylko na taki sam model jak dostarczony pierwotnie. W przeciwnym razie konieczność reinstalacja systemu spowodowana zastosowaniem innej płyty głównej będzie dokonana na koszt Dostawcy. Niedopuszczalne jest zastosowanie plomb gwarancyjnych! | TAK |
| Listwa zasilając-filtrująca | Listwa zasilająco-filtrująca typu ACAR z minimum z 6-cioma gniazdami z przewodem zasilającym o długości min 3m | TAK |
| Zasilacz awaryjny | Zasilacz awaryjny dostosowany do zasilacza komputera pozwalający na podtrzymanie napięcia przez min 10min. Na pełnym obciążeniu komputera. Wymagane min 6 gniazd typu IEC320 C13 oraz wyświetlacz LCD lub LED informujący o czasie podtrzymania. Komunikacja z komputerem za pośrednictwem kabla USB. Oprogramowanie pozwalające na automatyczne zamknięcie zainstalowanego systemu operacyjnego. Gwarancja producenta zasilacza minimalnie dwa lata. | TAK |
| Pamięć przenośna | Przenośna pamięć USB 2.0 o pojemności 32GB, szyfrowanie AES oraz możliwość zabezpieczenia hasłem | TAK |
| Oprogramowanie | Wykonawca dopuszcza możliwość instalowania niezbędnego oprogramowania przez wyznaczonych pracowników działu IT Zamawiającego bez wpływu na gwarancje na zestaw komputerowy. W tym celu wymagane jest przygotowanie jednego konta administracyjnego z najwyższymi uprawnieniami. Niezbędne oprogramowanie: Novell ZENworks Configuration Management, ESET Endpoint Security Client, agent systemu do backupu IBM TSM. W czasie trwania gwarancji na komputer należy zapewnić dostęp do aktualizacji systemu. | TAK |

Uwaga:

- w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku parametrów i funkcji lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

- nie spełnienie choćby jednego z parametrów obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.

- zalecane jest podanie w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” numeru strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczenie w nich (np. zakreślaczem) potwierdzenia wymaganego parametru.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W SPRAWIE WARUNKÓW SERWISU NA OFEROWANĄ  APARATURĘ

I/LUB URZĄDZENIA OBJĘTE PRZEDMIOTEM PRZETARGU

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

................................................................................................................................................

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

Niniejszym oświadczam, że zapewniam następujące warunki serwisowe na sprzęt:

- Warunki serwisu gwarancyjnego:

| Lp. | Warunki oczekiwane przez Zamawiającego | Oferowane warunki |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO |  |
| 1. | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia max. 48 godz. | Tak |
| 2. | Max. czas naprawy do 10 dni roboczych | Tak |
| 3. | Zapewnienie na czas naprawy Sprzętu/elementu zastępczego na czas naprawy o co najmniej takich samych parametrach i z zachowaniem jego 100% funkcjonalności, w następnym dniu roboczym po upływie czasu naprawy Sprzętu o którym mowa powyżej. | Tak |
| 4. | Warunki wymiany wadliwego sprzętu/ elementu sprzętu na fabrycznie nowe w ciągu 3 miesięcy, gdy: - w okresie gwarancji serwis dokona 3 napraw tej samej usterki, po których przedmiot zamówienia będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem, - serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe, - naprawa nie zostanie wykonana w ustalonych umową terminach. | Tak |
| 5 | Obowiązujący okres gwarancji zaoferowany w Załączniku nr 2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty: Część A, minimum 24 miesiące, na każdy element wyposażenia od dnia odbioru końcowego „bez uwag” | TAK, …… miesięcy |
| 6 | Obowiązujący okres gwarancji producenta na monitor i jednostkę centralną minimum 24 miesiące, z czasem naprawy w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia (naprawa w miejscu użytkowania komputera). Przy czym Wykonawca zapewni, że płyta główna w czasie trwania gwarancji nie może ulec zmianie, tj. uszkodzona płyta musi zostać wymieniona tylko na taki sam model jak dostarczony pierwotnie. W przeciwnym razie konieczność reinstalacji systemu spowodowana zastosowaniem innej płyty głównej będzie dokonana na koszt Wykonawcy. Niedopuszczalne jest zastosowanie plomb gwarancyjnych! | TAK, …… miesięcy |

Uwaga:

- w kolumnie „Oferowane warunki” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku warunków lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

- nie spełnienie choćby jednego z warunków obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.

- Serwis gwarancyjny obejmuje wszystkie czynności niezbędne dla utrzymania gwarancji i prawidłowej pracy przedmiotu Zamówienia tj. m. In. Wymagane dokumentami DTR kalibracje, przeglądy okresowe, walidację, czyszczenie, konserwację, wymianę np. filtrów.

- Poniżej przedstawiamy Niestandardowe czasy naprawy ( o ile występują) - nie dotyczy  zestawu do sterowania i zbierania danych (zestawu komputerowego):

| L.p. | Podzespół/ Element | Czas naprawy | Wskazanie obiektywnej i uzasadnionej przyczyny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

UWAGA:

Wypełnioną Tabelę dotyczącą Niestandardowych czasów należy  dołączyć do Oferty Wykonawcy. Jeśli Tabela nie zostanie dołączona do Oferty, Zamawiający przyjmuje, że nie występują takie elementy, które nie są możliwe do naprawy w terminach podanych powyżej, jak Tabeli I - Warunki serwisu gwarancyjnego.

..........................................................

(podpis i pieczęć upełnomocnionego

przedstawiciela wykonawcy)

........................................................

(miejscowość i data)