- Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty - Część B (CZĘŚĆ I)

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ZZ-271-60-D-PN/2015 |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O PARAMETRACH/ FUNKCJACH POSIADANYCH PRZEZ OFEROWANĄ APARATURĘ/URZĄDZENIA:

| Lp. | Nazwa Urządzenia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Crosslinker | 1 | 38540000-2 |

Nazwa aparatu:.......................................................................Typ:....................................

Producent:..............................................................................Model:………………………….

Nr katalogowy (jeśli istnieje):................................................. Rok produkcji:..................

Miejsce zainstalowania:....................................................................................................

Wymiary urządzenia transportowe gł. x szer. x wys., waga: …………………………..………

Wymiary urządzenia po montażu gł. x szer. x wys., waga: ……………..………………………

Rodzaje gazów technicznych niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ….………………………………………………………………………………………………………….……

Rodzaje płynów niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ……………………………………………………………………………………………..……………………

Rodzaje i typ podłączeń elektrycznych, moc, wymagane zabezpieczenia: ………………………………………………………………………………………………..…………………

Czas realizacji Zamówienia ( nie może przekroczyć 30.09.2015r.), dzieli się na:

- Czas niezbędny na produkcję sprzętu:  ……………………………………………………………

- Czas niezbędny na dostawę, instalację, instruktaż i odbiór końcowy urządzeń (po wyprodukowaniu urządzenia) - podać granice min. i max.: …….…………….………………..

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

................................................................................................................................................

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

niniejszym oświadcza, że oferowana aparatura/urządzenie:

jest kompletne i fabrycznie nowe oraz posiada niżej wymienione wyposażenie oraz cechy techniczno – jakościowe (parametry/ funkcje):

| - Obligatoryjne (wymagane - minimalne) parametry / funkcje |  | Potwierdzenie wymaganych parametrów / funkcji |
| --- | --- | --- |
|  | Min. 5 świetlówek UV (254nm), o mocy min. 8W | TAK |
|  | Możliwość wyboru dawki energii UV lub czasu ekspozycji na UV | TAK |
|  | Klawiatura membranowa | TAK |
|  | Długość fali: 254 nm | TAK |
|  | Maksymalna dawka energii UV: min. 999,900 µJ/cm2 | TAK |
|  | Wymiary wewnętrzne komory nie mniejsze niż: (szer. x gł. x wys.): 25 x 30 x 15 cm | TAK |
|  | Programowanie dawek energii promieniowania UV co najmniej w zakresie: 0 – 0,9 J/cm2 | TAK |
|  | Programowanie czasu ekspozycji w zakresie min. do 30 min | TAK |
|  | Sonda do pomiaru promieniowania UV umieszczona w komorze zapewniająca pomiar emitowanej energii | TAK |
|  | Okienko inspekcyjne umożliwiające obserwację wnętrza komory bez potrzeby otwierania drzwi | TAK |

## Sterowanie i zbieranie danych

|  | Sterowanie mikroprocesorowe | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Wyświetlacz | TAK |
|  | Komunikacja z LIMS nie jest wymagana | TAK |

Uwaga:

- w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów / funkcji” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku parametrów lub funkcji lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

- nie spełnienie choćby jednego z parametrów obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.

- zalecane jest podanie w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów / funkcji” numeru strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczenie w nich (np. zakreślaczem) potwierdzenia wymaganego parametru.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O PARAMETRACH/ FUNKCJACH POSIADANYCH PRZEZ OFEROWANĄ APARATURĘ/URZĄDZENIA:

| Lp. | Nazwa Urządzenia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Piec hybrydyzacyjny | 1 | 42300000-9 |

Nazwa aparatu:.......................................................................Typ:....................................

Producent:..............................................................................Model:………………………….

Nr katalogowy (jeśli istnieje):................................................. Rok produkcji:..................

Miejsce zainstalowania:....................................................................................................

Wymiary urządzenia transportowe gł. x szer. x wys., waga: …………………………..………

Wymiary urządzenia po montażu gł. x szer. x wys., waga: ……………..………………………

Rodzaje gazów technicznych niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ….………………………………………………………………………………………………………….……

Rodzaje płynów niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ……………………………………………………………………………………………..……………………

Rodzaje i typ podłączeń elektrycznych, moc, wymagane zabezpieczenia: ………………………………………………………………………………………………..…………………

Czas realizacji Zamówienia ( nie może przekroczyć 30.09.2015r.), dzieli się na:

- Czas niezbędny na produkcję sprzętu:  ……………………………………………………………

- Czas niezbędny na dostawę, instalację, instruktaż i odbiór końcowy urządzeń (po wyprodukowaniu urządzenia) - podać granice min. i max.: …….…………….………………..

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

................................................................................................................................................

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

niniejszym oświadcza, że oferowana aparatura/urządzenie:

jest kompletne i fabrycznie nowe oraz posiada niżej wymienione wyposażenie oraz cechy techniczno – jakościowe (parametry/ funkcje):

| - Obligatoryjne (wymagane - minimalne) parametry / funkcje |  | Potwierdzenie wymaganych parametrów / funkcji |
| --- | --- | --- |
|  | Drzwi z podwójną szybą uszczelnioną próżniowo | TAK |
|  | Obudowa i drzwiczki zabezpieczają operatora przed emisją promieniowania typu β | TAK |
|  | Piec dwukomorowy z możliwością pracy przy różnych parametrach w każdym z pieców bądź zestaw dwóch niezależnych pieców z możliwością postawienia jeden na drugim | TAK |
|  | Regulacja obrotów rotora w każdej komorze w zakresie nie gorszym niż: 1-10 rpm | TAK |
|  | Platforma wytrząsająca przynajmniej w jednej z komór, regulacja w zakresie nie gorszym niż: 50 - 100 cykli/min | TAK |
|  | Zakres temperatury nie gorszy niż RT +10 ºC do + 80 ºC | TAK |
|  | Dokładność kontroli temperatury nie gorsza niż 0,1 ºC | TAK |
|  | Pojemność każdej komory nie gorsza niż 6 butelek 30 cm, bądź 12 butelek 15 cm | TAK |
|  | Wraz z urządzeniem zostaną dostarczone minimum 4 butelki 30 cm | TAK |
|  | Wraz z urządzeniem zostanie dostarczone minimum 5 siateczek separacyjnych | TAK |

Uwaga:

- w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów / funkcji” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku parametrów lub funkcji lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

- nie spełnienie choćby jednego z parametrów obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.

- zalecane jest podanie w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów / funkcji” numeru strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczenie w nich (np. zakreślaczem) potwierdzenia wymaganego parametru.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O PARAMETRACH/ FUNKCJACH POSIADANYCH PRZEZ OFEROWANĄ APARATURĘ/URZĄDZENIA:

| Lp. | Nazwa Urządzenia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | System podciśnieniowy do suszenia żeli elektroforetycznych | 1 | 38540000-2 |

Nazwa aparatu:.......................................................................Typ:....................................

Producent:..............................................................................Model:………………………….

Nr katalogowy (jeśli istnieje):................................................. Rok produkcji:..................

Miejsce zainstalowania:....................................................................................................

Wymiary urządzenia transportowe gł. x szer. x wys., waga: …………………………..………

Wymiary urządzenia po montażu gł. x szer. x wys., waga: ……………..………………………

Rodzaje gazów technicznych niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ….………………………………………………………………………………………………………….……

Rodzaje płynów niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ……………………………………………………………………………………………..……………………

Rodzaje i typ podłączeń elektrycznych, moc, wymagane zabezpieczenia: ………………………………………………………………………………………………..…………………

Czas realizacji Zamówienia ( nie może przekroczyć 30.09.2015r.), dzieli się na:

- Czas niezbędny na produkcję sprzętu:  ……………………………………………………………

- Czas niezbędny na dostawę, instalację, instruktaż i odbiór końcowy urządzeń (po wyprodukowaniu urządzenia) - podać granice min. i max.: …….…………….………………..

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

................................................................................................................................................

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

niniejszym oświadcza, że oferowana aparatura/urządzenie:

jest kompletne i fabrycznie nowe oraz posiada niżej wymienione wyposażenie oraz cechy techniczno – jakościowe (parametry/ funkcje):

| - Obligatoryjne (wymagane - minimalne) parametry / funkcje |  |  | Potwierdzenie wymaganych parametrów / funkcji |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Minimalna powierzchnia robocza 50 × 40 cm, |  | TAK |  |
|  |  | Aparat posiada płytę na której odbywa się suszenie. Żele są podgrzewane jednorodnie. Regulacja temperatury i utrzymywanie zadanej temperatury suszenia odbywa się w zakresie do minimum 70 ºC (± 2°C), suszenie można ustawić w zakresie do pięciu godzin z dokładnością co minutę. |  | TAK |  |
|  |  | Podczas suszenia, żele znajdują się pod wpływem jednorodnego podciśnienia/nacisku silikonowej pokrywy. System zapewnia szczelność suszonych żeli. |  | TAK |  |
|  |  | System zapewnia zewnętrzny, kompatybilny układ dostarczający odpowiednie podciśnienie do suszarek próżniowych. Układ zawiera pułapkę dla wysysanej pary. |  | TAK |  |

## Sterowanie i zbieranie danych

|  | Sterowanie urządzeniem do suszenia żeli odbywa się z panelu, alfanumerycznego wyświetlacza ciekłokrystalicznego prezentującego parametry. | TAK |
| --- | --- | --- |

Uwaga:

- w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów / funkcji” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku parametrów lub funkcji lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

- nie spełnienie choćby jednego z parametrów obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.

- zalecane jest podanie w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów / funkcji” numeru strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczenie w nich (np. zakreślaczem) potwierdzenia wymaganego parametru.

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY W SPRAWIE WARUNKÓW SERWISU NA OFEROWANĄ    APARATURĘ

I/LUB URZĄDZENIA OBJĘTE PRZEDMIOTEM PRZETARGU

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

...........................................................................................................................................

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

Niniejszym oświadczam, że zapewniam następujące warunki serwisowe na zaoferowany przedmiot zamówienia:

- Warunki serwisu gwarancyjnego:

| Lp. | Warunki oczekiwane przez Zamawiającego | Oferowane warunki |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO |  |
| 1. | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia max. 48 godzin | Tak |
| 2. | Max. czas naprawy do 10 dni roboczych | Tak |
| 3. | Zapewnienie Sprzętu/elementu zastępczego na czas naprawy o co najmniej takich samych parametrach i z zachowaniem jego 100% funkcjonalności, w następnym dniu roboczym po upływie czasu naprawy Sprzętu o którym mowa powyżej. | Tak |
| 4. | Warunki wymiany wadliwego elementu/sprzętu na fabrycznie nowe w ciągu 3 miesięcy, gdy: - w okresie gwarancji serwis dokona 3 napraw tej samej usterki, po których przedmiot zamówienia będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, - serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe, - naprawa nie zostanie wykonana w ustalonych umową terminach. | Tak |
| 5 | Obowiązujący okres gwarancji minimum 24 miesiące na każdy element wyposażenia licząc od dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego „bez uwag” | Tak ………….. |

Uwaga:

- w kolumnie „Oferowane warunki” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku warunków lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

- nie spełnienie choćby jednego z warunków serwisu gwarancyjnego oczekiwanych przez Zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty.

- Serwis gwarancyjny obejmuje wszystkie czynności niezbędne dla utrzymania gwarancji i prawidłowej pracy przedmiotu Zamówienia tj. m. in. Wymagane dokumentami DTR kalibracje, przeglądy okresowe, walidację, czyszczenie, konserwację, wymianę np. filtrów.

- Poniżej przedstawiamy Niestandardowe czasy naprawy  (o ile występują) :

| L.p. | Podzespół/ Element | Czas naprawy | Wskazanie obiektywnej i uzasadnionej przyczyny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

UWAGA:

Wypełnioną Tabelę dotyczącą Niestandardowych czasów dla każdego urządzenia, należy dołączyć do Oferty Wykonawcy. Jeśli Tabela/Tabele nie zostaną dołączone do Oferty, Zamawiający przyjmuje, że nie występują takie elementy, które nie są możliwe do naprawy w terminach podanych powyżej, jak Tabeli I - Warunki serwisu gwarancyjnego.

Podpis(y):

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |

- Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty - Część B (CZĘŚĆ 2)

| - Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | - ZZ-271-60-D-PN/2015 |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O PARAMETRACH/ FUNKCJACH POSIADANYCH PRZEZ OFEROWANĄ APARATURĘ/URZĄDZENIA:

| Lp. | Nazwa Urządzenia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Licznik ciekło-scyntylacyjny z luminometrem | 1 | 38341000-7 |

Nazwa aparatu:.......................................................................Typ:....................................

Producent:..............................................................................Model:………………………….

Nr katalogowy (jeśli istnieje):................................................. Rok produkcji:..................

Miejsce zainstalowania:....................................................................................................

Wymiary urządzenia transportowe gł. x szer. x wys., waga: …………………………..………

Wymiary urządzenia po montażu gł. x szer. x wys., waga: ……………..………………………

Rodzaje gazów technicznych niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ….………………………………………………………………………………………………………….……

Rodzaje płynów niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ……………………………………………………………………………………………..……………………

Rodzaje i typ podłączeń elektrycznych, moc, wymagane zabezpieczenia: ………………………………………………………………………………………………..…………………

Czas realizacji Zamówienia ( nie może przekroczyć 30.09.2015r.), dzieli się na:

- Czas niezbędny na produkcję sprzętu:  ……………………………………………………………

- Czas niezbędny na dostawę, instalację, instruktaż i odbiór końcowy urządzeń (po wyprodukowaniu urządzenia) - podać granice min. i max.: …….…………….………………..

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

................................................................................................................................................

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

niniejszym oświadcza, że oferowana aparatura/urządzenie:

jest kompletne i fabrycznie nowe oraz posiada niżej wymienione wyposażenie oraz cechy techniczno – jakościowe (parametry/ funkcje):

| - Obligatoryjne (wymagane - minimalne) parametry / funkcje |  | Potwierdzenie wymaganych parametrów / funkcji |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wielodetektorowy licznik scyntylacyjny i luminescencyjny pozwalający na pomiary w mikropłytkach, probówkach typu Eppendorf, naczynkach scyntylacyjnych o pojemności co najmniej 4 ml oraz na filtrach. | TAK |  |
|  | Licznik musi mierzyć w sposób bezpośredni promieniowanie beta z wydajnością nie mniejszą niż 50% dla 3H, 90% dla 14C oraz powyżej 95% dla 32P. | TAK |  |
|  | Licznik musi być wyposażony w dwa zestawy układu detektorów przy czym jeden układ składa się z co najmniej dwóch fotopowielaczy pracujących w koincydencji. Jeden fotopowielacz musi czytać próbkę z dołu a drugi czytać sygnał próbki z góry. | TAK |  |
|  | Urządzenie musi pracować w trybie TR-LSC dla zmniejszenia poziomu tła. | TAK |  |
|  | Urządzenie musi posiadać możliwość detekcji w mikropłytkach w standardzie co najmniej 24/96 dołków. | TAK |  |
|  | Urządzenie musi pracować w trybie zliczeń CPM pojedynczego znakowania i podwójnego znakowania, w trybie zliczeń DPM pojedynczego znakowania i podwójnego znakowania, w trybie zliczeń ParaLux lub równoważnego oraz trybie luminescencyjnym. | TAK |  |
|  | Dedykowany system termostatowania układu detektorów dla uzyskania optymalnej czułości dla pomiarów luminescencyjnych. | TAK |  |
|  | Urządzenie musi być wyposażone w układ automatycznego dozownika pozwalający na pomiary w trybie luminescencji błyskowej. | TAK |  |

Akcesoria

Wraz z urządzeniem muszą zostać dostarczone następujące akcesoria:

|  | kaseta na mikropłytki 24 dołkowe, | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | kaseta na mikropłytki 96 dołkowe, | TAK |
|  | kaseta na fiolki 4 ml, | TAK |
|  | standardy do kalibracji, | TAK |
|  | mikropłytka 96 dołkowa co najmniej 5 sztuk, | TAK |
|  | mikropłytka 24 dołkowa co najmniej 5 sztuk, | TAK |
|  | fiolki o pojemności 4 ml z zamknięciem, 500 sztuk | TAK |
|  | biodegradowalny koktajl scyntylacyjny co najmniej 5 litrów, | TAK |
|  | taśma do zaklejania płytek, | TAK |
|  | kody kreskowe, | TAK |

- Sterowanie i zbieranie danych

|  | Komputer posiadający wielordzeniowy procesor o parametrach wydajnościowych przewyższających minimalne wymagania instalowanego oprogramowania. | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Karta graficzna o wydajności dostosowanej do wymagań oprogramowania użytkowanego na komputerze. Wymagane jest cyfrowe połączenie z monitorem np. DVI czy też DP | TAK |
|  | Napęd optyczny DVD+-RW 16x montowany wewnątrz komputera | TAK |
|  | Interfejs sieciowy: Minimalnie jedna zintegrowana karta sieciowa Gigabit Ethernet 10/100/1000 na potrzeby podłączenia do sieci WCB EIT+ | TAK |
|  | Monitor o minimalnej przekątnej 24", rozdzielczość minimalna 1920x1080. Statyczny współczynnik kontrastu 1000:1, Czas reakcji maksymalnie 10 ms (szary do szarego). Jasność minimalnie 290 cd/m2. Matryca TFT E-IPS lub IPS, z podświetleniem LED, matowa w | TAK |
|  | Klawiatura USB w układzie US QWERTY, Laserowa mysz wysokiej czułości USB z przewijaczem, w zestawie podkładka pod mysz | TAK |
|  | System operacyjny: Microsoft Windows 7 Professional x64 lub równoważny system operacyjny z funkcją szyfrowania dysków, możliwością zmiany języka komunikatów systemowych oraz wsparcia dla IEEE 802.1x. Zamawiający dopuszcza instalacje innej wersji systemu np. Windows 7 | TAK |
|  | Urządzenie ma posiadać interfejsy umożliwiające zbieranie danych przez sieć komputerową dostosowane do systemu typu LIMS | TAK |

Uwaga:

- w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów / funkcji” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku parametrów lub funkcji lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

- nie spełnienie choćby jednego z parametrów obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.

- zalecane jest podanie w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów / funkcji” numeru strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczenie w nich (np. zakreślaczem) potwierdzenia wymaganego parametru.

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY W SPRAWIE WARUNKÓW SERWISU NA OFEROWANĄ    APARATURĘ

I/LUB URZĄDZENIA OBJĘTE PRZEDMIOTEM PRZETARGU

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

...........................................................................................................................................

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

Niniejszym oświadczam, że zapewniam następujące warunki serwisowe na zaoferowany przedmiot zamówienia:

- Warunki serwisu gwarancyjnego:

| Lp. | Warunki oczekiwane przez Zamawiającego | Oferowane warunki |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO |  |
| 1. | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia max. 48 godzin | Tak |
| 2. | Max. czas naprawy do 10 dni roboczych | Tak |
| 3. | Zapewnienie Sprzętu/elementu zastępczego na czas naprawy o co najmniej takich samych parametrach i z zachowaniem jego 100% funkcjonalności, w następnym dniu roboczym po upływie czasu naprawy Sprzętu o którym mowa powyżej. | Tak |
| 4. | Warunki wymiany wadliwego elementu/sprzętu na fabrycznie nowe w ciągu 3 miesięcy, gdy: - w okresie gwarancji serwis dokona 3 napraw tej samej usterki, po których przedmiot zamówienia będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, - serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe, - naprawa nie zostanie wykonana w ustalonych umową terminach. | Tak |
| 5 | Obowiązujący okres gwarancji minimum 24 miesiące, na każdy element wyposażenia, w tym na monitor i jednostkę centralną, licząc od dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego „bez uwag”. Przy czym Wykonawca zapewni, że płyta główna w czasie trwania gwarancji nie może ulec zmianie, tj. uszkodzona płyta musi zostać wymieniona tylko na taki sam model jak dostarczony pierwotnie. W przeciwnym razie konieczność reinstalacji systemu spowodowana zastosowaniem innej płyty głównej będzie dokonana na koszt Wykonawcy. Niedopuszczalne jest zastosowanie plomb gwarancyjnych! | Tak ………….. |

Uwaga:

- w kolumnie „Oferowane warunki” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku warunków lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

- nie spełnienie choćby jednego z warunków serwisu gwarancyjnego oczekiwanych przez Zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty.

II. Serwis gwarancyjny obejmuje wszystkie czynności niezbędne dla utrzymania gwarancji i prawidłowej pracy przedmiotu Zamówienia tj. m. in. Wymagane dokumentami DTR kalibracje, przeglądy okresowe, walidację, czyszczenie, konserwację, wymianę np. filtrów.

III. Poniżej przedstawiamy Niestandardowe czasy naprawy  (o ile występują) :

| L.p. | Podzespół/ Element | Czas naprawy | Wskazanie obiektywnej i uzasadnionej przyczyny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

UWAGA:

Wypełnioną Tabelę dotyczącą Niestandardowych czasów dla każdego urządzenia, należy dołączyć do Oferty Wykonawcy. Jeśli Tabela/Tabele nie zostaną dołączone do Oferty, Zamawiający przyjmuje, że nie występują takie elementy, które nie są możliwe do naprawy w terminach podanych powyżej, jak Tabeli I - Warunki serwisu gwarancyjnego.

Podpis(y):

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |

- Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty - Część B (CZĘŚĆ III)

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ZZ-271-60-D-PN/2015 |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O PARAMETRACH/ FUNKCJACH POSIADANYCH PRZEZ OFEROWANĄ APARATURĘ/URZĄDZENIA:

| Lp. | Nazwa Urządzenia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do dwuwymiarowej elektroforezy białek | 1 | 38540000-2 |

Nazwa aparatu:.......................................................................Typ:....................................

Producent:..............................................................................Model:………………………….

Nr katalogowy (jeśli istnieje):................................................. Rok produkcji:..................

Miejsce zainstalowania:....................................................................................................

Wymiary urządzenia transportowe gł. x szer. x wys., waga: …………………………..………

Wymiary urządzenia po montażu gł. x szer. x wys., waga: ……………..………………………

Rodzaje gazów technicznych niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ….………………………………………………………………………………………………………….……

Rodzaje płynów niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ……………………………………………………………………………………………..……………………

Rodzaje i typ podłączeń elektrycznych, moc, wymagane zabezpieczenia: ………………………………………………………………………………………………..…………………

Czas realizacji Zamówienia ( nie może przekroczyć 30.09.2015r.), dzieli się na:

- Czas niezbędny na produkcję sprzętu:  ……………………………………………………………

- Czas niezbędny na dostawę, instalację, instruktaż i odbiór końcowy urządzeń (po wyprodukowaniu urządzenia) - podać granice min. i max.: …….…………….………………..

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

................................................................................................................................................

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

niniejszym oświadcza, że oferowana aparatura/urządzenie:

jest kompletne i fabrycznie nowe oraz posiada niżej wymienione wyposażenie oraz cechy techniczno – jakościowe (parametry/ funkcje):

| # Obligatoryjne (wymagane - minimalne) parametry / funkcje | Potwierdzenie wymaganych parametrów / funkcji |
| --- | --- |

- System do izoelektroogniskowania IEF  (pierwszy kierunek )

| 1. | System składa się z jednego aparatu do izoelektroogniskowania z płaską, poziomą powierzchnią elektrodową umożliwiającego łączny, jednoczesny rozdział minimum 10 pasków żelowych IPG o długości w zakresie od 7 do 24 cm, z możliwością aplikacji próbek na paski żelowe IPG tzw. metodą cup loading. Jeden aparat powinien mieć minimalną pojemność dla 6 pasków. | TAK |
| --- | --- | --- |
| 2. | Aparat posiada wbudowany zasilacz wysokonapięciowy prądu stałego, o napięciu maksymalnym ≥ 10000V (regulacja o 1V) na pasek IPG, natężeniu w zakresie nie mniejszym niż 1-100 µA (regulacja o 1 µA) na pasek IPG, moc w zakresie nie mniejszym niż 0-1 W na pasek IPG. | TAK |
| 3. | Aparat posiada wbudowany element Peltier kontrolujący i utrzymujący temperaturę w zakresie nie mniejszym niż 15-25 °C. | TAK |
| 4. | W skład zestawu wchodzą: - komplet pojemników/holderów do izoelektroogniskowania IEF (co najmniej po 5 sztuk dla całego kompletu pasków o długościach co najmniej 7, 12, 18 oraz 24 cm) - komplet pojemników/holderów do rehydratacji pasków IPG (co najmniej po 50 sztuk dla całego kompletu pasków o długościach co najmniej 7, 12, 18 oraz 24 cm) - komplet studzienek jednorazowych tzw. loading cups służących do aplikacji próbek na paski żelowe IPG tzw. cup loading (co najmniej po 20 sztuk dla całego kompletu) - szczoteczka do czyszczenia holderów - płyn do pokrywania pasków IPG podczas izoelektroogniskowania, co najmniej 1L - filtry papierowe tzw. IEF electrode wicks, służące do styku pasków żelowych z elektrodami, co najmniej 1000 sztuk. | TAK |

- System do elektroforezy białek SDS-PAGE (drugi kierunek)

|  | System składa się z jednej lub kilku komór do elektroforezy białek umożliwiający łączny, jednoczesny rozdział białek z pasków żelowych IPG. System przeznaczony jest dla co najmniej 10 żeli, o wymiarach co najmniej 25 x 20 cm. (sz./dł), Jedna komora ma minimalną pojemność 6 żeli. | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Komora musi być odlewem plastikowym, nie może posiadać elementów klejonych i musi posiadać wymiennik ciepła oraz kompatybilną pompę cyrkulacyjną buforu elektroforetycznego. W zestawie są odpowiednie węże wyposażone w złącza. | TAK |
|  | Zewnętrzny termostat zapewnia regulację i precyzyjne utrzymanie zadanej temperatury w zakresie nie mniejszym niż 4 -25 °C. | TAK |
|  | System zawiera zestaw kaset-płyt szklanych do wylewania 50 żeli kompatybilnych z komorami elektroforetycznymi, wraz ze spacerami o grubości 1 mm. | TAK |
|  | System musi zawierać urządzenie lub zestaw urządzeń do jednoczesnego wylewania łącznie minimum 10 żeli. System do wylewania żeli powinien zawierać kompatybilny mikser gradientu do wylewania żeli z gradientem stężenia. | TAK |
|  | System musi zawierać zasilacz/zasilacze prądu stałego. Zasilacz musi być kompatybilny z komorami do elektroforezy, posiadać 4 wyjścia równoległe, wyświetlacz cyfrowy pokazujący zadane parametry oraz możliwość zmiany ustawień podczas pracy. Minimalne parametry prądu na każdym wyjściu: napięcie od 10 do 600 V (regulacja o 1 V), natężenie od 5 do 500 mA (regulacja o 1 mA), moc maksymalna ≥ 150 W. | TAK |

- Sterowanie i zbieranie danych

| 1. | Sterowanie urządzeniem do izoelektroogniskowania z panelu, alfanumerycznego wyświetlacza ciekłokrystalicznego prezentującego parametry w czasie rzeczywistym. Istnieje możliwość programowania co najmniej 10 różnych metod rozdziału. Każda metoda jest wielostopniowa (co najmniej 6 różnych stopni). Parametry programowalne to napięcie, natężenie i moc prądu na pasek i czas trwania pojedynczego kroku/stopnia metody rozdziału oraz temperatura. Możliwość programowania napięcia w godzino-woltach (Vh), zmiany napięcia można ustawiać w sposób liniowy, skokowy i stopniowy. Metody można zapisywać. | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Parametry elektroforezy białek SDS-PAGE sterowane i kontrolowane są z panelu zasilacza prądu, alfanumerycznego wyświetlacza ciekłokrystalicznego prezentującego parametry w czasie rzeczywistym Możliwość zaprogramowania co najmniej 10 różnych metod rozdziału. Każda metoda jest wielostopniowa (5 co najmniej różnych stopni). Parametry programowalne to napięcie, natężenie i moc prądu wyjściowego oraz czas. Możliwość zachowywania metod. | TAK |
|  | Urządzenie do izoelektroogniskowania posiada interfejsy umożliwiające zbieranie danych przez sieć komputerową dostosowane do systemu typu LIMS urządzenia do Ethernetu. | TAK |

Uwaga:

- w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów / funkcji” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku parametrów lub funkcji lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

- nie spełnienie choćby jednego z parametrów obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.

- zalecane jest podanie w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów / funkcji” numeru strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczenie w nich (np. zakreślaczem) potwierdzenia wymaganego parametru.

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY W SPRAWIE WARUNKÓW SERWISU NA OFEROWANĄ    APARATURĘ

I/LUB URZĄDZENIA OBJĘTE PRZEDMIOTEM PRZETARGU

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

...........................................................................................................................................

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

Niniejszym oświadczam, że zapewniam następujące warunki serwisowe na zaoferowany przedmiot zamówienia:

- Warunki serwisu gwarancyjnego:

| Lp. | Warunki oczekiwane przez Zamawiającego | Oferowane warunki |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO |  |
| 1. | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia max. 48 godzin | Tak |
| 2. | Max. czas naprawy do 10 dni roboczych | Tak |
| 3. | Zapewnienie Sprzętu/elementu zastępczego na czas naprawy o co najmniej takich samych parametrach i z zachowaniem jego 100% funkcjonalności, w następnym dniu roboczym po upływie czasu naprawy Sprzętu o którym mowa powyżej. | Tak |
| 4. | Warunki wymiany wadliwego elementu/sprzętu na fabrycznie nowe w ciągu 3 miesięcy, gdy: - w okresie gwarancji serwis dokona 3 napraw tej samej usterki, po których przedmiot zamówienia będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, - serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe, - naprawa nie zostanie wykonana w ustalonych umową terminach. | Tak |
| 5 | Obowiązujący okres gwarancji minimum 24 miesiące na każdy element wyposażenia licząc od dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego „bez uwag” | Tak ………….. |

Uwaga:

- w kolumnie „Oferowane warunki” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku warunków lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

- nie spełnienie choćby jednego z warunków serwisu gwarancyjnego oczekiwanych przez Zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty.

II. Serwis gwarancyjny obejmuje wszystkie czynności niezbędne dla utrzymania gwarancji i prawidłowej pracy przedmiotu Zamówienia tj. m. in. Wymagane dokumentami DTR kalibracje, przeglądy okresowe, walidację, czyszczenie, konserwację, wymianę np. filtrów.

III. Poniżej przedstawiamy Niestandardowe czasy naprawy  (o ile występują) :

| L.p. | Podzespół/ Element | Czas naprawy | Wskazanie obiektywnej i uzasadnionej przyczyny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

UWAGA:

Wypełnioną Tabelę dotyczącą Niestandardowych czasów dla każdego urządzenia, należy dołączyć do Oferty Wykonawcy. Jeśli Tabela/Tabele nie zostaną dołączone do Oferty, Zamawiający przyjmuje, że nie występują takie elementy, które nie są możliwe do naprawy w terminach podanych powyżej, jak Tabeli I - Warunki serwisu gwarancyjnego.

Podpis(y):

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |

- Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty - Część B (CZĘŚĆ 4)

| - Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | - ZZ-271-60-D-PN/2015 |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O PARAMETRACH/ FUNKCJACH POSIADANYCH PRZEZ OFEROWANĄ APARATURĘ/URZĄDZENIA:

| Lp. | Nazwa Urządzenia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczny licznik promieniowania gamma | 1 | 38341000-7 |

Nazwa aparatu:.......................................................................Typ:....................................

Producent:..............................................................................Model:………………………….

Nr katalogowy (jeśli istnieje):................................................. Rok produkcji:..................

Miejsce zainstalowania:....................................................................................................

Wymiary urządzenia transportowe gł. x szer. x wys., waga: …………………………..………

Wymiary urządzenia po montażu gł. x szer. x wys., waga: ……………..………………………

Rodzaje gazów technicznych niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ….………………………………………………………………………………………………………….……

Rodzaje płynów niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ……………………………………………………………………………………………..……………………

Rodzaje i typ podłączeń elektrycznych, moc, wymagane zabezpieczenia: ………………………………………………………………………………………………..…………………

Czas realizacji Zamówienia ( nie może przekroczyć 30.09.2015r.), dzieli się na:

- Czas niezbędny na produkcję sprzętu:  ……………………………………………………………

- Czas niezbędny na dostawę, instalację, instruktaż i odbiór końcowy urządzeń (po wyprodukowaniu urządzenia) - podać granice min. i max.: …….…………….………………..

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

................................................................................................................................................

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

niniejszym oświadcza, że oferowana aparatura/urządzenie:

jest kompletne i fabrycznie nowe oraz posiada niżej wymienione wyposażenie oraz cechy techniczno – jakościowe (parametry/ funkcje):

| # Obligatoryjne (wymagane - minimalne) parametry / funkcje |  | Potwierdzenie wymaganych parametrów / funkcji |
| --- | --- | --- |
|  | Licznik musi posiadać co najmniej dwa detektory z kryształu jodku sodu aktywowanego talem, geometria zliczania, obejmuje kąt 4π. Zespół detektorów musi być otoczony osłonami ołowianymi o grubości minimum 12 mm. Detektory muszą być ekranowane od podajnika próbek ołowiem o grubości minimum 30mm. Grubość osłony ołowianej pomiędzy detektorami powinna wynosić minimum 5 mm. | TAK |
|  | Licznik musi posiadać zmieniacz próbek na minimum 100 probówek o średnicy do 13 mm i wysokości do 90mm. Licznik musi mieć możliwość mierzenia w probówkach typu Eppendorf | TAK |
|  | Licznik musi posiadać zakres energetyczny pomiaru od 15 do 1000keV oraz liniowy analizator wielokanałowy posiadający 2048 kanałów, czas martwy musi wynosić maksimum 3 µS | TAK |
|  | Wydajność licznika musi wynosić dla I-125 minimum 75%, I-129 minimum 50%, Cs-137 minimum 36% | TAK |
|  | Rozdzielczość I-125 < 30%, I-129 < 30%, Cs-137 < 12% | TAK |
|  | Urządzenie musi być wyposażone w bibliotekę izotopów zawierającą I-125, I-131, I-123, I-129 z możliwością programowania innych izotopów. | TAK |
|  | Maksymalna częstość zliczeń dla I-125 powinna wynosić nie mniej niż 1000000 DPM | TAK |

- Sterowanie i zbieranie danych

|  | Komputer posiadający wielordzeniowy procesor o parametrach wydajnościowych przewyższających minimalne wymagania instalowanego oprogramowania. | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Karta graficzna o wydajności dostosowanej do wymagań oprogramowania użytkowanego na komputerze. Wymagane jest cyfrowe połączenie z monitorem np. DVI czy też DP | TAK |
|  | Napęd optyczny DVD+-RW 16x montowany wewnątrz komputera | TAK |
|  | Interfejs sieciowy: Minimalnie jedna zintegrowana karta sieciowa Gigabit Ethernet 10/100/1000 na potrzeby podłączenia do sieci WCB EIT+ | TAK |
|  | Monitor o minimalnej przekątnej 24", rozdzielczość minimalna 1920x1080. Statyczny współczynnik kontrastu 1000:1, Czas reakcji maksymalnie 10 ms (szary do szarego). Jasność minimalnie 290 cd/m2. Matryca TFT E-IPS lub IPS, z podświetleniem LED, matowa w | TAK |
|  | Klawiatura USB w układzie US QWERTY, Laserowa mysz wysokiej czułości USB z przewijaczem, w zestawie podkładka pod mysz | TAK |
|  | System operacyjny: Microsoft Windows 7 Professional x64 lub równoważny system operacyjny z funkcją szyfrowania dysków, możliwością zmiany języka komunikatów systemowych oraz wsparcia dla IEEE 802.1x. Zamawiający dopuszcza instalacje innej wersji systemu np. Windows 7 | TAK |
|  | Urządzenie ma posiadać interfejsy umożliwiające zbieranie danych przez sieć komputerową dostosowane do systemu typu LIMS | TAK |

Uwaga:

- w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów / funkcji” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku parametrów lub funkcji lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

- nie spełnienie choćby jednego z parametrów obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.

- zalecane jest podanie w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów / funkcji” numeru strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczenie w nich (np. zakreślaczem) potwierdzenia wymaganego parametru.

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY W SPRAWIE WARUNKÓW SERWISU NA OFEROWANĄ    APARATURĘ

I/LUB URZĄDZENIA OBJĘTE PRZEDMIOTEM PRZETARGU

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

...........................................................................................................................................

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

Niniejszym oświadczam, że zapewniam następujące warunki serwisowe na zaoferowany przedmiot zamówienia:

I. Warunki serwisu gwarancyjnego:

| Lp. | Warunki oczekiwane przez Zamawiającego | Oferowane warunki |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO |  |
| 1. | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia max. 48 godzin | Tak |
| 2. | Max. czas naprawy do 10 dni roboczych | Tak |
| 3. | Zapewnienie Sprzętu/elementu zastępczego na czas naprawy o co najmniej takich samych parametrach i z zachowaniem jego 100% funkcjonalności, w następnym dniu roboczym po upływie czasu naprawy Sprzętu o którym mowa powyżej. | Tak |
| 4. | Warunki wymiany wadliwego elementu/sprzętu na fabrycznie nowe w ciągu 3 miesięcy, gdy: - w okresie gwarancji serwis dokona 3 napraw tej samej usterki, po których przedmiot zamówienia będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, - serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe, - naprawa nie zostanie wykonana w ustalonych umową terminach. | Tak |
| 5 | Obowiązujący okres gwarancji minimum 24 miesiące, na każdy element wyposażenia, w tym na monitor i jednostkę centralną, licząc od dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego „bez uwag”. Przy czym Wykonawca zapewni, że płyta główna w czasie trwania gwarancji nie może ulec zmianie, tj. uszkodzona płyta musi zostać wymieniona tylko na taki sam model jak dostarczony pierwotnie. W przeciwnym razie konieczność reinstalacji systemu spowodowana zastosowaniem innej płyty głównej będzie dokonana na koszt Wykonawcy. Niedopuszczalne jest zastosowanie plomb gwarancyjnych! | Tak ………….. |

Uwaga:

- w kolumnie „Oferowane warunki” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku warunków lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

- nie spełnienie choćby jednego z warunków serwisu gwarancyjnego oczekiwanych przez Zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty.

II. Serwis gwarancyjny obejmuje wszystkie czynności niezbędne dla utrzymania gwarancji i prawidłowej pracy przedmiotu Zamówienia tj. m. in. Wymagane dokumentami DTR kalibracje, przeglądy okresowe, walidację, czyszczenie, konserwację, wymianę np. filtrów.

III. Poniżej przedstawiamy Niestandardowe czasy naprawy  (o ile występują) :

| L.p. | Podzespół/ Element | Czas naprawy | Wskazanie obiektywnej i uzasadnionej przyczyny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

UWAGA:

Wypełnioną Tabelę dotyczącą Niestandardowych czasów dla każdego urządzenia, należy dołączyć do Oferty Wykonawcy. Jeśli Tabela/Tabele nie zostaną dołączone do Oferty, Zamawiający przyjmuje, że nie występują takie elementy, które nie są możliwe do naprawy w terminach podanych powyżej, jak Tabeli I - Warunki serwisu gwarancyjnego.

Podpis(y):

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |

- Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty - Część B (CZĘŚĆ 5)

| - Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | - ZZ-271-60-D-PN/2015 |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O PARAMETRACH/ FUNKCJACH POSIADANYCH PRZEZ OFEROWANĄ APARATURĘ/URZĄDZENIA:

| Lp. | Nazwa Urządzenia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | System do monitorowania skażeń alfa/beta/gamma | 1 | 38341000-7 |

Nazwa aparatu:.......................................................................Typ:....................................

Producent:..............................................................................Model:………………………….

Nr katalogowy (jeśli istnieje):................................................. Rok produkcji:..................

Miejsce zainstalowania:....................................................................................................

Wymiary urządzenia transportowe gł. x szer. x wys., waga: …………………………..………

Wymiary urządzenia po montażu gł. x szer. x wys., waga: ……………..………………………

Rodzaje gazów technicznych niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ….………………………………………………………………………………………………………….……

Rodzaje płynów niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ……………………………………………………………………………………………..……………………

Rodzaje i typ podłączeń elektrycznych, moc, wymagane zabezpieczenia: ………………………………………………………………………………………………..…………………

Czas realizacji Zamówienia ( nie może przekroczyć 30.09.2015r.), dzieli się na:

- Czas niezbędny na produkcję sprzętu:  ……………………………………………………………

- Czas niezbędny na dostawę, instalację, instruktaż i odbiór końcowy urządzeń (po wyprodukowaniu urządzenia) - podać granice min. i max.: …….…………….………………..

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

................................................................................................................................................

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

niniejszym oświadcza, że oferowana aparatura/urządzenie:

jest kompletne i fabrycznie nowe oraz posiada niżej wymienione wyposażenie oraz cechy techniczno – jakościowe (parametry/ funkcje):

| # Obligatoryjne (wymagane - minimalne) parametry / funkcje | Potwierdzenie wymaganych parametrów / funkcji |
| --- | --- |

Monitor dozymetryczny do dłoni i stóp alfa/beta/gamma

|  | System odpowiedni do pomiaru skażeń promieniowania α oraz β i γ obu dłoni oraz obu stóp. Pomiar dokonywany jest w pozycji stojącej osoby mierzonej. | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie wykorzystuje detektory bez konieczności wymiany gazów, pomiarów α oraz β i γ wraz ze zintegrowaną elektroniką detektora Kanały pomiarów dla dłoni: minimum 2 detektory, 1 detektor na dłoń (minimalna wielkość detektora 270 cm2), rozpoczęcie pomiarów po wykryciu dłoni, 1 detektor dłoni zdejmowany do pomiarów ciała. Kanały pomiarowe dla obu stóp: 2 detektory, 1 detektor na jedną stopę (minimalna wielkość detektora 500 cm2) | TAK |
|  | Minimalne czułości urządzenia: MDA promieniowanie alfa < 0,04 Bq/cm2, promieniowanie beta < 0,2 bq/ cm2, Dla C-14 wydajność minimalna 8%, dla I-125 13%, dla I-131 20% | TAK |
|  | System posiada zintegrowane oprogramowanie kalibracyjne oraz odejmowanie, ustawiany czas pomiaru tła i progi dla nowych pomiarów tła. | TAK |
|  | Wyświetlanie wartości pomiaru: do wyboru cps oraz Bq lub Bq/cm2 Czas pomiaru: ustawiany w sekundach | TAK |

Przenośny miernik płaskich powierzchni dla  skażeń  radioaktywnych alfa, beta, gamma – 3 sztuki

|  | System odpowiedni do pomiaru ręcznego skażeń powierzchniowych, promieniowania α oraz β i γ. | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie posiada detektor umieszczony w dolnej części i jest zakryty siatką ochronną urządzenie działa bez konieczności wymiany gazów. Minimalna wielkość detektora to 170 cm2 | TAK |
|  | Monitor wskazuje dane pomiarowe w trzech odrębnych jednostkach: cps, Bq lub Bq/cm2 dla wybranego z biblioteki nuklidu, oraz µSv/h. Tło α: poniżej 0,2 cps, ß/γ: poniżej 20 cps, możliwość odejmowania tła, posiada bibliotekę izotopów z możliwością kalibracji, programowania sygnału alarmowego oddzielnie dla każdego izotopu, alarm akustyczny i optyczny | TAK |
|  | Minimalne czułości urządzenia: C-14 nie mniejsza niż 13 %, P-32 nie mniejsza niż 20 %, S-35 nie mniejsza niż 10 %, CI-36 nie mniejsza niż 40 %, K-40 nie mniejsza niż 25 %, Co-57 nie mniejsza niż 5 %, Sr-89 nie mniejsza niż 20%, I-123 nie mniejsza niż 5%, I-125 nie mniejsza niż 10 %, I-131 nie mniejsza niż 19 %, Au-198 nie mniejsza niż 20% | TAK |
|  | Wraz z urządzeniem dostarczony odpowiedni statyw ścienny posiadający ładowarkę umożliwiającą bezpośrednie ładowanie akumulatorów urządzenia. | TAK |
|  | Urządzenie działa na zwykłe baterie jak i na wymienne akumulatory. Zestaw dwóch wkładów akumulatorowych jest dostarczony. Minimalny czas pracy przy pełnym naładowaniu jednego wkładu akumulatorowego wynosi nie mniej niż 20 godzin. | TAK |
|  | Maksymalna, całkowita waga urządzenia nie przekracza 1,5 kg wraz z bateriami/ akumulatorami | TAK |

Akcesoria dodatkowe

|  | Statyw ułatwiający kontrolę powierzchni podłogowych. Statyw umożliwia bezdotykową kontrolę powierzchni płaskich bez konieczności zginania się operatora. Statyw wykonany jest ze stali nierdzewnej, maksymalna waga urządzenia wraz ze statywem nie przekracza 3 kg. – 1 sztuka | TAK |
| --- | --- | --- |

- Sterowanie i zbieranie danych

Monitor dozymetryczny do rąk i stóp alfa/beta-gamma

|  | Sterowanie urządzeniem z panelu urządzenia | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Sterowanie za pomocą wyświetlacza LCD pokazującego odczyt wartości mierzonych, alarm akustyczny jak i optyczny w przypadku przekroczenia wartości alarmowych, które mogą być ustawiane w panelu sterującym. | TAK |
|  | Istnieje możliwość osobistych, oddzielnych, pomiarów dla każdego użytkownika. Wszystkie pomiary są zapisywane dla każdego użytkownika. Istnieje możliwość przeglądania zapisów z panelu sterującego. | TAK |
|  | Możliwość podłączenia do bazy danych i ustawiania jego parametrów jak i kopiowania zapisu pomiarów | TAK |
|  | Urządzenie umożliwia zbieranie danych przez sieć komputerową dostosowaną do systemu typu LIMS za pomocą interfejsu Ethernet. | TAK |

Przenośny miernik powierzchni dla  skażeń  radioaktywnych alfa, beta, gamma

|  | Sterowanie urządzeniem z panelu urządzenia | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Sterowanie za pomocą podświetlanego wyświetlacza LCD pokazującego odczyt wartości mierzonych, alarm akustyczny jak i optyczny w przypadku przekroczenia wartości alarmowych, które mogą być ustawiane w panelu sterującym. | TAK |
|  | Urządzenie umożliwia zbieranie danych przez sieć komputerową dostosowaną do systemu typu LIMS za pomocą interfejsu Ethernet. | TAK |

Uwaga:

- w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów / funkcji” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku parametrów lub funkcji lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

- nie spełnienie choćby jednego z parametrów obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.

- zalecane jest podanie w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów / funkcji” numeru strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczenie w nich (np. zakreślaczem) potwierdzenia wymaganego parametru.

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY W SPRAWIE WARUNKÓW SERWISU NA OFEROWANĄ    APARATURĘ

I/LUB URZĄDZENIA OBJĘTE PRZEDMIOTEM PRZETARGU

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

...........................................................................................................................................

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

Niniejszym oświadczam, że zapewniam następujące warunki serwisowe na zaoferowany przedmiot zamówienia:

I. Warunki serwisu gwarancyjnego:

| Lp. | Warunki oczekiwane przez Zamawiającego | Oferowane warunki |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO |  |
| 1. | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia max. 48 godzin | Tak |
| 2. | Max. czas naprawy do 10 dni roboczych | Tak |
| 3. | Zapewnienie Sprzętu/elementu zastępczego na czas naprawy o co najmniej takich samych parametrach i z zachowaniem jego 100% funkcjonalności, w następnym dniu roboczym po upływie czasu naprawy Sprzętu o którym mowa powyżej. | Tak |
| 4. | Warunki wymiany wadliwego elementu/sprzętu na fabrycznie nowe w ciągu 3 miesięcy, gdy: - w okresie gwarancji serwis dokona 3 napraw tej samej usterki, po których przedmiot zamówienia będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, - serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe, - naprawa nie zostanie wykonana w ustalonych umową terminach. | Tak |
| 5 | Obowiązujący okres gwarancji minimum 24 miesiące na każdy element wyposażenia licząc od dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego „bez uwag” | Tak ………….. |

Uwaga:

- w kolumnie „Oferowane warunki” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku warunków lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

- nie spełnienie choćby jednego z warunków serwisu gwarancyjnego oczekiwanych przez Zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty.

II. Serwis gwarancyjny obejmuje wszystkie czynności niezbędne dla utrzymania gwarancji i prawidłowej pracy przedmiotu Zamówienia tj. m. in. Wymagane dokumentami DTR kalibracje, przeglądy okresowe, walidację, czyszczenie, konserwację, wymianę np. filtrów.

III. Poniżej przedstawiamy Niestandardowe czasy naprawy  (o ile występują) :

| L.p. | Podzespół/ Element | Czas naprawy | Wskazanie obiektywnej i uzasadnionej przyczyny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

UWAGA:

Wypełnioną Tabelę dotyczącą Niestandardowych czasów dla każdego urządzenia, należy dołączyć do Oferty Wykonawcy. Jeśli Tabela/Tabele nie zostaną dołączone do Oferty, Zamawiający przyjmuje, że nie występują takie elementy, które nie są możliwe do naprawy w terminach podanych powyżej, jak Tabeli I - Warunki serwisu gwarancyjnego.

Podpis(y):

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |

Wszelkie podzespoły/elementy przedmiotu zamówienia, których z obiektywnej i uzasadnionej przyczyny z nie można naprawić i/lub wymienić, dostarczając element zastępczy w podanych terminach, zostaną wyspecyfikowane w ofercie z podaniem niestandardowego terminu naprawy / dostarczenia elementu zastępczego wraz ze wskazaniem  wystąpienia obiektywnej i uzasadnionej przyczyny .

Wszelkie podzespoły/elementy przedmiotu zamówienia, których z obiektywnej i uzasadnionej przyczyny z nie można naprawić i/lub wymienić, dostarczając element zastępczy w podanych terminach, zostaną wyspecyfikowane w ofercie z podaniem niestandardowego terminu naprawy / dostarczenia elementu zastępczego wraz ze wskazaniem  wystąpienia obiektywnej i uzasadnionej przyczyny .

Wszelkie podzespoły/elementy przedmiotu zamówienia, których z obiektywnej i uzasadnionej przyczyny z nie można naprawić i/lub wymienić, dostarczając element zastępczy w podanych terminach, zostaną wyspecyfikowane w ofercie z podaniem niestandardowego terminu naprawy / dostarczenia elementu zastępczego wraz ze wskazaniem  wystąpienia obiektywnej i uzasadnionej przyczyny .

Wszelkie podzespoły/elementy przedmiotu zamówienia, których z obiektywnej i uzasadnionej przyczyny z nie można naprawić i/lub wymienić, dostarczając element zastępczy w podanych terminach, zostaną wyspecyfikowane w ofercie z podaniem niestandardowego terminu naprawy / dostarczenia elementu zastępczego wraz ze wskazaniem  wystąpienia obiektywnej i uzasadnionej przyczyny .

Wszelkie podzespoły/elementy przedmiotu zamówienia, których z obiektywnej i uzasadnionej przyczyny z nie można naprawić i/lub wymienić, dostarczając element zastępczy w podanych terminach, zostaną wyspecyfikowane w ofercie z podaniem niestandardowego terminu naprawy / dostarczenia elementu zastępczego wraz ze wskazaniem  wystąpienia obiektywnej i uzasadnionej przyczyny .