- Załącznik nr 2.2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty - Część B

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ZZ-271-90-D-PN/2015 |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O PARAMETRACH/ FUNKCJACH POSIADANYCH PRZEZ OFEROWANĄ APARATURĘ/URZĄDZENIA:

| Lp. | Nazwa Urządzenia | Ilość [szt/kpl] | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikroskop fluorescencyjny z modułem konfokalnym i laserem podczerwonym do wzbudzenia dwufotonowego | 1 | 38515200-0 |

Nazwa aparatu:.......................................................................Typ:....................................

Producent:..............................................................................Model:………………………….

Nr katalogowy (jeśli istnieje):................................................. Rok produkcji:..................

Miejsce zainstalowania:....................................................................................................

Wymiary urządzenia transportowe gł. x szer. x wys., waga: …………………………..………

Wymiary urządzenia po montażu gł. x szer. x wys., waga: ……………..………………………

Rodzaje gazów technicznych niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ….………………………………………………………………………………………………………….……

Rodzaje płynów niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ……………………………………………………………………………………………..……………………

Rodzaje i typ podłączeń elektrycznych, moc, wymagane zabezpieczenia: ………………………………………………………………………………………………..…………………

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

...............................................................................................................................................

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

niniejszym oświadcza, że oferowana aparatura/urządzenie:

jest kompletne i fabrycznie nowe oraz posiada niżej wymienione wyposażenie oraz cechy techniczno – jakościowe (parametry i funkcje):

| l.p. | OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY LUB FUNKCJE: | Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji |
| --- | --- | --- |

| 1 | Statyw mikroskopu |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Statyw w układzie prostym (upright) konstrukcyjnie przystosowany do obserwacji w świetle przechodzącym, do obserwacji fluorescencyjnych oraz do współpracy z modułem konfokalnym. | TAK |
| 1.2 | Statyw wyposażony w zautomatyzowany układ ogniskowania. | TAK |
| 1.3 | Statyw wyposażony w zautomatyzowany, kodowany, siedmiogniazdowy rewolwer obiektywowy. | TAK |
| 1.4 | Statyw wyposażony w zautomatyzowany, rewolwerowy, 5-pozycyjny zmieniacz filtrów do fluorescencji | TAK |
| 1.5 | Statyw ze zintegrowanym w stopie, dotykowym, kolorowym panelem LCD sterującym zautomatyzowanymi funkcjami mikroskopu. Panel z możliwością precyzyjnego odczytu położenia obiektywowego pryzmatu DIC, w celu powtarzalnego przeprowadzania obserwacji oraz dokumentacji. | TAK |
| 1.6 | Statyw wyposażony w przyciski sterujące funkcjami oświetlenia mikroskopu oraz przyciskami, dowolnie programowalnymi umożliwiającymi dowolne nastawy mikroskopu (np. fotografia, zmiana trybu kontrastu). | TAK |
| 1.7 | Statyw wyposażony w moduł pozwalający na utrzymanie stałej temperatury barwy światła podczas prowadzenia obserwacji w świetle przechodzącym przy zmianie powiększeń preparatu. | TAK |
| 1.8 | Wbudowany w statyw i zmotoryzowany zestaw przysłon polowych dla obserwacji w świetle fluorescencji, obejmujący przysłony okrągłe i prostokątne o różnych rozmiarach. | TAK |
| 1.9 | Układ optyczny mikroskopu korygowany na nieskończoność. | TAK |
| 1.10 | Zautomatyzowana i kodowana regulacja wielkości przysłon: aperturowej i polowej w torze do obserwacji w świetle przechodzącym sterowana za pomocą przycisków funkcyjnych i z poziomu oprogramowania. | TAK |
| 1.11 | Oświetlacz halogenowy o mocy 100W do obserwacji w świetle przechodzącym. | TAK |
| 1.12 | Zewnętrzne źródło światła do fluorescencji z lampą metalohalogenkową o mocy 120W oraz pięciostopniowym, mechanicznym systemem tłumienia intensywnością światła. Oświetlacz połączony z mikroskopem światłowodowo. | TAK |
| 1.13 | Zintegrowany ze statywem zautomatyzowany 5-pozycyjny kontroler intensywności światła fluorescencyjnego. | TAK |
| 1.14 | Zautomatyzowana przysłona do oświetlacza fluorescencyjnego. | TAK |
| 1.15 | Zautomatyzowany stolik przedmiotowy z możliwością automatycznego przesuwu w osiach XY w zakresie min. 72x38mm (przesuw z wykorzystaniem zewnętrznego kontrolera lub oprogramowania). | TAK |
| 1.16 | Okulary o powiększeniu 10x i liczbie polowej min. FN25. | TAK |
| 1.17 | Obiektyw o powiększeniu 25x z immersją wodną o aperturze numerycznej 0,95; odległości roboczej 2,5 mm oraz optyce pozwalającej na wysoką transmisję światła w zakresie dł. fali od 400 do 1300 nm. Korekcja optyczna obiektywu max. 45mm | TAK |
| 1.18 | Zestawy filtrów do obserwacji fluorescencyjnych: a) Wzbudzenie BP 340-380, emisja LP 425 [nm] b) Wzbudzenie BP 450-490, emisja LP 515 [nm] c) Wzbudzenie BP 515-560, emisja LP 590 [nm] | TAK |
| 2 | Stół optyczny pod mikroskop |  |
| 2.1 | Stół o rozmiarach 1200 x 2000 x 210 mm (+/- 10%) w standardzie metrycznym z aktywnym systemem izolacji wibracji i kompresorem powietrza | TAK |
| 3 | Moduł konfokalny |  |
| 3.1 | Trzy wewnętrzne detektory spektralne o zakresie detekcji 400-800nm (każdy) o regulacji szerokości pasma detekcji w zakresie od 5nm do pełnego zakresu detekcji detektora spektralnego (każdego z trzech) oraz możliwość przesuwania pasma detekcji z dokładnością 1nm. | TAK |
| 3.2 | Możliwość jednoczesnej rejestracji obrazów na wszystkich zainstalowanych detektorach spektralnych i niezależna regulacja wzmocnienia dla każdego z trzech detektorów. | TAK |
| 3.3 | Lasery o długościach emitowanego światła oraz moc wyjściowa: a) 488 nm / min. 20 mW b) 552 nm / min. 20 mW c) 638 nm / min. 30 mW | TAK |
| 3.4 | Regulacja mocy wszystkich linii laserowych w paśmie widzialnym w zakresie 0-100% z wykorzystaniem kryształu akustooptycznego (AOTF) | TAK |
| 3.5 | Skaner tandemowy (konwencjonalno-rezonansowy), zastępujący skaner konwencjonalny. W trybie rezonansowym częstotliwość skanu 16 000 linii/sekundę, prędkość skanowania 28 zdjęć (512x512 pikseli)/sekundę oraz 290 zdjęć (512x16 pikseli)/sekundę. Rozdzielczość obrazu min. 1248 x 1248 pikseli. Zoom sprzętowy o płynnej zmianie w zakresie 1,3x - 48x. Pole skanowania o średnicy min. 13 mm. W trybie konwencjonalnym do 3600 linii/sekundę i prędkości akwizycji zdjęć: do 7 zdjęć/sekundę (przy formacie 512 x 512 pikseli) oraz do 84 zdjęć/sekundę (przy formacie 512 x 16 pikseli). Rozdzielczość obrazu min. 8192 x 8192 pikseli. Zoom sprzętowy o płynnej zmianie w zakresie 0,75x - 48x. Pole skanowania o średnicy min. 22 mm. | TAK |
| 3.6 | Rozdzielczość obrazu min. 8192 x 8192 pikseli (przy skanowaniu konwencjonalnym) | TAK |
| 3.7 | Pole skanowania o średnicy do min. 22 mm (mierzone w pośredniej płaszczyźnie obrazu, przy skanowaniu konwencjonalnym) | TAK |
| 3.8 | Zoom sprzętowy o płynnej zmianie w zakresie 0,75x - 48x (przy skanowaniu konwencjonalnym) | TAK |
| 3.9 | Optyczna rotacja obrazu 200° (możliwa dla każdego zoomu sprzętowego) | TAK |
| 3.10 | Dowolnie definiowany kształt obszaru skanowania | TAK |
| 3.11 | Tryby skanowania: xyz, xt, xyt, xyzt, xyλ, xyλt, xyλz, xyzλt | TAK |
| 3.12 | Możliwość wykonywania skanu wzdłuż długości fali w zakresie detekcji. | TAK |
| 4 | Laser oraz oprzyrządowanie do wzbudzenia dwufotonowego |  |
| 4.1 | Czterokanałowy detektor typu NDD wraz z modyfikowalnymi kostkami na filtry emisyjne z filtrami SP800 oraz filtrami umożliwiającymi rozdział spektralny barwników DAPI/FITC/TRITC. | TAK |
| 4.2 | Laser podczerwony (tytanowo-szafirowy) do wykorzystania przy wzbudzeniach wielofotonowych o parametrach minimalnych: a) Długość fali płynnie regulowana w zakresie 680-1080nm b) Średnia moc lasera > 3,0 W (przy 800 nm) c) Długość impulsu ~140 fs d) Chłodzony wodą e) Automatyczna prekompensacja dyspersji | TAK |
| 5 | Jednostka sterująca i oprogramowanie |  |
| 5.1 | Jednostka sterująca do obsługi mikroskopu fluorescencyjnego z modułem konfokalnym i analizy uzyskanych obrazów i danych o parametrach minimalnych: Procesor; Procesor Intel Xeon Quad core E5-1620 V2 3,7 GHz 10MB Zamawiający dopuszcza Procesor czterordzeniowy o częstotliwości przynajmniej 3,7 GHz. Pamięć; Minimum 8GB (2x4GB) 1600MHz DDR3, obsługa do 32GB DDR3 ECC lub non-ECC Zamawiający dopuszcza Pamięć RAM minimum 8 GB 1600MHz. Karta graficzna; Karta graficzna NVIDIA Quadro K600 1GB high performance GPU lub lepsza, o wydajności spełniającej wymagania oprogramowania użytkowanego na komputerze. Wymagane jest cyfrowe połączenie z monitorem np. DVI czy też DP. Zamawiający dopuszcza Kartę graficzną o parametrach nie gorszych niż karta NVIDIA Quadro K600 1GB (pamięć GPU przynajmniej 1GB, interfejs pamięci przynajmniej 128 bit, szerokość pasma pamięci przynajmniej 29GB/s, obsługa monitora o rozdzielczości 2560x1440). Karta muzyczna; Zintegrowana HD Zamawiający dopuszcza standardową zintegrowaną Kartę muzyczną obsługującą głośniki wbudowane w obudowę lub zewnętrzne.. Płyta główna; Co najmniej 4 sloty na pamięć operacyjną, wymagane interfejsy minimum: 1x PCI-e 16x, 1x PCI-e 1x, 2xSATA3.0, 2xUSB3.0, port szeregowy, wbudowany kontroler RAID z obsługą trybu RAID1, układ wspomagający szyfrowanie TPM. Zamawiający dopuszcza płytę główną obsługującą przynajmniej 8 GB pamięci RAM, kartę graficzną, przynajmniej 2 porty USB, dysk twardy o łącznej pojemności przynajmniej 2 TB.. Funkcje BIOS; Hasło administratora, możliwość wyłączenia bootowania z CD/USB/LAN, możliwość wyłączenia portów USB i portów szeregowych. Dysk twardy; Minimum 2x1TB SATA 7.2k Rpm w trybie RAID1 zapewniającym ciągłość pracy nawet w przypadku awarii jednego z dysków, dopuszczalne jest zastosowanie jednego dysku SSD o pojemności minimalnej 480GB. W przypadku awarii dysku twardego, uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza Dysk twardy minimum 2TB SATA. Napęd optyczny; Napęd optyczny DVD+-RW 16x montowany wewnątrz komputera. Interfejsy sieciowe; Minimalnie jedna zintegrowana karta sieciowa Gigabit Ethernet 10/100/1000, wsparcie dla Wake on LAN oraz PXE na potrzeby podłączenia do sieci WCB EIT+. Zarządzanie i bezpieczeństwo; Sprzętowe wsparcie zdalnego zarządzania zgodne z Intel vPro lub równoważna technologia pozwalające na przekazywanie obrazu ekranu podczas całego cyklu bootowania systemu po sieci Ethernet. Do spełnienia wymogu dopuszczalne jest zastosowanie zewnętrznego urządzenia typu KVM over IP.. Zasilacz; Aktywny zasilacz wysokiej sprawności (>80%) dedykowany dla proponowanej konfiguracji sprzętowej. Obudowa; Wymagane interfejsy na froncie obudowy 2xUSB2.0. Czujnik otwarcia obudowy oraz możliwość zamknięcia obudowy przy pomocy linki typu Kensington. Zamawiający wymaga na froncie obudowy przynajmniej dwa interfejsy USB2.0 lub USB3.0.. Głośniki; Jeżeli konstrukcja komputera na to pozwala, wbudowany głośnik w obudowie lub dodatkowy głośnik do monitora. Alternatywnie dopuszczalne jest zastosowanie zewnętrznych głośników stereo na USB.. Monitor; Monitor 32" LCD (VA) o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli. Statyczny współczynnik kontrastu 1000:1, Czas reakcji maksymalnie 10 ms (szary do szarego). Jasność minimalnie 290 cd/m2. Matryca TFT E-IPS lub IPS, z podświetleniem LED, matowa w układzie 16:9 lub 16:10. Podstawa z regulacją wysokości oraz funkcja obrotu ekranu o 90 stopni. Posiadający certyfikaty TCO 5.2 Wymagane złącza DVI-D lub DisplayPort. W zestawie kabel/adapter DisplayPort-DVI-D oraz przewód kabel zasilający. Monitor należy połączyć z komputerem za pośrednictwem cyfrowego kabla DVI lub DP. Zamawiający dopuszcza Monitor 32" LCD o rozdzielczości min. 2560 x 1440 pikseli. Gwarancja - zgodnie z warunkami serwisu gwarancyjnego określonymi poniżej w tabeli pkt I „Warunki serwisu gwarancyjnego”. Interfejsy; Możliwość instalacji kontrolera 1394 wspieranego przez producenta komputera lub aparatury badawczej. Klawiatura; Klawiatura USB w układzie US QWERTY z czytnikiem kart procesorowych (dopuszczalny czytnik na USB). Mysz; Laserowa mysz wysokiej czułości USB z przewijaczem, w zestawie podkładka pod mysz. System operacyjny; Microsoft Windows 7 Ultimate x64 lub równoważny system operacyjny z funkcją szyfrowania dysków, możliwością zmiany języka komunikatów systemowych oraz wsparcia dla IEEE 802.1x. Zamawiający dopuszcza instalacje innej wersji systemu np. Windows 7 Professional x86 lub linux, jeżeli jest to podyktowane najlepszymi praktykami Producenta aparatury badawczej.. Zabezpieczenie typu Kensington; W zestawie linka zabezpieczająca typu Kensington zamykana na kluczyk z dwoma głowicami, W tym jedna ruchoma. Gwarancja; Zgodnie z warunkami serwisu gwarancyjnego określonymi poniżej w tabeli pkt I „Warunki serwisu gwarancyjnego”. Listwa zasilająco-filtrująca; Listwa zasilająco-filtrująca typu ACAR z minimum z 6-cioma gniazdami z przewodem zasilającym o długości min 3m.. Zasilacz awaryjny; Zasilacz awaryjny dostosowany do zasilacza komputera pozwalający na podtrzymanie napięcia przez min 10min. Na pełnym obciążeniu komputera. Wymagane min 6 gniazd typu IEC320 C13 oraz wyświetlacz LCD lub LED informujący o czasie podtrzymania. Komunikacja z komputerem za pośrednictwem kabla USB. Oprogramowanie pozwalające na automatyczne zamknięcie zainstalowanego systemu operacyjnego. Gwarancja producenta zasilacza minimalnie dwa lata. Zamawiający dopuszcza Zasilacz awaryjny (UPS) pozwalający na podtrzymanie pracy systemu na pełnym obciążeniu przy krótkotrwałym spadku napięcia.. Pamięć przenośna; Przenośna pamięć USB 2.0 o pojemności 32GB, szyfrowanie AES oraz możliwość zabezpieczenia hasłem.. Oprogramowanie; Wykonawca dopuszcza możliwość instalowania niezbędnego oprogramowania przez wyznaczonych pracowników działu IT Zamawiającego bez wpływu na gwarancje na zestaw komputerowy. W tym celu wymagane jest przygotowanie jednego konta administracyjnego z najwyższymi uprawnieniami. Niezbędne oprogramowanie: Novell ZENworks Configuration Management, ESET Endpoint Security Client, agent systemu do backupu IBM TSM. W czasie trwania gwarancji na komputer należy zapewnić dostęp do aktualizacji systemu.. | TAK |
| 5.2 | Kontroler umożliwiający manualne sterowanie co najmniej sześcioma wybranymi zautomatyzowanymi funkcjami modułu konfokalnego. Kontroler wyposażony w min. 6 wyświetlaczy LCD do odczytu bieżących parametrów i nastaw systemu. | TAK |
| 5.3 | Oprogramowanie do sterowania pracą mikroskopu z modułem konfokalnym. | TAK |
| 5.4 | Możliwość eksportu danych do powszechnie stosowanych formatów tiff, jpg, avi, ascii. | TAK |
| 5.5 | Oprogramowanie do pomiarów geometrycznych, nanoszenia wskaźników, skali, opisów. | TAK |
| 5.6 | Prezentacja obrazu w skali szarości, dowolny wybór i modyfikacja tablic kolorów (LUT). | TAK |
| 5.7 | Pomiar intensywności światła fluorescencji wzdłuż dowolnej linii, krzywej oraz w dowolnie wybranym obszarze. | TAK |
| 5.8 | Oprogramowanie do separacji blisko siebie położonych pasm emisji fluorochromów. | TAK |
| 5.9 | Stół pod monitory i kontrolery do sterowania pracą mikroskopu i elementów modułu konfokalnego. | TAK |

## Inne

|  | Instruktaż: dla min. 3 osób | TAK |
| --- | --- | --- |

Uwaga:

- w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku parametrów i funkcji lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

- nie spełnienie choćby jednego z parametrów obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W SPRAWIE WARUNKÓW SERWISU NA OFEROWANĄ  APARATURĘ

I/LUB URZĄDZENIA OBJĘTE PRZEDMIOTEM PRZETARGU

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

................................................................................................................................................

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

Niniejszym oświadczam, że zapewniam następujące warunki serwisowe na sprzęt:

I. Warunki serwisu gwarancyjnego:

| Lp. | Warunki oczekiwane przez Zamawiającego | Oferowane warunki |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO |  |
| 1. | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia max. 2 dni robocze | Tak |
| 2. | Max. czas naprawy do 10 dni roboczych | Tak |
| 3. | Zapewnienie na czas naprawy Sprzętu/elementu zastępczego na czas naprawy o co najmniej takich samych parametrach i z zachowaniem jego 100% funkcjonalności, w następnym dniu roboczym po upływie czasu naprawy Sprzętu o którym mowa powyżej | Tak |
| 4. | Warunki wymiany wadliwego wyposażenia bądź elementu wyposażenia na nowy w ciągu 3 miesięcy, po 3 naprawach, gdy: - w okresie gwarancji serwis dokona 3 napraw tej samej usterki, po których przedmiot zamówienia będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem, - serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe, - naprawa nie zostanie wykonana w ustalonych umową terminach. | Tak |
| 5 | Obowiązujący okres gwarancji zaoferowany w Załączniku nr 2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty: Część A, minimum 24 miesiące, na każdy element wyposażenia od dnia odbioru końcowego „bez uwag | Tak |

Uwaga:

- w kolumnie „Oferowane warunki” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku warunków lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

- nie spełnienie choćby jednego z warunków obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.

II. Serwis gwarancyjny obejmuje wszystkie czynności niezbędne dla utrzymania gwarancji i prawidłowej pracy przedmiotu Zamówienia tj. m. In. Wymagane dokumentami DTR kalibracje, przeglądy okresowe, walidację, czyszczenie, konserwację, wymianę np. filtrów.

III. Poniżej przedstawiamy Niestandardowe czasy naprawy (o ile występują)  :

| L.p. | Podzespół/ Element | Czas naprawy | Wskazanie obiektywnej i uzasadnionej przyczyny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

UWAGA:

Wypełnioną Tabelę dotyczącą Niestandardowych czasów, należy  dołączyć do Oferty Wykonawcy. Jeśli Tabela nie zostanie dołączona do Oferty, Zamawiający przyjmuje, że nie występują takie elementy, które nie są możliwe do naprawy w terminach podanych powyżej, jak Tabeli I - Warunki serwisu gwarancyjnego.

..........................................................

(podpis i pieczęć upełnomocnionego

przedstawiciela wykonawcy)

........................................................

(miejscowość i data)

Wszelkie podzespoły/elementy przedmiotu zamówienia, których z obiektywnej i uzasadnionej przyczyny z nie można naprawić i/lub wymienić, dostarczając element zastępczy w podanych terminach, zostaną wyspecyfikowane w ofercie z podaniem niestandardowego terminu naprawy wraz ze wskazaniem  wystąpienia obiektywnej i uzasadnionej przyczyny.