Załącznik nr 2.2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty - Część B (CZĘŚĆ I)

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ZZ-271-59-D-PN/2015 |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O PARAMETRACH/ FUNKCJACH POSIADANYCH PRZEZ OFEROWANĄ APARATURĘ/URZĄDZENIA:

| Lp. | Nazwa Urządzenia | Ilość [szt/kpl] | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komory starzeniowe | 3 | 38540000-2 |

Nazwa aparatu:.......................................................................Typ:....................................

Producent:..............................................................................Model:………………………….

Nr katalogowy (jeśli istnieje):................................................. Rok produkcji:..................

Miejsce zainstalowania:....................................................................................................

Wymiary urządzenia transportowe gł. x szer. x wys., waga: …………………………..………

Wymiary urządzenia po montażu gł. x szer. x wys., waga: ……………..………………………

Rodzaje gazów technicznych niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ….………………………………………………………………………………………………………….……

Rodzaje płynów niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ……………………………………………………………………………………………..……………………

Rodzaje i typ podłączeń elektrycznych, moc, wymagane zabezpieczenia: ………………………………………………………………………………………………..…………………

Czas realizacji Zamówienia (zgodny z Działem IV SIWZ), dzieli się na:

- Czas niezbędny na produkcję sprzętu: ……………………………………………….……………

- Czas niezbędny na dostawę, instalację, instruktaż i odbiór końcowy urządzeń (po wyprodukowaniu urządzenia) - podać granice min. i max.: …….…………….………………..

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

................................................................................................................................................

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

niniejszym oświadcza, że oferowana aparatura/urządzenie:

jest kompletne i fabrycznie nowe oraz posiada niżej wymienione wyposażenie oraz cechy techniczno – jakościowe (parametry i funkcje):

Wymagania techniczne

Główne funkcje urządzenia

Komory do testów długoterminowych, pośrednich i przyspieszonego starzenia

|  | OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY LUB FUNKCJE: | Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Komora klimatyczna do testów stabilności, zgodnie z wytycznymi Q1A ICH, o objętości komory wewnętrznej 600-750 l | Tak |
| 2. | Minimalne wymiary wewnętrzne komory (szer./gł./wys.): 970/570/1200 | Tak |
| 3. | Komora wyposażona w układy: grzania, chłodzenia i kontroli wilgotności. Konwekcja wymuszona. Układ chłodzenia pracujący wydajnie do temperatury otoczenia minimum 28 ºC. | Tak |
| 4. | Zakres regulacji temperatury nie mniejszy niż: - od 0 do 60ºC (bez włączonej kontroli wilgotności powietrza) - od 10 do 60ºC (z włączoną kontrolą wilgotności powietrza) | Tak |
| 5. | Jednorodność temperatury: - przy 25ºC i 60% wilg. wzgl. nie gorsza niż +/- 0,2ºC - przy 40ºC i 75% wilg. wzgl. nie gorsza niż +/- 0,2ºC Stabilność temperatury: - przy 25ºC i 60% wilg. wzgl. nie gorsza niż +/- 0,1ºC - przy 40ºC i 75% wilg. wzgl. nie gorsza niż +/- 0,1ºC | Tak |
| 6. | Zakres regulacji wilgotności względnej powietrza nie mniejszy niż: - od 10 do 80% | Tak |
| 7. | Stabilność wilgotności względnej powietrza: - przy 25ºC i 60% wilg. wzgl. nie gorsza niż +/- 1,5% wilg. wzgl. - przy 40ºC i 75% wilg. wzgl. nie gorsza niż +/- 1,5% wilg. wzgl. | Tak |
| 8. | Czas powrotu do zadanych parametrów, po otwarciu drzwi na 30 sekund przy temperaturze otoczenia 25ºC: - dla 25ºC i 60% wilg. wzgl. nie dłużej niż 2 minuty - dla 40ºC i 75% wilg. wzgl. nie dłużej niż 6 minut | Tak |
| 9. | Możliwość uzyskania parametrów pracy, bez efektu kondensacji w komorze: - 25°C / 60% wilg. wzgl. - 30°C / 65% wilg. wzgl. - 40°C / 75% wilg. wzgl. - 50°C / 75% wilg. wzgl. - 60°C / 75% wilg. wzgl. - 25°C / 40% wilg. wzgl. - 30°C / 35% wilg. wzgl. - 40°C / ≤ 25% wilg. wzgl. | Tak |
| 10. | Co najmniej 6 półek, wykonanych ze stali nierdzewnej. Ilość pozycji montażu półek: minimum 10. Półki oparte o ściany komory bez konieczności użycia stelaży. Nośność półki nie mniejsza niż 30kg. Nośność całej komory nie mniejsza niż 150kg. | Tak |
| 11. | Elektronicznie sterowany układ nawilżania i odwilżania z czujnikiem wilgotności. Czujnik wilgotności pojemnościowy. Układ nawilżania parowy, ciśnieniowy. | Tak |
| 12. | Wewnętrzne szklane drzwi, uszczelniane, dwuskrzydłowe. Zewnętrzne drzwi pełne, dwuskrzydłowe, podwójnie uszczelniane, ogrzewane w celu ochrony przed kondensacją pary wodnej na drzwiach szklanych. Komora wewnętrzna wykonana ze stali nierdzewnej. | Tak |
| 13. | Zabezpieczenie termiczne z wizualną i dźwiękową sygnalizacją alarmu temperatury (zgodnie z DIN 12880), powiadomienie SMS. | Tak |
| 14. | Co najmniej 1 port dostępu z zatyczką. | Tak |
| 15. | Układ kontroli wilgotności wyposażony w zbiornik na wodę demineralizowaną oraz – o ile system tego wymaga - drugi na wodę skondensowaną (poj. w granicach 10-20l), z czujnikami poziomu i powiadomieniem SMS o przekroczeniach poziomów, z systemem mocowania zbiorników na tylnej ścianie komory. | Tak |
| 16. | Interfejs typu Ethernet do podłączenia komór do oprogramowania zapewniającego zgodność z FDA (21 CFR Part 11), GLP/GMP (wymagane jedno oprogramowanie do obsługi wszystkich komór). | Tak |
| 17. | Samonastawne koła, minimum 2 koła z blokadą. | Tak |
| 18. | Zasilanie 230V/50Hz, moc nominalna nie większa niż 3,2 kW. | Tak |
| 19. | Poziom emitowanego hałasu nie większy niż 53 dBa. | Tak |
| 20. | Maksymalne wymiary zewnętrzne komory (szer./gł./wys.): 1260/890/2000 | Tak |
| 21. | Maksymalna masa pustego urządzenia: 310 kg | Tak |

Sterowanie i zbieranie danych

| 1. | Sterownik z pamięcią programów | Tak |
| --- | --- | --- |
| 2. | Wyświetlacz LCD z elektronicznym rejestratorem wykresów, graficzną prezentacją parametrów i zegarem czasu rzeczywistego. Wyświetlanie wartości zadanych i aktualnych: temperatury, wilgotności. | Tak |
| 3. | Graficzna prezentacja parametrów procesowych | Tak |
| 4. | Możliwość zbierania danych przez system typu LIMS | Tak |
| 5. | Funkcje alarmowe (m.in. niewłaściwej temperatury, wilgotności względnej, zbyt długo otwartych drzwi) | Tak |

Uwaga:

- w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku parametrów i funkcji lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

- nie spełnienie choćby jednego z parametrów obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W SPRAWIE WARUNKÓW SERWISU NA OFEROWANĄ  APARATURĘ

I/LUB URZĄDZENIA OBJĘTE PRZEDMIOTEM PRZETARGU

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

................................................................................................................................................

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

Niniejszym oświadczam, że zapewniam następujące warunki serwisowe na sprzęt:

- Warunki serwisu gwarancyjnego:

| Lp. | Warunki oczekiwane przez Zamawiającego | Oferowane warunki |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO |  |
| 1. | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia max. 48 godz. | ### Tak |
| 2. | Max. czas naprawy do 14 dni roboczych | Tak |
| 3. | Zapewnienie na czas naprawy Sprzętu/elementu zastępczego na czas naprawy o co najmniej takich samych parametrach i z zachowaniem jego 100% funkcjonalności, w następnym dniu roboczym po upływie czasu naprawy Sprzętu o którym mowa powyżej. | Tak |
| 4. | Warunki wymiany wadliwego sprzętu/ elementu sprzętu na fabrycznie nowe w ciągu 3 miesięcy, gdy: - w okresie gwarancji serwis dokona 3 napraw tej samej usterki, po których przedmiot zamówienia będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem, - serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe, - naprawa nie zostanie wykonana w ustalonych umową terminach. | Tak |
| 5 | Obowiązujący okres gwarancji zaoferowany w Załączniku nr 2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty: Część A, minimum 12 miesięcy, na każdy element wyposażenia od dnia odbioru końcowego „bez uwag” – dotyczy … (nazwa sprzętu)….................... | Tak |

Uwaga:

- w kolumnie „Oferowane warunki” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku warunków lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

- nie spełnienie choćby jednego z warunków obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.

- Serwis gwarancyjny obejmuje wszystkie czynności niezbędne dla utrzymania gwarancji i prawidłowej pracy przedmiotu Zamówienia tj. m. In. Wymagane dokumentami DTR kalibracje, przeglądy okresowe, walidację, czyszczenie, konserwację, wymianę np. filtrów.

- Poniżej przedstawiamy Niestandardowe czasy naprawy – ( o ile występują) *:

| L.p. | Podzespół/ Element | Czas naprawy | Wskazanie obiektywnej i uzasadnionej przyczyny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

UWAGA:

Wypełnioną Tabelę dotyczącą Niestandardowych czasów do każdego sprzętu oddzielnie należy dołączyć do Oferty Wykonawcy. Jeśli Tabela/Tabele nie zostaną dołączone do Oferty, Zamawiający przyjmuję, że nie występują takie elementy, które nie są możliwe do naprawy w terminach podanych powyżej, jak Tabeli I- Warunki serwisu gwarancyjnego.

..........................................................

(podpis i pieczęć upełnomocnionego

przedstawiciela wykonawcy)

........................................................

(miejscowość i data)

Załącznik nr 2.2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty - Część B (CZĘŚĆ II)

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ZZ-271-59-D-PN/2015 |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O PARAMETRACH/ FUNKCJACH POSIADANYCH PRZEZ OFEROWANĄ APARATURĘ/URZĄDZENIA:

| Lp. | Nazwa Urządzenia | Ilość [szt/kpl] | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komora do testów fotostabilności | 1 | 38540000-2 |

Nazwa aparatu:.......................................................................Typ:....................................

Producent:..............................................................................Model:………………………….

Nr katalogowy (jeśli istnieje):................................................. Rok produkcji:..................

Miejsce zainstalowania:....................................................................................................

Wymiary urządzenia transportowe gł. x szer. x wys., waga: …………………………..………

Wymiary urządzenia po montażu gł. x szer. x wys., waga: ……………..………………………

Rodzaje gazów technicznych niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ….………………………………………………………………………………………………………….……

Rodzaje płynów niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ……………………………………………………………………………………………..……………………

Rodzaje i typ podłączeń elektrycznych, moc, wymagane zabezpieczenia: ………………………………………………………………………………………………..…………………

Czas realizacji Zamówienia (zgodny z Działem IV SIWZ), dzieli się na:

- Czas niezbędny na produkcję sprzętu: ……………………………………………….……………

- Czas niezbędny na dostawę, instalację, instruktaż i odbiór końcowy urządzeń (po wyprodukowaniu urządzenia) - podać granice min. i max.: …….…………….………………..

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

................................................................................................................................................

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

niniejszym oświadcza, że oferowana aparatura/urządzenie:

jest kompletne i fabrycznie nowe oraz posiada niżej wymienione wyposażenie oraz cechy techniczno – jakościowe (parametry i funkcje):

Wymagania techniczne

## Główne funkcje urządzenia

|  | OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY LUB FUNKCJE: | Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Komora klimatyczna do testów fotostabilności, zgodnie z wytycznymi Q1A ICH, załącznik Q1B option 2, o objętości komory wewnętrznej 250 l (+/- 5%) | # Tak |
| 2. | Minimalne wymiary wewnętrzne komory (szer./gł./wys.): 640/480/780 | Tak |
| 3. | Komora wyposażona w układy: grzania, chłodzenia, oświetlenia i kontroli wilgotności. System grzania zapewniający równomierne nagrzewanie się wnętrza komory. Konwekcja wymuszona. Układ chłodzenia pracujący wydajnie do temperatury otoczenia minimum 28 ºC. | Tak |
| 4. | Minimum 2 panele oświetleniowe, zapewniające jednorodną dystrybucję światła. Typ oświetlania zgodny z ICH Q1B option 2. Możliwość demontażu paneli. Możliwość pracy z 1 lub 2 panelami lub bez paneli. Możliwość zmiany położenia paneli. | Tak |
| 5. | Minimum 2 luminometry, pierwszy dla światła VIS, drugi dla światła UV, z możliwością przymocowania do półki, zintegrowane z panelem sterowania. Możliwość demontażu luminometrów. | Tak |
| 6. | Pomiar ilości światła za pomocą zintegrowanych z panelem sterowania luminometrów. Odczyt wartości z panelu sterowania. Jednostki: luksy (lx) dla światła VIS i Wh/m2 dla światła UV. Komora powinna automatycznie wyłączyć oświetlenie po osiągnięciu zadanych dawek światła. | Tak |
| 7. | Zakres regulacji temperatury nie mniejszy niż: - od 0 do 60ºC (bez włączonej kontroli wilgotności powietrza i bez oświetlenia) - od 10 do 60ºC (z włączoną kontrolą wilgotności powietrza i z oświetleniem) | Tak |
| 8. | Jednorodność temperatury z włączonym oświetleniem: - przy 25ºC i 60% wilg. wzgl. nie gorsza niż +/- 0,6ºC - przy 40ºC i 75% wilg. wzgl. nie gorsza niż +/- 0,6ºC Stabilność temperatury z włączonym oświetleniem: - przy 25ºC i 60% wilg. wzgl. nie gorsza niż +/- 0,2ºC - przy 40ºC i 75% wilg. wzgl. nie gorsza niż +/- 0,2ºC | Tak |
| 9. | Zakres regulacji wilgotności względnej powietrza nie mniejszy niż: - od 10 do 80% bez oświetlenia - od 10 do 75% z oświetleniem | Tak |
| 10. | Stabilność wilgotności względnej powietrza z włączonym oświetleniem: - przy 25ºC i 60% wilg. wzgl. nie gorsza niż +/- 1,5% wilg. wzgl. - przy 40ºC i 75% wilg. wzgl. nie gorsza niż +/- 2% wilg. wzgl. | Tak |
| 11. | Czas powrotu do zadanych parametrów, po otwarciu drzwi na 30 sekund przy temperaturze otoczenia 25ºC, z włączonym oświetleniem: - dla 25ºC i 60% wilg. wzgl. nie dłużej niż 3 minuty - dla 40ºC i 75% wilg. wzgl. nie dłużej niż 4 minuty | Tak |
| 12. | Możliwość uzyskania parametrów pracy, bez efektu kondensacji w komorze, z włączonym oświetleniem: - 25°C / 60% wilg. wzgl. - 30°C / 65% wilg. wzgl. - 40°C / 75% wilg. wzgl. - 50°C / 75% wilg. wzgl. - 60°C / 75% wilg. wzgl. - 25°C / 40% wilg. wzgl. - 30°C / 35% wilg. wzgl. - 40°C / ≤ 25% wilg. wzgl. | Tak |
| 13. | Co najmniej 2 półki, wykonane ze stali nierdzewnej. Ilość pozycji montażu półek: minimum 5 (po wyjęciu paneli oświetleniowych). Półki oparte o ściany komory bez konieczności użycia stelaży. Nośność półki nie mniejsza niż 20kg. Nośność całej komory nie mniejsza niż 100kg. | Tak |
| 14. | Elektronicznie sterowany układ nawilżania i odwilżania z czujnikiem wilgotności. Czujnik wilgotności pojemnościowy. Układ nawilżania parowy, ciśnieniowy. | Tak |
| 15. | Wewnętrzne szklane drzwi, uszczelniane, jednoskrzydłowe. Zewnętrzne drzwi pełne, jednoskrzydłowe, podwójnie uszczelniane. Komora wewnętrzna wykonana ze stali nierdzewnej. | Tak |
| 16. | Zabezpieczenie termiczne z wizualną i dźwiękową sygnalizacją alarmu temperatury (zgodnie z DIN 12880). | Tak |
| 17. | Co najmniej 1 port dostępu, z zatyczką. | Tak |
| 18. | Układ kontroli wilgotności wyposażony w zbiornik na wodę demineralizowaną oraz – o ile system tego wymaga - drugi na wodę skondensowaną (poj. w granicach 10-20l), z czujnikami poziomu i powiadomieniem SMS o przekroczeniach poziomów, z systemem mocowania zbiorników na tylnej ścianie komory. | Tak |
| 19. | Interfejs typu Ethernet do podłączenia komór do oprogramowania zapewniającego zgodność z FDA (21 CFR Part 11), GLP/GMP (wymagane jedno oprogramowanie do obsługi wszystkich komór). | Tak |
| 20. | Samonastawne koła, minimum 2 koła z blokadą. | Tak |
| 21. | Zasilanie 230V/50Hz, moc nominalna nie większa niż 2,5 kW. | Tak |
| 22. | Poziom emitowanego hałasu nie większy niż 53dBa | Tak |
| 23. | Maksymalne wymiary zewnętrzne komory (szer./gł./wys.): 1260/890/1930 | Tak |
| 24. | Maksymalna masa pustego urządzenia: 220 kg | Tak |

Sterowanie i zbieranie danych

| 1. | Sterownik z pamięcią programów | # Tak |
| --- | --- | --- |
| 2. | Wyświetlacz LCD z elektronicznym rejestratorem wykresów, graficzną prezentacją parametrów i zegarem czasu rzeczywistego. Wyświetlanie wartości zadanych i aktualnych: temperatury, wilgotności. | Tak |
| 3. | Graficzna prezentacja parametrów procesowych | Tak |
| 4. | Możliwość zbierania danych przez system typu LIMS | Tak |
| 5. | Funkcje alarmowe (m.in. niewłaściwej temperatury, wilgotności względnej, zbyt długo otwartych drzwi) | Tak |

Uwaga:

- w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku parametrów i funkcji lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

- nie spełnienie choćby jednego z parametrów obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W SPRAWIE WARUNKÓW SERWISU NA OFEROWANĄ  APARATURĘ

I/LUB URZĄDZENIA OBJĘTE PRZEDMIOTEM PRZETARGU

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

................................................................................................................................................

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

Niniejszym oświadczam, że zapewniam następujące warunki serwisowe na sprzęt:

- Warunki serwisu gwarancyjnego:

| Lp. | Warunki oczekiwane przez Zamawiającego | Oferowane warunki |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO |  |
| 1. | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia max. 48 godz. | ### Tak |
| 2. | Max. czas naprawy do 14 dni roboczych | Tak |
| 3. | Zapewnienie na czas naprawy Sprzętu/elementu zastępczego na czas naprawy o co najmniej takich samych parametrach i z zachowaniem jego 100% funkcjonalności, w następnym dniu roboczym po upływie czasu naprawy Sprzętu o którym mowa powyżej. | Tak |
| 4. | Warunki wymiany wadliwego sprzętu/ elementu sprzętu na fabrycznie nowe w ciągu 3 miesięcy, gdy: - w okresie gwarancji serwis dokona 3 napraw tej samej usterki, po których przedmiot zamówienia będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem, - serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe, - naprawa nie zostanie wykonana w ustalonych umową terminach. | Tak |
| 5 | Obowiązujący okres gwarancji zaoferowany w Załączniku nr 2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty: Część A, minimum 12 miesiące, na każdy element wyposażenia od dnia odbioru końcowego „bez uwag” – dotyczy … (nazwa sprzętu)….................... | ### Tak |

Uwaga:

- w kolumnie „Oferowane warunki” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku warunków lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

- nie spełnienie choćby jednego z warunków obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.

- Serwis gwarancyjny obejmuje wszystkie czynności niezbędne dla utrzymania gwarancji i prawidłowej pracy przedmiotu Zamówienia tj. m. In. Wymagane dokumentami DTR kalibracje, przeglądy okresowe, walidację, czyszczenie, konserwację, wymianę np. filtrów.

- Poniżej przedstawiamy Niestandardowe czasy naprawy – ( o ile występują) *:

| L.p. | Podzespół/ Element | Czas naprawy | Wskazanie obiektywnej i uzasadnionej przyczyny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

UWAGA:

Wypełnioną Tabelę dotyczącą Niestandardowych czasów do każdego sprzętu oddzielnie należy dołączyć do Oferty Wykonawcy. Jeśli Tabela/Tabele nie zostaną dołączone do Oferty, Zamawiający przyjmuję, że nie występują takie elementy, które nie są możliwe do naprawy w terminach podanych powyżej, jak Tabeli I- Warunki serwisu gwarancyjnego.

..........................................................

(podpis i pieczęć upełnomocnionego

przedstawiciela wykonawcy)

........................................................

- (miejscowość i data)

Załącznik nr 2.2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty - Część B (CZĘŚĆ III)

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ZZ-271-59-D-PN/2015 |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O PARAMETRACH/ FUNKCJACH POSIADANYCH PRZEZ OFEROWANĄ APARATURĘ/URZĄDZENIA:

| Lp. | Nazwa Urządzenia | Ilość [szt/kpl] | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenia chłodzące | 2 | 42513000-5 |

Nazwa aparatu:.......................................................................Typ:....................................

Producent:..............................................................................Model:………………………….

Nr katalogowy (jeśli istnieje):................................................. Rok produkcji:..................

Miejsce zainstalowania:....................................................................................................

Wymiary urządzenia transportowe gł. x szer. x wys., waga: …………………………..………

Wymiary urządzenia po montażu gł. x szer. x wys., waga: ……………..………………………

Rodzaje gazów technicznych niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ….………………………………………………………………………………………………………….……

Rodzaje płynów niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ……………………………………………………………………………………………..……………………

Rodzaje i typ podłączeń elektrycznych, moc, wymagane zabezpieczenia: ………………………………………………………………………………………………..…………………

Czas realizacji Zamówienia (zgodny z Działem IV SIWZ), dzieli się na:

- Czas niezbędny na produkcję sprzętu: ……………………………………………….……………

- Czas niezbędny na dostawę, instalację, instruktaż i odbiór końcowy urządzeń (po wyprodukowaniu urządzenia) - podać granice min. i max.: …….…………….………………..

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

................................................................................................................................................

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

niniejszym oświadcza, że oferowana aparatura/urządzenie:

jest kompletne i fabrycznie nowe oraz posiada niżej wymienione wyposażenie oraz cechy techniczno – jakościowe (parametry i funkcje):

Wymagania techniczne

## Główne funkcje urządzenia

Chłodziarka – 1 szt.

|  | OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY LUB FUNKCJE: | Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji |
| --- | --- | --- |
|  | Pojemność brutto: 600 L +/- 5% | #### Tak |
|  | Układ chłodzenia dynamiczny | Tak |
|  | Odszranianie automatyczne | Tak |
|  | Zakres temperatury min. od -2 do +16oC | Tak |
|  | Materiał obudowy: stal | Tak |
|  | Drzwi pełne | Tak |
|  | Materiał wnętrzna: stal | Tak |
|  | Możliwość równomiernego zamrażania kolb i pojemników do liofilizacji | Tak |
|  | Ilość półek: co najmniej 4 sztuki | Tak |
|  | Max. obciążenie półek: nie mniej niż 60 kg | Tak |
|  | Wyposażona w zamek | Tak |
|  | Maksymalne wymiary zewnętrzne (SxGxW): 700x850x2150 | Tak |
|  | Maksymalne zużycie energii: 2kWh/dobę | Tak |

Zamrażarka – 1 szt.

|  | Pojemność brutto: 600 L +/- 5% | #### Tak |
| --- | --- | --- |
|  | Układ chłodzenia dynamiczny | Tak |
|  | Odszranianie automatyczne | Tak |
|  | Zakres temperatury min. od -10 do -35oC | Tak |
|  | Materiał obudowy: stal | Tak |
|  | Drzwi pełne | #### Tak |
|  | Materiał wnętrzna: stal | Tak |
|  | Możliwość równomiernego zamrażania kolb i pojemników do liofilizacji | Tak |
|  | Ilość półek: co najmniej 4 sztuki | Tak |
|  | Max. obciążenie półek: nie mniej niż 60 kg | Tak |
|  | Wyposażona w zamek | Tak |
|  | Maksymalne wymiary zewnętrzne (SxGxW): 700x850x2150 | Tak |
|  | Maksymalne zużycie energii: 4,8 kWh/dobę | Tak |

Sterowanie i zbieranie danych

|  | Sterowanie elektroniczne, wyświetlacz zewnętrzny cyfrowy | #### Tak |
| --- | --- | --- |
|  | Alarmy braku zasilania, niewłaściwej temperatury z powiadomieniem SMS | Tak |
|  | Interfejs typu Ethernet do podłączenia do oprogramowania zapewniającego zgodność z FDA (21 CFR Part 11), GLP/GMP | Tak |
|  | Moduł i oprogramowanie do pomiaru temperatury | Tak |
|  | Możliwość zbierania danych przez system typu LIMS | Tak |

Uwaga:

- w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku parametrów i funkcji lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

- nie spełnienie choćby jednego z parametrów obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W SPRAWIE WARUNKÓW SERWISU NA OFEROWANĄ  APARATURĘ

I/LUB URZĄDZENIA OBJĘTE PRZEDMIOTEM PRZETARGU

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

................................................................................................................................................

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

Niniejszym oświadczam, że zapewniam następujące warunki serwisowe na sprzęt:

- Warunki serwisu gwarancyjnego:

| Lp. | Warunki oczekiwane przez Zamawiającego | Oferowane warunki |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO |  |
| 1. | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia max. 48 godz. | ### Tak |
| 2. | Max. czas naprawy do 14 dni roboczych | Tak |
| 3. | Zapewnienie na czas naprawy Sprzętu/elementu zastępczego na czas naprawy o co najmniej takich samych parametrach i z zachowaniem jego 100% funkcjonalności, w następnym dniu roboczym po upływie czasu naprawy Sprzętu o którym mowa powyżej. | Tak |
| 4. | Warunki wymiany wadliwego sprzętu/ elementu sprzętu na fabrycznie nowe w ciągu 3 miesięcy, gdy: - w okresie gwarancji serwis dokona 3 napraw tej samej usterki, po których przedmiot zamówienia będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem, - serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe, - naprawa nie zostanie wykonana w ustalonych umową terminach. | Tak |
| 5. | Obowiązujący okres gwarancji zaoferowany w Załączniku nr 2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty: Część A, minimum 12 miesięcy, na każdy element wyposażenia od dnia odbioru końcowego „bez uwag” – dotyczy … (nazwa sprzętu)….................... | Tak |

Uwaga:

- w kolumnie „Oferowane warunki” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku warunków lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

- nie spełnienie choćby jednego z warunków obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.

- Serwis gwarancyjny obejmuje wszystkie czynności niezbędne dla utrzymania gwarancji i prawidłowej pracy przedmiotu Zamówienia tj. m. In. Wymagane dokumentami DTR kalibracje, przeglądy okresowe, walidację, czyszczenie, konserwację, wymianę np. filtrów.

- Poniżej przedstawiamy Niestandardowe czasy naprawy  – ( o ile występują) *:

| L.p. | Podzespół/ Element | Czas naprawy | Wskazanie obiektywnej i uzasadnionej przyczyny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

UWAGA:

Wypełnioną Tabelę dotyczącą Niestandardowych czasów do każdego sprzętu oddzielnie należy dołączyć do Oferty Wykonawcy. Jeśli Tabela/Tabele nie zostaną dołączone do Oferty, Zamawiający przyjmuję, że nie występują takie elementy, które nie są możliwe do naprawy w terminach podanych powyżej, jak Tabeli I- Warunki serwisu gwarancyjnego.

..........................................................

(podpis i pieczęć upełnomocnionego

przedstawiciela wykonawcy)

........................................................

(miejscowość i data)

Wszelkie podzespoły/elementy urządzenia, których z obiektywnej i uzasadnionej przyczyny nie można naprawić i/lub wymienić, dostarczając element zastępczy w podanych terminach, zostaną wyspecyfikowane w ofercie z podaniem niestandardowego terminu naprawy / dostarczenia elementu zastępczego wraz z uzasadnieniem wystąpienia ważnej przyczyny .

Wszelkie podzespoły/elementy urządzenia, których z obiektywnej i uzasadnionej przyczyny nie można naprawić i/lub wymienić, dostarczając element zastępczy w podanych terminach, zostaną wyspecyfikowane w ofercie z podaniem niestandardowego terminu naprawy / dostarczenia elementu zastępczego wraz z uzasadnieniem wystąpienia ważnej przyczyny .

Wszelkie podzespoły/elementy urządzenia, których z obiektywnej i uzasadnionej przyczyny nie można naprawić i/lub wymienić, dostarczając element zastępczy w podanych terminach, zostaną wyspecyfikowane w ofercie z podaniem niestandardowego terminu naprawy / dostarczenia elementu zastępczego wraz z uzasadnieniem wystąpienia ważnej przyczyny .