- Załącznik nr 2.2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty - Część B (CZĘŚĆ 2)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZZ-271-57-D-PN/2015

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O PARAMETRACH/ FUNKCJACH POSIADANYCH PRZEZ OFEROWANĄ APARATURĘ/URZĄDZENIA:

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

...................................................................................................................................

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

niniejszym oświadcza, że oferowana aparatura/urządzenia są kompletne, fabrycznie nowe oraz posiadają niżej wymienione wyposażenie oraz cechy techniczno – jakościowe (parametry i funkcje) dla każdego z zaoferowanych urządzeń:

| Lp. | Nazwa Urządzenia | Ilość [kpl] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Inkubatory z wytrząsaniem - duże | 1 |

Nazwa urządzenia: ...................................................Typ: ....................................

Producent:.................................................................Model:………………………….

Nr katalogowy (jeśli istnieje): ................................... Rok produkcji:..................

Wymiary urządzenia transportowe gł. x szer. x wys., waga: …………………………

Wymiary urządzenia po montażu gł. x szer. x wys., waga: …………………………

Rodzaje gazów technicznych niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ….……………………………………………………………………………………………………

Rodzaje płynów niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ……………………………………………………………………………………………..…………

Rodzaje i typ podłączeń elektrycznych, moc, wymagane zabezpieczenia: ………………………………………………………………………………………………..………

Łączny czas realizacji całego Zamówienia  - (zgodny z Działem IV SIWZ) - dzieli się na:

- Czas niezbędny na produkcję sprzętu: ……………………………………………..…

Oraz (plus)

- Czas niezbędny na dostawę, instalację, instruktaż i odbiór końcowy urządzeń (po wyprodukowaniu urządzenia) - podać granice min. i max.: …….…………….………………..

| l.p. | OBLIGATORYJNE (WYMAGANE-MINIMALNE) PARAMETRY LUB FUNKCJE: | Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji (+ nr str. mat. informacyjnych) |
| --- | --- | --- |

## Główne  parametry  urządzenia:

|  | Wytrząsarka o parametrach jak poniżej – 2 sztuki, ustawione jedna na drugiej, wraz z podstawą (stelażem). | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Każda wytrząsarka wyposażona w niezależny układ chłodzenia | TAK |
|  | Temperatura w zakresie, co najmniej od 20°C poniżej temperatury otoczenia do +65°C | TAK |
|  | Kontrola temperatury: ≤ ± 0,2°C, urządzenie wyposażone w czujnik Pt 100 | TAK |
|  | Wytrząsanie orbitalne | TAK |
|  | Zakres obrotów, co najmniej: 25 ÷ 300 obr/min | TAK |
|  | Regulacja obrotów: ≤ ± 1 obr/min | TAK |
|  | Średnica wychylenia platformy 25 (+/- 1 mm) | TAK |
|  | Zakres regulacji czasu w granicach, co najmniej: 0,1 ÷ 99 h, możliwość pracy ciągłej | TAK |
|  | Nastawy czasu z krokiem 1min | TAK |
|  | Alarm wizualny i akustyczny uruchamiany w przypadku przekroczenia zadanej temperatury lub prędkości wytrząsania | TAK |
|  | Dwie platformy uniwersalne do mocowania kolb i/lub butelek, po jednej dla każdej z wytrząsarek | TAK |
|  | Możliwość wytrząsania na platformie uniwersalnej minimum kolb i butelek o pojemności: 39x100 ml, 30x 250 ml, , 14x 1000 ml, 6x 3000 ml, 5x 5000 ml. | TAK |
|  | Platforma do mat samoprzylepnych z kompletem mat | TAK |
|  | Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej | TAK |
|  | Podwójna szyba termiczna w drzwiach przednich | TAK |

|  | Wytrząsarka o parametrach jak poniżej – 2 sztuki | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Waga urządzenia nieprzekraczająca obciążenia 350 kg/m2 | TAK |
|  | Wytrząsarka wyposażona w układ chłodzenia | TAK |
|  | Temperatura w zakresie co najmniej od 20°C poniżej temperatury otoczenia do +65°C | TAK |
|  | Kontrola temperatury: ≤ ± 0,2°C, urządzenie wyposażone w czujnik Pt 100 | TAK |
|  | Wytrząsanie orbitalne | TAK |
|  | Zakres obrotów co najmniej: 25 ÷ 400 obr/min | TAK |
|  | Regulacja obrotów: ≤ ± 1 obr/min | TAK |
|  | Średnica wychylenia platformy 25 (+/- 1 mm) | TAK |
|  | Zakres regulacji czasu w granicach co najmniej: 1 min ÷ 99 h, możliwość pracy ciągłej | TAK |
|  | Nastawy czasu z krokiem 1min | TAK |
|  | Alarm wizualny i akustyczny uruchamiany w przypadku przekroczenia zadanej temperatury lub prędkości wytrząsania | TAK |
|  | Dwie platformy do mocowania kolb i/lub butelek, po jednej dla każdej z wytrząsarek | TAK |
|  | Możliwość wytrząsania na platformie uniwersalnej minimum kolb i butelek o pojemności: 39x100 ml, 30x 250 ml, , 14x 1000 ml, 6x 3000 ml, 5x 5000 ml, | TAK |
|  | Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej | TAK |
|  | Jedna dodatkowa platforma do mat samoprzylepnych z kompletem mat | TAK |
|  | Podwójna szyba termiczna w drzwiach przednich | TAK |

## Akcesoria

| 1. | Statyw na probówki szklane – 4 sztuki | TAK |
| --- | --- | --- |
| 2. | Statyw na probówki typu Falcon 36 x 15ml – 4 sztuki | TAK |
| 3. | Statyw na probówki typu Falcon 16 x 50ml – 4 sztuki | TAK |
| 4. | Pudełko na płytki mikrotitracyjne – 4 sztuki | TAK |
| 5. | Uchwyt na kolby Erlenmeyera 1 l – 28 sztuk | TAK |
| 6. | Uchwyt na kolby Erlenmeyera 500 ml – 30 sztuk | TAK |
| 7. | Uchwyt na kolby Erlenmeyera 5 l – 12 sztuk | TAK |
| 8. | Uchwyt na kolby Erlenmeyera 3 l – 12 sztuki | TAK |
| 9. | Uchwyt na kolby Erlenmeyera 100 ml – 80 sztuk | TAK |
| 10. | Uchwyt na kolby Erleneyera 250 ml – 60 sztuk | TAK |

## Sterowanie i zbieranie danych:

|  | Możliwość tworzenia i zapisywania co najmniej 4 programów | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Nie są wymagane interfejsy umożliwiające zbieranie danych przez sieć komputerową dostosowane do systemu typu LIMS. | TAK |

## Inne:

|  | Każde urządzenie musi być dodatkowo wyposażone w listwę zasilającą ( np. typu ACAR): - klasa szczelności min. IP44, - gniazda typ E w ilości min. 4 szt., - oświetlony uszczelniony wyłącznik, - bezpiecznik 16A, - napięcie 250V, 50Hz. - długość kabla 2m, - kolor czarny | TAK |
| --- | --- | --- |

Uwaga:

- w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku parametrów i funkcji lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

- nie spełnienie choćby jednego z parametrów obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.

- zalecane jest podanie w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” numeru strony materiałów informacyjnych, na której wymagane główne parametry są potwierdzone oraz zaznaczenie w nich (np. zakreślaczem) potwierdzenia wymaganego parametru (nie dotyczy Akcesoriów, Sterowania i zbierania danych i Inne).

| Lp. | Nazwa Urządzenia | Ilość [kpl] |
| --- | --- | --- |
| 2 | Inkubatory z wytrząsaniem - średnie | 1 |

Nazwa urządzenia: ...................................................Typ: ....................................

Producent:.................................................................Model:………………………….

Nr katalogowy (jeśli istnieje): ................................... Rok produkcji:..................

Wymiary urządzenia transportowe gł. x szer. x wys., waga: …………………………

Wymiary urządzenia po montażu gł. x szer. x wys., waga: …………………………

Rodzaje gazów technicznych niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ….……………………………………………………………………………………………………

Rodzaje płynów niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ……………………………………………………………………………………………..…………

Rodzaje i typ podłączeń elektrycznych, moc, wymagane zabezpieczenia: ………………………………………………………………………………………………..………

Łączny czas realizacji całego Zamówienia  - (zgodny z Działem IV SIWZ) - dzieli się na:

- Czas niezbędny na produkcję sprzętu: ……………………………………………..…

Oraz (plus)

- Czas niezbędny na dostawę, instalację, instruktaż i odbiór końcowy urządzeń (po wyprodukowaniu urządzenia) - podać granice min. i max.: …….…………….………………..

| l.p. | OBLIGATORYJNE (WYMAGANE-MINIMALNE) PARAMETRY LUB FUNKCJE: | Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji (+ nr str. mat. informacyjnych) |
| --- | --- | --- |

## Główne  parametry  urządzenia:

|  | Wytrząsarka o parametrach jak poniżej – 2 sztuki ustawione jedna na drugiej z możliwością ustawienia osobno, bezpośrednio na podłodze | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Każda wytrząsarka wyposażona w układ chłodzenia | TAK |
|  | Temperatura w zakresie, co najmniej od +15°C poniżej temperatury otoczenia do +65°C | TAK |
|  | Kontrola temperatury: ≤ ± 0,2°C | TAK |
|  | Jednorodność temperatury nie gorsza niż +/- 0,3 ˚C | TAK |
|  | Wytrząsanie orbitalne | TAK |
|  | Zakres obrotów, co najmniej: 25 ÷ 400 obr/min | TAK |
|  | Regulacja obrotów: ≤ ± 1 obr/min | TAK |
|  | Amplituda wytrząsania 2,5 cm | TAK |
|  | Zakres regulacji czasu w granicach, co najmniej: 1 min ÷ 99 h | TAK |
|  | Nastawy czasu z krokiem nie większym niż 1min | TAK |
|  | Możliwość pracy ciągłej | TAK |
|  | Alarm wizualny i akustyczny uruchamiany w przypadku przekroczenia zadanej temperatury lub prędkości wytrząsania | TAK |
|  | W każdym urządzeniu platforma uniwersalna do mocowania kolb/butelek, możliwość umieszczenia na jednej platformie: butelek o pojemności 5000ml minimum 3 sztuki butelek / kolb o pojemności 0,5L minimum 10 sztuk butelek / kolb o pojemności 1L minimum 8 sztuk butelek / kolb o pojemności 2L minimum 5 sztuk | TAK |
|  | Maksymalne obciążenie platformy minimum 10kg | TAK |
|  | Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej lub malowanej | TAK |

|  | Wytrząsarka ustawiana bezpośrednio na podłodze z możliwością ustawiania jednej na drugiej – 1 sztuka | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Wytrząsarka wyposażona w układ chłodzenia | TAK |
|  | Wytrząsarka przystosowana do hodowli komórek Eucaryota oraz komórek owadzich – z kontrolą poziomu CO2 w zakresie minimum 0,5 – 20% | TAK |
|  | Temperatura w zakresie co najmniej od 15°C poniżej temperatury otoczenia do +60°C | TAK |
|  | Kontrola temperatury: ≤ ± 0,2°C | TAK |
|  | Wytrząsanie orbitalne | TAK |
|  | Zakres obrotów, co najmniej: 25 ÷ 400 obr/min | TAK |
|  | Regulacja obrotów: ≤ ± 1 obr/min | TAK |
|  | Amplituda wytrząsania: 2,5 cm | TAK |
|  | Zakres regulacji czasu w granicach, co najmniej: 1 min ÷ 99 h | TAK |
|  | Nastawy czasu z krokiem 1min | TAK |
|  | Możliwość pracy ciągłej | TAK |
|  | Alarm wizualny i akustyczny uruchamiany w przypadku przekroczenia zadanej temperatury lub prędkości wytrząsania | TAK |
|  | Platforma uniwersalna do mocowania kolb/butelek, możliwość umieszczenia na jednej platformie: kolby butelek/kolb o pojemności 0,5L minimum 10 sztuk kolby butelek/kolb o pojemności 1L minimum 8 sztuk Butelek/kolb o pojemności 2L minimum 4 sztuki | TAK |
|  | Maksymalne obciążenie platformy minimum 10kg | TAK |
|  | Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej lub malowanej | TAK |

## Akcesoria

| 1. | Platforma uniwersalna do maty adhezyjnej wraz z matą – 2 sztuki | TAK |
| --- | --- | --- |
| 2. | Statyw na probówki szklane – 2 sztuki | TAK |
| 3. | Statyw na probówki typu Falcon 36 x 15ml – 2 sztuki | TAK |
| 4. | Statyw na probówki typu Falcon 16 x 50ml – 2 sztuki | TAK |
| 5. | Pudełko na płytki mikrotitracyjne – 2 sztuki | TAK |
| 6. | Uchwyt na kolby Erlenmeyera 1 l – 26 sztuk | TAK |
| 7. | Uchwyt na kolby Erlenmeyera 500 ml – 40 sztuk | TAK |
| 8. | Uchwyt na kolby Erlenmeyera 5 l – 5 sztuk | TAK |
| 9. | Uchwyt na kolby Erlenmeyera 2 l – 10 sztuk | TAK |
| 10. | Uchwyt na kolby Erlenmeyera 3 l – 3 sztuki | TAK |
| 11. | Uchwyt na kolby Erlenmeyera 100 ml – 50 sztuk | TAK |
| 12. | Uchwyt na kolby Erleneyera 250 ml – 50 sztuk | TAK |

## Sterowanie i zbieranie danych:

|  | Interfejs eksportujący dane do komputera, co najmniej w formacie pliku .txt | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Możliwość tworzenia i zapisywania co najmniej 4 programów | TAK |
|  | Urządzenie ma posiadać interfejsy umożliwiające zbieranie danych przez sieć komputerową dostosowane do systemu typu LIMS | TAK |

## Inne:

| 1. | Każde urządzenie musi być dodatkowo wyposażone w listwę zasilającą ( np. typu ACAR): - klasa szczelności min. IP44, - gniazda typ E w ilości min. 4 szt., - oświetlony uszczelniony wyłącznik, - bezpiecznik 16A, - napięcie 250V, 50Hz. - długość kabla 2m, - kolor czarny | TAK |
| --- | --- | --- |

Uwaga:

- w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku parametrów i funkcji lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

- nie spełnienie choćby jednego z parametrów obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.

- zalecane jest podanie w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” numeru strony materiałów informacyjnych, na której wymagane główne parametry są potwierdzone oraz zaznaczenie w nich (np. zakreślaczem) potwierdzenia wymaganego parametru (nie dotyczy Akcesoriów, Sterowania i zbierania danych i Inne).

| Lp. | Nazwa Urządzenia | Ilość [kpl] |
| --- | --- | --- |
| 3 | Wytrząsarki platformowe | 1 |

Nazwa urządzenia: ...................................................Typ: ....................................

Producent:.................................................................Model:………………………….

Nr katalogowy (jeśli istnieje): ................................... Rok produkcji:..................

Wymiary urządzenia transportowe gł. x szer. x wys., waga: …………………………

Wymiary urządzenia po montażu gł. x szer. x wys., waga: …………………………

Rodzaje gazów technicznych niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ….……………………………………………………………………………………………………

Rodzaje płynów niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ……………………………………………………………………………………………..…………

Rodzaje i typ podłączeń elektrycznych, moc, wymagane zabezpieczenia: ………………………………………………………………………………………………..………

Łączny czas realizacji całego Zamówienia  - (zgodny z Działem IV SIWZ) - dzieli się na:

- Czas niezbędny na produkcję sprzętu: ……………………………………………..…

Oraz (plus)

- Czas niezbędny na dostawę, instalację, instruktaż i odbiór końcowy urządzeń (po wyprodukowaniu urządzenia) - podać granice min. i max.: …….…………….………………..

| l.p. | OBLIGATORYJNE (WYMAGANE-MINIMALNE) PARAMETRY LUB FUNKCJE: | Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji (+ nr str. mat. informacyjnych) |
| --- | --- | --- |

## Główne  parametry  urządzenia:

|  | Wytrząsarka platformowa, ustawiana na stole – 2 sztuki | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Wielkość urządzenia maksymalnie 65 x 60 x 15 cm wielkość platformy maksymalnie 50 x 50 cm | TAK |
|  | Wytrząsanie orbitalne | TAK |
|  | Zakres obrotów, co najmniej: 25 ÷ 500 obr/min | TAK |
|  | Regulacja obrotów: z krokiem co 10 obr/min | TAK |
|  | Średnica wychylenia platformy min. 1.9 cm | TAK |
|  | Zakres regulacji czasu w granicach, co najmniej: 0,1 ÷ 99 h | TAK |
|  | Nastawy czasu z krokiem 1min | TAK |
|  | Możliwość pracy ciągłej | TAK |
|  | Alarm wizualny uruchamiany w przypadku przekroczenia prędkości wytrząsania | TAK |
|  | Możliwość wytrząsania jednocześnie kolb o objętości minimum: 60 x 10 ml lub 20 x 25 ml lub 15 x 50 ml lub 11 x 125 ml lub 6 x 250 ml lub 4 x 500 ml oraz możliwość wytrząsania na jednej platformie różnych rodzajów naczyń opisanych j/w | TAK |
|  | Dodatkowo jedna platforma uniwersalna do maty adhezyjnej wraz z matą | TAK |

|  | Wytrząsarka platformowa, ustawiana na stole – 1 sztuka | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Wielkość urządzenia: maksimum 95 x 65 x 20, wielkość platformy maksymalnie 95 x 65 cm | TAK |
|  | Wytrząsanie orbitalne | TAK |
|  | Zakres obrotów, co najmniej: 25 ÷ 500 obr/min | TAK |
|  | Regulacja obrotów: z krokiem co 10 obr/min | TAK |
|  | Średnica wychylenia platformy: 25 mm | TAK |
|  | Zakres regulacji czasu w granicach, co najmniej: 0,1 ÷ 99 h | TAK |
|  | Nastawy czasu z krokiem 1min | TAK |
|  | Możliwość pracy ciągłej | TAK |
|  | Alarm wizualny uruchamiany w przypadku przekroczenia prędkości wytrząsania | TAK |
|  | Platforma uniwersalna z możliwością wytrząsania jednocześnie kolb o objętości: 75 x 125 ml lub 40 x 250 ml lub 25 x 500 ml lub 15 x 1000 ml lub 10 x 2000 ml lub 5 x 5000 ml oraz możliwość wytrząsania na jednej platformie różnych rodzajów naczyń opisanych j/w | TAK |

## Akcesoria

| 1. | Statyw na probówki szklane – 2 sztuki | TAK |
| --- | --- | --- |
| 2. | Statyw na probówki typu Falcon 36 x 15ml – 2 sztuki | TAK |
| 3. | Statyw na probówki typu Falcon 16 x 50ml – 2 sztuki | TAK |
| 4. | Pudełko na płytki mikrotitracyjne – 2 sztuki | TAK |
| 5. | Uchwyt na kolby Erlenmeyera 125 ml – 50 sztuk | TAK |
| 6. | Uchwyt na kolby Erlenmeyera 250 ml – 40 sztuk | TAK |
| 7. | Uchwyt na kolby Erlenmeyera 500 ml – 30 sztuk | TAK |
| 8. | Uchwyt na kolby Erlenmeyera 1 l – 24 sztuk | TAK |
| 9. | Uchwyt na kolby Erlenmeyera 2 l – 15 sztuki | TAK |
| 10. | Uchwyt na kolby Erlenmeyera 5 l – 10 sztuk | TAK |
| 11. | Uchwyt na kolby Erlenmeyera 50 ml – 50 sztuk | TAK |

## Inne:

| 1. | Każde urządzenie musi być dodatkowo wyposażone w listwę zasilającą ( np. typu ACAR): - klasa szczelności min. IP44, - gniazda typ E w ilości min. 4 szt., - oświetlony uszczelniony wyłącznik, - bezpiecznik 16A, - napięcie 250V, 50Hz. - długość kabla 2m, - kolor czarny | TAK |
| --- | --- | --- |

Uwaga:

- w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku parametrów i funkcji lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

- nie spełnienie choćby jednego z parametrów obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.

- zalecane jest podanie w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” numeru strony materiałów informacyjnych, na której wymagane główne parametry są potwierdzone oraz zaznaczenie w nich (np. zakreślaczem) potwierdzenia wymaganego parametru (nie dotyczy Akcesoriów i Inne).

| Lp. | Nazwa Urządzenia | Ilość [kpl] |
| --- | --- | --- |
| 4 | Inkubatory z wytrząsaniem - małe | 1 |

Nazwa urządzenia: ...................................................Typ: ....................................

Producent:.................................................................Model:………………………….

Nr katalogowy (jeśli istnieje): ................................... Rok produkcji:..................

Wymiary urządzenia transportowe gł. x szer. x wys., waga: …………………………

Wymiary urządzenia po montażu gł. x szer. x wys., waga: …………………………

Rodzaje gazów technicznych niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ….……………………………………………………………………………………………………

Rodzaje płynów niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ……………………………………………………………………………………………..…………

Rodzaje i typ podłączeń elektrycznych, moc, wymagane zabezpieczenia: ………………………………………………………………………………………………..………

Łączny czas realizacji całego Zamówienia  - (zgodny z Działem IV SIWZ) - dzieli się na:

- Czas niezbędny na produkcję sprzętu: ……………………………………………..…

Oraz (plus)

- Czas niezbędny na dostawę, instalację, instruktaż i odbiór końcowy urządzeń (po wyprodukowaniu urządzenia) - podać granice min. i max.: …….…………….………………..

| l.p. | OBLIGATORYJNE (WYMAGANE-MINIMALNE) PARAMETRY LUB FUNKCJE: | Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji (+ nr str. mat. informacyjnych) |
| --- | --- | --- |

## Główne  parametry  urządzenia:

|  | Inkubatory z wytrząsaniem – 2 sztuki, ustawione jeden na drugim wraz z podstawą (stelażem), każdy o parametrach opisanych poniżej – 2 zestawy, | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Dwa inkubatory wyposażone w oddzielne układy chłodzenia | TAK |
|  | Temperatura w zakresie, co najmniej od 10°C poniżej temperatury otoczenia do +65°C | TAK |
|  | Kontrola temperatury: ≤ ± 0,2°C | TAK |
|  | Jednorodność temperatury (rozkład) nie gorsza niż +/- 0,25 ˚C | TAK |
|  | Wytrząsanie orbitalne | TAK |
|  | Zakres obrotów, co najmniej: 50 ÷ 400 obr/min | TAK |
|  | Regulacja obrotów: ≤ ± 10 obr/min | TAK |
|  | Amplituda wytrząsania 2,5 cm | TAK |
|  | Zakres regulacji czasu w granicach, co najmniej: 0,1 ÷ 96h | TAK |
|  | Możliwość pracy ciągłej | TAK |
|  | Nastaw czasu z krokiem maksymalnie 1 min | TAK |
|  | Alarm wizualny uruchamiany w przypadku przekroczenia zadanej prędkości wytrząsania | TAK |
|  | W każdym urządzeniu platforma uniwersalna do mocowania kolb/butelek, możliwość umieszczenia na jednej platformie: | TAK |
|  | kolb o pojemności, co najmniej 8 x 1000ml | TAK |
|  | kolb o pojemności, co najmniej 14 x 500ml | TAK |
|  | kolb o pojemności, co najmniej 2 x 5L | TAK |
|  | Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej lub malowanej | TAK |

## Akcesoria

| 1. | Statyw na probówki szklane – 4 sztuki | TAK |
| --- | --- | --- |
| 2. | Statyw na probówki typu Falcon 36 x 15ml – 4 sztuki | TAK |
| 3. | Statyw na probówki typu Falcon 16 x 50ml – 4 sztuki | TAK |
| 4. | Pudełko na płytki mikrotitracyjne – 4 sztuki | TAK |
| 5. | Uchwyt na kolby Erlenmeyera 50 ml – 70 sztuk | TAK |
| 6. | Uchwyt na kolby Erlenmeyera 500 ml – 10 sztuk | TAK |
| 7. | Uchwyt na kolby Erlenmeyera 5 l – 3 sztuk | TAK |
| 8. | Uchwyt na kolby Erlenmeyera 2 l – 8 sztuki | TAK |
| 9. | Uchwyt na kolby Erlenmeyera 100 ml – 20 sztuk | TAK |
| 10. | Uchwyt na kolby Erleneyera 250 ml – 10 sztuk | TAK |
| 11. | Uchwyt na kolby Erlenmeyera 1 l – 20 sztuk | TAK |

## Sterowanie i zbieranie danych:

|  | Wyświetlacz pokazujący aktualne parametry pracy co najmniej takie jak: prędkość, temperatura i czas pracy | TAK |
| --- | --- | --- |

## Inne:

|  | Każde urządzenie musi być dodatkowo wyposażone w listwę zasilającą ( np. typu ACAR): - klasa szczelności min. IP44, - gniazda typ E w ilości min. 4 szt., - oświetlony uszczelniony wyłącznik, - bezpiecznik 16A, - napięcie 250V, 50Hz. - długość kabla 2m, - kolor czarny | TAK |
| --- | --- | --- |

Uwaga:

- w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku parametrów i funkcji lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

- nie spełnienie choćby jednego z parametrów obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.

- zalecane jest podanie w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” numeru strony materiałów informacyjnych, na której wymagane główne parametry są potwierdzone oraz zaznaczenie w nich (np. zakreślaczem) potwierdzenia wymaganego parametru (nie dotyczy Akcesoriów, Sterowania i zbierania danych i Inne).

______________________________________________________________

Tabela 1  - Zestawienie parametrów technicznych przedmiotu zamówienia  ocenianych przez Komisję Przetargową dla Części 2 w ramach kryterium „Ocena techniczna”:

| Nazwa urządzenia | Parametry podlegające ocenie technicznej | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca wpisując: TAK/NIE oraz szczegółowe dane) |
| --- | --- | --- |
| Inkubatory z wytrząsaniem - duże | Wymiary zewnętrzne poniżej (szer. X głęb. X wys.) 1300 x 800 x 700 mm (Wykonawca podaje wymiary urządzenia) |  |
|  | Większa pojemność platformy uniwersalnej niż wymagana we wszystkich wymaganych objętościach, tj. punkt 13 i 14 Załącznika nr 2.2 do SIWZ Wzór Formularza Oferty – Część B: „13. Możliwość wytrząsania na platformie uniwersalnej minimum kolb i butelek o pojemności: 39x100 ml, 30x 250 ml, , 14x 1000 ml, 6x 3000 ml, 5x 5000 ml. 14. Platforma do mat samoprzylepnych z kompletem mat” (Wykonawca podaje maksymalne pojemności platormy) |  |
| Inkubatory z wytrząsaniem - średnie | Wymiary zewnętrzne pojedynczego urządzenia poniżej (szer. X głęb. X wys.) 800 x 650 x 700 mm (Wykonawca podaje wymiary urządzenia) |  |
|  | Możliwość umieszczenia w inkubatorze z kontrolą CO2 na platformie minimum dwóch uchwytów na butelki 5 l |  |
| Inkubatory z wytrząsaniem - małe | Wymiary zewnętrzne pojedynczego urządzenia poniżej (szer. X głęb. X wys.) 650 x 650 x 650 mm (Wykonawca podaje wymiary urządzenia) |  |

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY W SPRAWIE WARUNKÓW SERWISU NA OFEROWANĄ    APARATURĘ

I/LUB URZĄDZENIA OBJĘTE PRZEDMIOTEM PRZETARGU

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

...............................................................................................................................

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

Niniejszym oświadczam, że zapewniam następujące warunki serwisowe na zaoferowany przedmiot zamówienia:

- Warunki serwisu gwarancyjnego:

| Lp. | Warunki oczekiwane przez Zamawiającego | Oferowane warunki |
| --- | --- | --- |
| 1. | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia max. 48 godzin | Tak |
| 2. | Max. czas naprawy do 20 dni roboczych | Tak |
| 3. | Zapewnienie na czas naprawy sprzętu/elementu zastępczego na czas naprawy o co najmniej takich samych parametrach i z zachowaniem jego 100% funkcjonalności, w następnym dniu roboczym po upływie czasu naprawy Sprzętu o którym mowa powyżej. | Tak |
| 4. | Warunki wymiany wadliwego sprzętu/ elementu sprzętu na fabrycznie nowe w ciągu 3 miesięcy, gdy: - w okresie gwarancji serwis dokona 3 napraw tej samej usterki, po których przedmiot zamówienia będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, - serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe, - naprawa nie zostanie wykonana w ustalonych umową terminach. | Tak |
| 5 | Obowiązujący okres gwarancji zaoferowany w Załączniku nr 2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty - Część A (Część 2), minimum 24 miesiące, na każdy element wyposażenia od dnia odbioru końcowego „bez uwag”. | Tak |

Uwaga:

- w kolumnie „Oferowane warunki” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku warunków lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

- nie spełnienie choćby jednego z warunków serwisu gwarancyjnego spowoduje odrzucenie oferty.

- Serwis gwarancyjny obejmuje wszystkie czynności niezbędne dla utrzymania gwarancji i prawidłowej pracy przedmiotu zamówienia tj. m. in. wymagane dokumentami DTR kalibracje, przeglądy okresowe, walidację, czyszczenie, konserwację, wymianę np. filtrów.

- Poniżej przedstawiamy Niestandardowe czasy naprawy (o ile występują)

| L.p. | Podzespół/ Element | Czas naprawy | Wskazanie obiektywnej i uzasadnionej przyczyny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

UWAGA:

Wypełnioną Tabelę dotyczącą Niestandardowych czasów, dla każdego urządzenia, należy dołączyć do Oferty Wykonawcy. Jeśli Tabela/Tabele nie zostaną dołączone do Oferty, Zamawiający przyjmuje, że nie występują takie elementy, które nie są możliwe do naprawy w terminach podanych powyżej, jak Tabeli I - Warunki serwisu gwarancyjnego.

Podpis(y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |

Wszelkie podzespoły/elementy przedmiotu zamówienia, których z obiektywnej i uzasadnionej przyczyny z nie można naprawić i/lub wymienić, dostarczając element zastępczy w podanych terminach, zostaną wyspecyfikowane w ofercie z podaniem niestandardowego terminu naprawy wraz ze wskazaniem  wystąpienia obiektywnej i uzasadnionej przyczyny.