- Załącznik nr 2 B do SIWZ – Wzór Formularza Oferty - Część B Cz.I

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ZZ-271-102-D-PN/2015 |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O PARAMETRACH/ FUNKCJACH POSIADANYCH PRZEZ OFEROWANĄ APARATURĘ/URZĄDZENIA:

| Lp. | Nazwa Urządzenia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Homogenizator (młyn kriogeniczny) | 3 zestawy | 38540000-2 |

Nazwa aparatu:.......................................................................Typ:....................................

Producent:..............................................................................Model:………………………….

Nr katalogowy (jeśli istnieje):................................................. Rok produkcji:..................

Miejsce zainstalowania:....................................................................................................

Wymiary urządzenia transportowe gł. x szer. x wys., waga: …………………………..………

Wymiary urządzenia po montażu gł. x szer. x wys., waga: ……………..………………………

Rodzaje gazów technicznych niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ….………………………………………………………………………………………………………….……

Rodzaje płynów niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ……………………………………………………………………………………………..……………………

Rodzaje i typ podłączeń elektrycznych, moc, wymagane zabezpieczenia: ………………………………………………………………………………………………..…………………

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

................................................................................................................................................

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

niniejszym oświadcza, że oferowana aparatura/urządzenie:

jest kompletne i fabrycznie nowe oraz posiada niżej wymienione wyposażenie oraz cechy techniczno – jakościowe (parametry i funkcje):

| l.p. | OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY LUB FUNKCJE: | Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji |
| --- | --- | --- |

Wymagania techniczne

## Główne funkcje urządzenia: Homogenizator (młyn kriogeniczny) – 3 zestawy

|  | Młyn kriogeniczny umożliwiający rozdrabnianie, miksowanie, homogenizację i rozbijanie komórek | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Rozdrobnienie końcowe co najmniej 5 µm | TAK |
|  | Typowy czas rozdrabniania: chłodzenie do 10 min, mielenie około 1 min | TAK |
|  | Urządzenie umożliwia mielenie w naczyniach o poj. w zakresie 5-10, 25-30, 35-40 i 50-60 ml | TAK |
|  | Cyfrowa regulacja częstości drgań w minimalnym zakresie 3 - 25 Hz | TAK |
|  | Cyfrowa regulacja czasu mielenia w minimalnym zakresie 10 s – 99 min | TAK |
|  | Wymiary w granicach 400 x 400 x 600 mm | TAK |
|  | Zbiornik na ciekły azot z systemem automatycznego napełniania | TAK |

Dodatkowe wyposażenie:

|  | Naczynie o poj. w zakresie 5-10 ml do młyna, ze stali nierdzewnej – 6 sztuk | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Naczynie o poj. w zakresie 25-30 ml do młyna, ze stali nierdzewnej – 6 sztuk | TAK |
|  | Naczynie o poj. w zakresie 35-40 ml do młyna, ze stali nierdzewnej – 6 sztuk | TAK |
|  | Naczynie o poj. w zakresie 50-60 ml do młyna, ze stali nierdzewnej – 6 sztuk | TAK |
|  | Zestaw kulek ze stali nierdzewnej odpowiedni do naczyń | TAK |
|  | Adapter na 2-4 naczynia o poj. w zakresie 5-10 ml – 6 sztuk | TAK |
|  | Adapter na 2/4/6 probówek 2 ml – 6 sztuk | TAK |

## Sterowanie i zbieranie danych

|  | Odczyt ustawionych i aktualnych parametrów pracy na wyświetlaczu | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Pamięć ustawienia parametrów | TAK |

Uwaga:

- w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku parametrów i funkcji lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

- nie spełnienie choćby jednego z parametrów obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.

- zalecane jest podanie w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” numeru strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczenie w nich (np. zakreślaczem) potwierdzenia wymaganego parametru.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W SPRAWIE WARUNKÓW SERWISU NA OFEROWANĄ  APARATURĘ

I/LUB URZĄDZENIA OBJĘTE PRZEDMIOTEM PRZETARGU

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

................................................................................................................................................

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

Niniejszym oświadczam, że zapewniam następujące warunki serwisowe na sprzęt:

- Warunki serwisu gwarancyjnego:

| Lp. | Warunki oczekiwane przez Zamawiającego | Oferowane warunki |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia max. 72 godziny | Tak |
| 2. | Max. czas naprawy do 8 dni roboczych | Tak |
| 3. | Zapewnienie na czas naprawy Sprzętu/elementu zastępczego na czas naprawy o co najmniej takich samych parametrach i z zachowaniem jego 100% funkcjonalności, w następnym dniu roboczym po upływie czasu naprawy Sprzętu, o którym mowa powyżej. | Tak |
| 4. | Zapewnienie wymiany wadliwego Sprzętu/elementu Sprzętu na fabrycznie nowy w ciągu 3 miesięcy, gdy: - w okresie gwarancji serwis dokona 3 napraw tej samej usterki, po których przedmiot zamówienia będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem, - serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe, - naprawa nie zostanie wykonana w ustalonych umową terminach | Tak |
| 5. | Obowiązujący okres gwarancji zaoferowany w Załączniku nr 2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty: Część A, minimum 24 miesiące, na każdy element wyposażenia od dnia odbioru końcowego „bez uwag” | Tak |

Uwaga:

- w kolumnie: „Oferowane warunki”, Wykonawca winien wpisać: TAK oraz w przypadku warunków lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

- nie spełnienie choćby jednego z warunków obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.

- Serwis gwarancyjny obejmuje wszystkie czynności niezbędne dla utrzymania gwarancji i prawidłowej pracy przedmiotu Zamówienia, tj. m.in. wymagane dokumentami DTR kalibracje, przeglądy okresowe, walidację, czyszczenie, konserwację, wymianę np. filtrów.

- Poniżej przedstawiamy Niestandardowe czasy naprawy  (o ile występują):

| L.p. | Podzespół/ Element | Czas naprawy | Wskazanie obiektywnej i uzasadnionej przyczyny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

UWAGA:

Wypełnioną Tabelę dotyczącą Niestandardowych czasów naprawy do każdego sprzętu oddzielnie należy dołączyć do Oferty Wykonawcy. Jeśli Tabela/Tabele nie zostaną dołączone do Oferty, Zamawiający przyjmuje, że nie występują takie elementy, które nie są możliwe do naprawy w terminach podanych powyżej, jak w Tabeli I - Warunki serwisu gwarancyjnego.

Podpis(y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |

- Załącznik nr 2 B do SIWZ – Wzór Formularza Oferty - Część B Cz.II

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ZZ-271-102-D-PN/2015 |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O PARAMETRACH/ FUNKCJACH POSIADANYCH PRZEZ OFEROWANĄ APARATURĘ/URZĄDZENIA:

| Lp. | Nazwa Urządzenia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sonifikatory | 3 sztuki | 38436600-6 |

## Sonifikator ok. 200 W – 1 sztuka

Nazwa aparatu:.......................................................................Typ:....................................

Producent:..............................................................................Model:………………………….

Nr katalogowy (jeśli istnieje):................................................. Rok produkcji:..................

Miejsce zainstalowania:....................................................................................................

Wymiary urządzenia transportowe gł. x szer. x wys., waga: …………………………..………

Wymiary urządzenia po montażu gł. x szer. x wys., waga: ……………..………………………

Rodzaje gazów technicznych niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ….………………………………………………………………………………………………………….……

Rodzaje płynów niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ……………………………………………………………………………………………..……………………

Rodzaje i typ podłączeń elektrycznych, moc, wymagane zabezpieczenia: ………………………………………………………………………………………………..…………………

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

................................................................................................................................................

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

niniejszym oświadcza, że oferowana aparatura/urządzenie:

jest kompletne i fabrycznie nowe oraz posiada niżej wymienione wyposażenie oraz cechy techniczno – jakościowe (parametry i funkcje):

| l.p. | OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY LUB FUNKCJE: | Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji |
| --- | --- | --- |

Wymagania techniczne

## Główne funkcje urządzenia: Sonifikator ok. 200 W – 1 sztuka

|  | Maksymalna moc urządzenia nie mniejsza niż: 200 W | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Częstotliwość homogenizacji: 20 kHz | TAK |
|  | Objętość próbki w zakresie nie mniejszym niż: od 2 ml do 1 l | TAK |
|  | Amplituda drgań regulowana w zakresie nie mniejszym niż: od 10 % do 100 % amplitudy znamionowej końcówki | TAK |
|  | Automatyczne strojenie układu rezonansowego zapewniające optymalną pracę układu generacji drgań niezależnie od zmieniających się warunków pracy, tj. zmiana temperatury próbki, zużycie się końcówki | TAK |
|  | Automatyczny wyłącznik przeciążeniowy chroniący generator w przypadku uszkodzenia lub niewłaściwych warunków pracy końcówki | TAK |
|  | Automatyczna kompensacja zapewniająca utrzymanie ustawionej amplitudy w zmieniających się warunkach obciążenia tj. zmiana gęstości próbki | TAK |
|  | Sonda temperaturowa zdolna do pracy z sonifikatorem | TAK |
|  | Komora dźwiękochłonna wyposażona w pręt statywu i uchwyt do mocowania konwertera, z regulowaną wysokością, nadająca się do pracy z końcówką zanurzeniową | TAK |

## Sterowanie i zbieranie danych:

|  | Sterowanie urządzeniem z panelu urządzenia | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Alfanumeryczny wyświetlacz prezentujący w czasie rzeczywistym | TAK |
|  | Mikroprocesorowy sterownik z pamięcią nie mniej niż: 9 programów użytkownika | TAK |
|  | Programowana praca impulsowa (pulser) z niezależnie ustawianymi czasami impulsu i przerwy w zakresie nie mniejszym niż: od 1 s do 59 s | TAK |
|  | Programowany czas pracy w zakresie nie mniejszym niż: 1s do 9 godz. 59 min | TAK |
|  | Zintegrowany kontroler temperatury z ustawianym limitem nie mniejszym niż: od 0 do 100 °C zatrzymujący pracę generatora drgań w momencie przekroczenia zadanej temperatury próbki i wznawiający działanie aparatu po obniżeniu się temperatury | TAK |
|  | Gniazdo włącznika nożnego | TAK |
|  | Gniazdo sondy temperaturowej | TAK |
|  | Gniazdo zewnętrznego sterowania / monitorowania | TAK |
|  | Urządzenie posiada interfejsy umożliwiające zbieranie danych przez sieć komputerową | TAK |

Parametry prezentowane na wyświetlaczu w czasie rzeczywistym (minimum):

|  | Ustawienia sterownika (pulser, timer, amplituda, limit temperatury) | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Moc dostarczaną do końcówki (w watach) | TAK |
|  | Energię dostarczoną do końcówki (w Joulach) | TAK |
|  | Czas trwania procesu i czas pozostały do jego zakończenia | TAK |
|  | Temperaturę próbki (przy podłączeniu sondy temperatury) | TAK |

## Sonifikator z sondą ok.100 W – 1 sztuka

Nazwa aparatu:.......................................................................Typ:....................................

Producent:..............................................................................Model:………………………….

Nr katalogowy (jeśli istnieje):................................................. Rok produkcji:..................

Miejsce zainstalowania:....................................................................................................

Wymiary urządzenia transportowe gł. x szer. x wys., waga: …………………………..………

Wymiary urządzenia po montażu gł. x szer. x wys., waga: ……………..………………………

Rodzaje gazów technicznych niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ….………………………………………………………………………………………………………….……

Rodzaje płynów niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ……………………………………………………………………………………………..……………………

Rodzaje i typ podłączeń elektrycznych, moc, wymagane zabezpieczenia: ………………………………………………………………………………………………..…………………

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

................................................................................................................................................

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

niniejszym oświadcza, że oferowana aparatura/urządzenie:

jest kompletne i fabrycznie nowe oraz posiada niżej wymienione wyposażenie oraz cechy techniczno – jakościowe (parametry i funkcje):

| l.p. | OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY LUB FUNKCJE: | Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji |
| --- | --- | --- |

Wymagania techniczne

## Główne funkcje urządzenia: Sonifikator z sondą ok.100 W – 1 sztuka

|  | Maksymalna moc urządzenia nie mniejsza niż: 100 W | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Częstotliwość homogenizacji: 20 kHz | TAK |
|  | Objętość próbki w zakresie nie mniejszym niż: od 1 do 150 ml | TAK |
|  | Amplituda drgań regulowana w zakresie nie mniejszym niż: od 20% do 100 % amplitudy znamionowej końcówki | TAK |
|  | Statyw wraz z uchwytem do mocowania konwertera na statywie | TAK |
|  | Komora dźwiękochłonna wyposażona w pręt statywu i uchwyt do mocowania konwertera, z regulowaną wysokością, nadająca się do pracy z końcówką zanurzeniową | TAK |
|  | Gniazdo włącznika nożnego | TAK |

Średnice końcówek (minimum):

|  | 2 mm | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | 3 mm | TAK |
|  | 6 mm | TAK |
|  | 13 mm | TAK |

## Sterowanie i zbieranie danych:

|  | Sterowanie urządzeniem z panelu urządzenia | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Mikroprocesorowy sterownik zapewniający wysoką precyzję i powtarzalność ustawień | TAK |
|  | Programowana praca impulsowa (pulser) z niezależnie ustawianymi czasami impulsu i przerwy w zakresie nie mniejszym niż: od 1 s do 59 s | TAK |
|  | Programowany czas pracy (timer) w zakresie nie mniejszym niż: od 1 s do 10 godz. | TAK |
|  | Automatyczne strojenie układu rezonansowego zapewniające optymalną pracę układu generacji drgań niezależnie od zmieniających się warunków pracy (zmiana temperatury próbki, zużycie się końcówki) | TAK |
|  | Automatyczny wyłącznik przeciążeniowy chroniący generator w przypadku uszkodzenia lub niewłaściwych warunków pracy końcówki | TAK |
|  | Automatyczna kompensacja zapewniająca utrzymanie ustawionej amplitudy w zmieniających się warunkach obciążenia np. zmiana gęstości próbki | TAK |

Parametry prezentowane na wyświetlaczu w czasie rzeczywistym (minimum):

|  | Ustawienia sterownika (pulser, timer, amplituda) | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Moc dostarczaną do końcówki (w watach) | TAK |
|  | Energię dostarczoną do końcówki (w Joulach) | TAK |
|  | Czas trwania procesu i czas pozostały do jego zakończenia | TAK |

- Sonifikator ok. 70 W – 1 sztuka

Nazwa aparatu:.......................................................................Typ:....................................

Producent:..............................................................................Model:………………………….

Nr katalogowy (jeśli istnieje):................................................. Rok produkcji:..................

Miejsce zainstalowania:....................................................................................................

Wymiary urządzenia transportowe gł. x szer. x wys., waga: …………………………..………

Wymiary urządzenia po montażu gł. x szer. x wys., waga: ……………..………………………

Rodzaje gazów technicznych niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ….………………………………………………………………………………………………………….……

Rodzaje płynów niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ……………………………………………………………………………………………..……………………

Rodzaje i typ podłączeń elektrycznych, moc, wymagane zabezpieczenia: ………………………………………………………………………………………………..…………………

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

................................................................................................................................................

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

niniejszym oświadcza, że oferowana aparatura/urządzenie:

jest kompletne i fabrycznie nowe oraz posiada niżej wymienione wyposażenie oraz cechy techniczno – jakościowe (parametry i funkcje):

| l.p. | OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY LUB FUNKCJE: | Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji |
| --- | --- | --- |

Wymagania techniczne

## Główne funkcje urządzenia: Sonifikator ok. 70 W – 1 sztuka

|  | Maksymalna moc urządzenia nie mniejsza niż: 70 W | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Częstotliwość homogenizacji: 20 kHz | TAK |
|  | Objętość próbki w zakresie nie mniejszym niż: od 1 ml do 200 ml | TAK |
|  | Końcówki wykonane z tytanu | TAK |

Średnice końcówek (minimum):

|  | 2 mm | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | 3 mm | TAK |
|  | 6 mm | TAK |
|  | 13 mm | TAK |

Komora dźwiękoszczelna:

|  | Pozwalająca na umieszczanie próbek o maksymalnej objętości nie mniejszej niż: 200 ml | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Komora wykonana ze stali nierdzewnej | TAK |
|  | Drzwi wykonane z przezroczystego tworzywa | TAK |
|  | Materiał wytłumiający odporny na działanie wody | TAK |
|  | Zdolność tłumienia nie gorsza niż: - 20 dB | TAK |
|  | Element mocujący próbkę w komorze z regulowaną wysokością | TAK |

## Sterowanie i zbieranie danych:

|  | Sterowanie urządzeniem z panelu urządzenia | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Wyświetlacz cyfrowy | TAK |
|  | Pamięć wartości pulsacji w zakresie nie mniejszym niż: od 10 % do 100 % | TAK |
|  | Możliwość utrzymywania stałej amplitudy | TAK |
|  | Możliwość programowania czasu procesu w zakresie nie mniejszym niż od 1 s do 99 min, z dokładnością nie gorszą niż ± 1 s | TAK |

### Uwaga:

- w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku parametrów i funkcji lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

- nie spełnienie choćby jednego z parametrów obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.

- zalecane jest podanie w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” numeru strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczenie w nich (np. zakreślaczem) potwierdzenia wymaganego parametru.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W SPRAWIE WARUNKÓW SERWISU NA OFEROWANĄ  APARATURĘ

I/LUB URZĄDZENIA OBJĘTE PRZEDMIOTEM PRZETARGU

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

................................................................................................................................................

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

Niniejszym oświadczam, że zapewniam następujące warunki serwisowe na sprzęt:

- Warunki serwisu gwarancyjnego:

| Lp. | Warunki oczekiwane przez Zamawiającego | Oferowane warunki |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia max. 72 godziny | Tak |
| 2. | Max. czas naprawy do 8 dni roboczych | Tak |
| 3. | Zapewnienie na czas naprawy Sprzętu/elementu zastępczego na czas naprawy o co najmniej takich samych parametrach i z zachowaniem jego 100% funkcjonalności, w następnym dniu roboczym po upływie czasu naprawy Sprzętu, o którym mowa powyżej. | Tak |
| 4. | Zapewnienie wymiany wadliwego Sprzętu/elementu Sprzętu na fabrycznie nowy w ciągu 3 miesięcy, gdy: - w okresie gwarancji serwis dokona 3 napraw tej samej usterki, po których przedmiot zamówienia będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem, - serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe, - naprawa nie zostanie wykonana w ustalonych umową terminach | Tak |
| 5. | Obowiązujący okres gwarancji zaoferowany w Załączniku nr 2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty: Część A, minimum 24 miesiące, na każdy element wyposażenia od dnia odbioru końcowego „bez uwag”. | Tak |

Uwaga:

- w kolumnie: „Oferowane warunki”, Wykonawca winien wpisać: TAK oraz w przypadku warunków lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

- nie spełnienie choćby jednego z warunków obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.

- Serwis gwarancyjny obejmuje wszystkie czynności niezbędne dla utrzymania gwarancji i prawidłowej pracy przedmiotu Zamówienia, tj. m.in. wymagane dokumentami DTR kalibracje, przeglądy okresowe, walidację, czyszczenie, konserwację, wymianę np. filtrów.

- Poniżej przedstawiamy Niestandardowe czasy naprawy  (o ile występują):

| L.p. | Podzespół/ Element | Czas naprawy | Wskazanie obiektywnej i uzasadnionej przyczyny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

UWAGA:

Wypełnioną Tabelę dotyczącą Niestandardowych czasów naprawy do każdego sprzętu oddzielnie należy dołączyć do Oferty Wykonawcy. Jeśli Tabela/Tabele nie zostaną dołączone do Oferty, Zamawiający przyjmuje, że nie występują takie elementy, które nie są możliwe do naprawy w terminach podanych powyżej, jak w Tabeli I - Warunki serwisu gwarancyjnego.

Podpis(y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |

- Załącznik nr 2 B do SIWZ – Wzór Formularza Oferty - Część B Cz.III

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ZZ-271-102-D-PN/2015 |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O PARAMETRACH/ FUNKCJACH POSIADANYCH PRZEZ OFEROWANĄ APARATURĘ/URZĄDZENIA:

| Lp. | Nazwa Urządzenia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Crosslinker | 1 | 38540000-2 |

Nazwa aparatu:.......................................................................Typ:....................................

Producent:...............................................................................Model:…………………………

Nr katalogowy (jeśli istnieje):................................................. Rok produkcji:..................

Wymiary urządzenia transportowe gł. x szer. x wys., waga: …………………………..………

Wymiary urządzenia po montażu gł. x szer. x wys., waga: ……………..………………………

Rodzaje i typ podłączeń elektrycznych, moc, wymagane zabezpieczenia: ………………………………………………………………………………………………..…………………

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

................................................................................................................................................

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

niniejszym oświadcza, że oferowana aparatura/urządzenie:

jest kompletne i fabrycznie nowe oraz posiada niżej wymienione wyposażenie oraz cechy techniczno – jakościowe (parametry/ funkcje):

| - Obligatoryjne (wymagane - minimalne) parametry / funkcje |  | Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji |
| --- | --- | --- |
|  | Min. 5 świetlówek UV (254nm), o mocy min. 8W | TAK |
|  | Możliwość wyboru dawki energii UV lub czasu ekspozycji na UV | TAK |
|  | Klawiatura membranowa | TAK |
|  | Długość fali: 254 nm | TAK |
|  | Maksymalna dawka energii UV: min. 999,900 µJ/cm2 | TAK |
|  | Wymiary wewnętrzne komory nie mniejsze niż: (szer. x gł. x wys.): 25 x 30 x 15 cm | TAK |
|  | Programowanie dawek energii promieniowania UV co najmniej w zakresie: 0 – 0,9 J/cm2 | TAK |
|  | Programowanie czasu ekspozycji w zakresie min. do 30 min | TAK |
|  | Sonda do pomiaru promieniowania UV umieszczona w komorze zapewniająca pomiar emitowanej energii | TAK |
|  | Okienko inspekcyjne umożliwiające obserwację wnętrza komory bez potrzeby otwierania drzwi | TAK |

## Sterowanie i zbieranie danych

|  | Sterowanie mikroprocesorowe | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Wyświetlacz | TAK |
|  | Komunikacja z LIMS nie jest wymagana | TAK |

Uwaga:

- w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów / funkcji” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku parametrów lub funkcji lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

- nie spełnienie choćby jednego z parametrów obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.

- zalecane jest podanie w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów / funkcji” numeru strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczenie w nich (np. zakreślaczem) potwierdzenia wymaganego parametru.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O PARAMETRACH/ FUNKCJACH POSIADANYCH PRZEZ OFEROWANĄ APARATURĘ/URZĄDZENIA:

| Lp. | Nazwa Urządzenia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Piec hybrydyzacyjny | 1 | 42300000-9 |

Nazwa aparatu:.......................................................................Typ:....................................

Producent:..............................................................................Model:………………………….

Nr katalogowy (jeśli istnieje):................................................. Rok produkcji:..................

Miejsce zainstalowania:....................................................................................................

Wymiary urządzenia transportowe gł. x szer. x wys., waga: …………………………..………

Wymiary urządzenia po montażu gł. x szer. x wys., waga: ……………..………………………

Rodzaje i typ podłączeń elektrycznych, moc, wymagane zabezpieczenia: ………………………………………………………………………………………………..…………………

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

................................................................................................................................................

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

niniejszym oświadcza, że oferowana aparatura/urządzenie:

jest kompletne i fabrycznie nowe oraz posiada niżej wymienione wyposażenie oraz cechy techniczno – jakościowe (parametry/ funkcje):

| - Obligatoryjne (wymagane - minimalne) parametry / funkcje |  | Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji |
| --- | --- | --- |
|  | Drzwi z podwójną szybą uszczelnioną próżniowo | TAK |
|  | Obudowa i drzwiczki zabezpieczają operatora przed emisją promieniowania typu β | TAK |
|  | Piec dwukomorowy z możliwością pracy przy różnych parametrach w każdym z pieców bądź zestaw dwóch niezależnych pieców z możliwością postawienia jeden na drugim | TAK |
|  | Regulacja obrotów rotora w każdej komorze w zakresie nie gorszym niż: 1-10 rpm | TAK |
|  | Platforma wytrząsająca przynajmniej w jednej z komór, regulacja w zakresie nie gorszym niż: 50 - 100 cykli/min | TAK |
|  | Zakres temperatury nie gorszy niż RT +10 ºC do + 80 ºC | TAK |
|  | Dokładność kontroli temperatury nie gorsza niż 0,1 ºC | TAK |
|  | Pojemność każdej komory nie gorsza niż 6 butelek 30 cm, bądź 12 butelek 15 cm | TAK |
|  | Wraz z urządzeniem zostaną dostarczone minimum 4 butelki 30 cm | TAK |
|  | Wraz z urządzeniem zostanie dostarczone minimum 5 siateczek separacyjnych | TAK |

Uwaga:

- w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów / funkcji” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku parametrów lub funkcji lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

- nie spełnienie choćby jednego z parametrów obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.

- zalecane jest podanie w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów / funkcji” numeru strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczenie w nich (np. zakreślaczem) potwierdzenia wymaganego parametru.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O PARAMETRACH/ FUNKCJACH POSIADANYCH PRZEZ OFEROWANĄ APARATURĘ/URZĄDZENIA:

| Lp. | Nazwa Urządzenia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | System podciśnieniowy do suszenia żeli elektroforetycznych | 1 | 38540000-2 |

Nazwa aparatu:.......................................................................Typ:....................................

Producent:..............................................................................Model:………………………….

Nr katalogowy (jeśli istnieje):................................................. Rok produkcji:..................

Miejsce zainstalowania:....................................................................................................

Wymiary urządzenia transportowe gł. x szer. x wys., waga: …………………………..………

Wymiary urządzenia po montażu gł. x szer. x wys., waga: ……………..………………………

Rodzaje i typ podłączeń elektrycznych, moc, wymagane zabezpieczenia: ………………………………………………………………………………………………..…………………

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

................................................................................................................................................

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

niniejszym oświadcza, że oferowana aparatura/urządzenie:

jest kompletne i fabrycznie nowe oraz posiada niżej wymienione wyposażenie oraz cechy techniczno – jakościowe (parametry/ funkcje):

| - Obligatoryjne (wymagane - minimalne) parametry / funkcje |  |  | Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Minimalna powierzchnia robocza 50 × 40 cm, |  | TAK |  |
|  |  | Aparat posiada płytę na której odbywa się suszenie. Żele są podgrzewane jednorodnie. Regulacja temperatury i utrzymywanie zadanej temperatury suszenia odbywa się w zakresie do minimum 70 ºC (± 2°C), suszenie można ustawić w zakresie do pięciu godzin z dokładnością co minutę. |  | TAK |  |
|  |  | Podczas suszenia, żele znajdują się pod wpływem jednorodnego podciśnienia/nacisku silikonowej pokrywy. System zapewnia szczelność suszonych żeli. |  | TAK |  |
|  |  | System zapewnia zewnętrzny, kompatybilny układ dostarczający odpowiednie podciśnienie do suszarek próżniowych. Układ zawiera pułapkę dla wysysanej pary. |  | TAK |  |

## Sterowanie i zbieranie danych

|  | Sterowanie urządzeniem do suszenia żeli odbywa się z panelu, alfanumerycznego wyświetlacza ciekłokrystalicznego prezentującego parametry. | TAK |
| --- | --- | --- |

Uwaga:

- w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów / funkcji” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku parametrów lub funkcji lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

- nie spełnienie choćby jednego z parametrów obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.

- zalecane jest podanie w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów / funkcji” numeru strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczenie w nich (np. zakreślaczem) potwierdzenia wymaganego parametru.

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY W SPRAWIE WARUNKÓW SERWISU NA OFEROWANĄ    APARATURĘ

I/LUB URZĄDZENIA OBJĘTE PRZEDMIOTEM PRZETARGU

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

...........................................................................................................................................

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

Niniejszym oświadczam, że zapewniam następujące warunki serwisowe na zaoferowany przedmiot zamówienia:

- Warunki serwisu gwarancyjnego:

| Lp. | Warunki oczekiwane przez Zamawiającego | Oferowane warunki |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO |  |
| 1. | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia max. 48 godzin | Tak |
| 2. | Max. czas naprawy do 10 dni roboczych | Tak |
| 3. | Zapewnienie Sprzętu/elementu zastępczego na czas naprawy o co najmniej takich samych parametrach i z zachowaniem jego 100% funkcjonalności, w następnym dniu roboczym po upływie czasu naprawy Sprzętu o którym mowa powyżej. | Tak |
| 4. | Warunki wymiany wadliwego elementu/sprzętu na fabrycznie nowe w ciągu 3 miesięcy, gdy: - w okresie gwarancji serwis dokona 3 napraw tej samej usterki, po których przedmiot zamówienia będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, - serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe, - naprawa nie zostanie wykonana w ustalonych umową terminach. | Tak |
| 5 | Obowiązujący okres gwarancji zaoferowany w Załączniku nr 2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty: Część A, minimum 24 miesiące, na każdy element wyposażenia od dnia odbioru końcowego „bez uwag”. | Tak |

Uwaga:

- w kolumnie „Oferowane warunki” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku warunków lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

- nie spełnienie choćby jednego z warunków serwisu gwarancyjnego oczekiwanych przez Zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty.

- Serwis gwarancyjny obejmuje wszystkie czynności niezbędne dla utrzymania gwarancji i prawidłowej pracy przedmiotu Zamówienia tj. m. in. Wymagane dokumentami DTR kalibracje, przeglądy okresowe, walidację, czyszczenie, konserwację, wymianę np. filtrów.

- Poniżej przedstawiamy Niestandardowe czasy naprawy  (o ile występują) :

| L.p. | Podzespół/ Element | Czas naprawy | Wskazanie obiektywnej i uzasadnionej przyczyny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

UWAGA:

Wypełnioną Tabelę dotyczącą Niestandardowych czasów naprawy do każdego sprzętu oddzielnie należy dołączyć do Oferty Wykonawcy. Jeśli Tabela/Tabele nie zostaną dołączone do Oferty, Zamawiający przyjmuje, że nie występują takie elementy, które nie są możliwe do naprawy w terminach podanych powyżej, jak w Tabeli I - Warunki serwisu gwarancyjnego.

Podpis(y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |

- Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty - Część B Cz.IV

| - Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | - ZZ-271-102-D-PN/2015 |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O PARAMETRACH/ FUNKCJACH POSIADANYCH PRZEZ OFEROWANĄ APARATURĘ/URZĄDZENIA:

| Lp. | Nazwa Urządzenia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | System do monitorowania skażeń alfa/beta/gamma | 1 | 38341000-7 |

Nazwa aparatu:.......................................................................Typ:....................................

Producent:..............................................................................Model:………………………….

Nr katalogowy (jeśli istnieje):................................................. Rok produkcji:..................

Miejsce zainstalowania:....................................................................................................

Wymiary urządzenia transportowe gł. x szer. x wys., waga: …………………………..………

Wymiary urządzenia po montażu gł. x szer. x wys., waga: ……………..………………………

Rodzaje i typ podłączeń elektrycznych, moc, wymagane zabezpieczenia: ………………………………………………………………………………………………..…………………

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

................................................................................................................................................

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

niniejszym oświadcza, że oferowana aparatura/urządzenie:

jest kompletne i fabrycznie nowe oraz posiada niżej wymienione wyposażenie oraz cechy techniczno – jakościowe (parametry/ funkcje):

| # Obligatoryjne (wymagane - minimalne) parametry / funkcje | Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji |
| --- | --- |

Monitor dozymetryczny do dłoni i stóp alfa/beta/gamma

|  | System odpowiedni do pomiaru skażeń promieniowania α oraz β i γ obu dłoni oraz obu stóp. Pomiar dokonywany jest w pozycji stojącej osoby mierzonej. | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie wykorzystuje detektory bez konieczności wymiany gazów, pomiarów α oraz β i γ wraz ze zintegrowaną elektroniką detektora Kanały pomiarów dla dłoni: minimum 2 detektory, 1 detektor na dłoń (minimalna wielkość detektora 270 cm2), rozpoczęcie pomiarów po wykryciu dłoni, 1 detektor dłoni zdejmowany do pomiarów ciała. Kanały pomiarowe dla obu stóp: 2 detektory, 1 detektor na jedną stopę (minimalna wielkość detektora 500 cm2) | TAK |
|  | Minimalne czułości urządzenia: MDA promieniowanie alfa < 0,04 Bq/cm2, promieniowanie beta < 0,2 bq/ cm2, Dla C-14 wydajność minimalna 8%, dla I-125 12%, dla I-131 20% | TAK |
|  | System posiada zintegrowane oprogramowanie kalibracyjne oraz odejmowanie, ustawiany czas pomiaru tła i progi dla nowych pomiarów tła. | TAK |
|  | Wyświetlanie wartości pomiaru: do wyboru cps oraz Bq lub Bq/cm2 Czas pomiaru: ustawiany w sekundach | TAK |

Przenośny miernik płaskich powierzchni dla  skażeń  radioaktywnych alfa, beta, gamma – 3 szt.

|  | System odpowiedni do pomiaru ręcznego skażeń powierzchniowych, promieniowania α oraz β i γ. | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie posiada detektor umieszczony w dolnej części i jest zakryty siatką ochronną urządzenie działa bez konieczności wymiany gazów. Minimalna wielkość detektora to 170 cm2 | TAK |
|  | Monitor wskazuje dane pomiarowe w trzech odrębnych jednostkach: cps, Bq lub Bq/cm2 dla wybranego z biblioteki nuklidu, oraz µSv/h. Tło α: poniżej 0,2 cps, ß/γ: poniżej 20 cps, możliwość odejmowania tła, posiada bibliotekę izotopów z możliwością kalibracji, programowania sygnału alarmowego oddzielnie dla każdego izotopu, alarm akustyczny i optyczny | TAK |
|  | Minimalne czułości urządzenia: C-14 nie mniejsza niż 13 %, P-32 nie mniejsza niż 20 %, S-35 nie mniejsza niż 10 %, CI-36 nie mniejsza niż 40 %, K-40 nie mniejsza niż 25 %, Co-57 nie mniejsza niż 5 %, Sr-89 nie mniejsza niż 20%, I-123 nie mniejsza niż 5%, I-125 nie mniejsza niż 10 %, I-131 nie mniejsza niż 19 %, Au-198 nie mniejsza niż 20% | TAK |
|  | Wraz z urządzeniem dostarczony odpowiedni statyw ścienny posiadający ładowarkę umożliwiającą bezpośrednie ładowanie akumulatorów urządzenia. | TAK |
|  | Urządzenie działa na zwykłe baterie jak i na wymienne akumulatory. Zestaw dwóch wkładów akumulatorowych jest dostarczony. Minimalny czas pracy przy pełnym naładowaniu jednego wkładu akumulatorowego wynosi nie mniej niż 20 godzin. | TAK |
|  | Maksymalna, całkowita waga urządzenia nie przekracza 1,5 kg wraz z bateriami/ akumulatorami | TAK |

Akcesoria dodatkowe

|  | Statyw ułatwiający kontrolę powierzchni podłogowych. Statyw umożliwia bezdotykową kontrolę powierzchni płaskich bez konieczności zginania się operatora. Statyw wykonany jest ze stali nierdzewnej, maksymalna waga urządzenia wraz ze statywem nie przekracza 3 kg. – 1 sztuka | TAK |
| --- | --- | --- |

- Sterowanie i zbieranie danych

Monitor dozymetryczny do rąk i stóp alfa/beta-gamma

|  | Sterowanie urządzeniem z panelu urządzenia | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Sterowanie za pomocą wyświetlacza LCD pokazującego odczyt wartości mierzonych, alarm akustyczny jak i optyczny w przypadku przekroczenia wartości alarmowych, które mogą być ustawiane w panelu sterującym. | TAK |
|  | Istnieje możliwość osobistych, oddzielnych, pomiarów dla każdego użytkownika. Wszystkie pomiary są zapisywane dla każdego użytkownika. Funkcja ta ma być zapewniona, nie jest wymagane aby była realizowana bezpośrednio przez urządzenie. | TAK |

Przenośny miernik powierzchni dla  skażeń  radioaktywnych alfa, beta, gamma

|  | Sterowanie urządzeniem z panelu urządzenia | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Sterowanie za pomocą podświetlanego wyświetlacza LCD pokazującego odczyt wartości mierzonych, alarm akustyczny jak i optyczny w przypadku przekroczenia wartości alarmowych, które mogą być ustawiane w panelu sterującym. | TAK |

Uwaga:

- w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów / funkcji” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku parametrów lub funkcji lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

- nie spełnienie choćby jednego z parametrów obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.

- zalecane jest podanie w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów / funkcji” numeru strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczenie w nich (np. zakreślaczem) potwierdzenia wymaganego parametru.

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY W SPRAWIE WARUNKÓW SERWISU NA OFEROWANĄ    APARATURĘ

I/LUB URZĄDZENIA OBJĘTE PRZEDMIOTEM PRZETARGU

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

...........................................................................................................................................

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

Niniejszym oświadczam, że zapewniam następujące warunki serwisowe na zaoferowany przedmiot zamówienia:

I. 	Warunki serwisu gwarancyjnego:

| Lp. | Warunki oczekiwane przez Zamawiającego | Oferowane warunki |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO |  |
| 1. | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia max. 48 godzin | Tak |
| 2. | Max. czas naprawy do 10 dni roboczych | Tak |
| 3. | Zapewnienie Sprzętu/elementu zastępczego na czas naprawy o co najmniej takich samych parametrach i z zachowaniem jego 100% funkcjonalności, w następnym dniu roboczym po upływie czasu naprawy Sprzętu o którym mowa powyżej. | Tak |
| 4. | Warunki wymiany wadliwego elementu/sprzętu na fabrycznie nowe w ciągu 3 miesięcy, gdy: - w okresie gwarancji serwis dokona 3 napraw tej samej usterki, po których przedmiot zamówienia będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, - serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe, - naprawa nie zostanie wykonana w ustalonych umową terminach. | Tak |
| 5 | Obowiązujący okres gwarancji zaoferowany w Załączniku nr 2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty: Część A, minimum 24 miesiące, na każdy element wyposażenia od dnia odbioru końcowego „bez uwag”. | Tak |

Uwaga:

- w kolumnie „Oferowane warunki” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku warunków lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

- nie spełnienie choćby jednego z warunków serwisu gwarancyjnego oczekiwanych przez Zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty.

II. 	Serwis gwarancyjny obejmuje wszystkie czynności niezbędne dla utrzymania gwarancji i prawidłowej pracy przedmiotu Zamówienia tj. m. in. Wymagane dokumentami DTR kalibracje, przeglądy okresowe, walidację, czyszczenie, konserwację, wymianę np. filtrów.

III. 	Poniżej przedstawiamy Niestandardowe czasy naprawy  (o ile występują) :

| L.p. | Podzespół/ Element | Czas naprawy | Wskazanie obiektywnej i uzasadnionej przyczyny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

UWAGA:

Wypełnioną Tabelę dotyczącą Niestandardowych czasów naprawy do każdego sprzętu oddzielnie należy dołączyć do Oferty Wykonawcy. Jeśli Tabela/Tabele nie zostaną dołączone do Oferty, Zamawiający przyjmuje, że nie występują takie elementy, które nie są możliwe do naprawy w terminach podanych powyżej, jak w Tabeli I - Warunki serwisu gwarancyjnego.

Podpis(y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |

Wszelkie podzespoły/elementy przedmiotu zamówienia, których z obiektywnej i uzasadnionej przyczyny nie można naprawić i/lub wymienić, dostarczając element zastępczy w podanych terminach, zostaną wyspecyfikowane w ofercie z podaniem niestandardowego terminu naprawy wraz z uzasadnieniem wystąpienia ważnej przyczyny.

Wszelkie podzespoły/elementy przedmiotu zamówienia, których z obiektywnej i uzasadnionej przyczyny nie można naprawić i/lub wymienić, dostarczając element zastępczy w podanych terminach, zostaną wyspecyfikowane w ofercie z podaniem niestandardowego terminu naprawy wraz z uzasadnieniem wystąpienia ważnej przyczyny.

Wszelkie podzespoły/elementy przedmiotu zamówienia, których z obiektywnej i uzasadnionej przyczyny z nie można naprawić i/lub wymienić, dostarczając element zastępczy w podanych terminach, zostaną wyspecyfikowane w ofercie z podaniem niestandardowego terminu naprawy / dostarczenia elementu zastępczego wraz ze wskazaniem  wystąpienia obiektywnej i uzasadnionej przyczyny .

Wszelkie podzespoły/elementy przedmiotu zamówienia, których z obiektywnej i uzasadnionej przyczyny z nie można naprawić i/lub wymienić, dostarczając element zastępczy w podanych terminach, zostaną wyspecyfikowane w ofercie z podaniem niestandardowego terminu naprawy / dostarczenia elementu zastępczego wraz ze wskazaniem  wystąpienia obiektywnej i uzasadnionej przyczyny .