SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, wraz z montażem, uruchomieniem i bezpłatnym instruktażem, następującej aparatury naukowo – badawczej, fabrycznie nowej i kompletnej:

Laser o długości fali 405 nm

OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY/ FUNKCJE/ WARUNKI

| Lp. | Nazwa parametru/ funkcji/ warunku |  |
| --- | --- | --- |
| Minimalne parametry użytkowe |  |  |
| 1 | Moc wyjściowa: min. 50 mW |  |
| 2 | Dopuszczalne odchylenie długości fali: ±5 nm |  |
| 3 | Rozbieżność wiązki: maks. 2mrad |  |
| 4 | Stabilność mocy wyjściowej: maks. 10% RMS |  |
| 5 | Mod poprzeczny: TEM00 lub bliski TEM00 (parametr M2<2) |  |
| 6 | Stopień polaryzacji światła: min. 80% |  |
| 7 | w obudowie, z zasilaczem |  |
| 8 |  |  |
| Inne |  |  |
|  | Oprogramowanie: nie/tak |  |
|  | Instruktaż: nie/tak, dla … osób |  |
| Warunki dostawy i gwarancji |  |  |
|  | Gwarancja: min. 1 rok |  |
|  | Czas dostawy: maks. 30 dni |  |
|  | Czas testowania: 3 dni |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe: maks. 48 godzin |  |
|  | Maksymalny czas naprawy: 30 dni |  |