# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

### PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych, aparatury badawczej będącej własnością Spółki  Wrocławskiego Centrum Badawczego EiT +, znajdującej się na terenie Siedziby Spółki w budynku nr 1BC przy ul. Stabłowickiej 147 we Wrocławiu.

Zestawienie urządzeń oraz lokalizacja:

Każde z urządzeń (za wyjątkiem części III oraz części VI) stanowi zestaw. Zestawienie głównych urządzeń dla każdego z zestawu opisano w dalszej części dokumentu.

Usługi, będące przedmiotem zamówienia obejmują wykonywanie okresowych przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta, obejmujące:

- przeprowadzenie wszelkich czynności technicznych w tym procedur konserwacyjnych oraz kalibracyjnych w celu przywrócenia pełnej sprawności urządzeń wraz z wymianą części zużywalnych, zgodnie z zaleceniami producenta, normami oraz SIWZ.

- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i testów,

- przygotowanie sprzętu do badań technicznych( rewizji) wykonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego oraz udział w ich badaniach (jeżeli dotyczy),

- dokonanie wpisu w paszporcie technicznym /przeglądu z wyznaczeniem daty następnego przeglądu, wymienionych części zamiennych, zakończony dopuszczeniem danego urządzenia do użytkowania oraz naklejenie naklejek z datą następnego przeglądu w widocznym miejscu na urządzeniu.

- wystawianie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń objętych umową.

- sporządzanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy,

- Usługi powinny być wykonywane w czasie ustalonym w porozumieniu z pracownikiem Działu Utrzymania Infrastruktury oraz Użytkownikiem, tak aby nie spowodowały zakłóceń w pracy w laboratorium.

- W przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub wymiany części zamiennych                         na nowe Wykonawca sporządzi szczegółową kalkulację kosztów Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania naprawy/usunięcia awarii we własnym zakresie.

- Wykonawca każdorazowo po wykonaniu czynności objętych przedmiotem zamówienia, sporządzi Protokół Wizyty Serwisowej stanowiący Załącznik Nr 6 do Umowy, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego,

- W przypadku wyłączenia urządzenia z użytkowania do Wykonawcy należy obowiązek    
umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne”.

- Oferta  musi obejmować wszystkie materiały zużywalne oraz eksploatacyjne niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, w tym wszelkie wzorce kalibracyjne, mieszaniny kalibracyjne itp. Niezbędne do kompleksowego przeprowadzenia przeglądu okresowego.

- Termin wykonania przedmiotu umowy dla każdej z części: nie później niż do 13 listopada 2015r.

### ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH URZĄDZEŃ ORAZ ZAKRES CZYNNOŚĆI:

#### CZĘŚĆ II

##### Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas (GC/MS)

Zestawienie głównych urządzeń:

| Lp | Nazwa | Typ / Producent / Model |
| --- | --- | --- |
| 1 | Spektrometr mas TQ | SCION 456-GC |
| 2 | Chromatograf gazowy | 456 GC |
| 3 | Pompa próżni wstępnej (olejowa) | Pfeiffer DUO3 |
| 4 | Statyczny HeadSpace SHS-40 |  |
| 5 | Autosampler | Ombi PAL |
| 6 | Zestaw komputerowy z oprogramowaniem |  |

PRZEGLĄD TECHNICZNY- ZAKRES CZYNNOŚCI

- Czynności serwisowe będą wykonane tylko dla części GC systemu.

- Sprawdzenie poprawności działania systemu zgodnie z wytycznymi producenta.

- Wymiana filtrów ołówkowych.

- Wymiana oleju w pompie.

- Wszelkie czynności przewidziane przez producenta w DTR oraz zgodnie z obowiązującymi normami.

#### CZĘŚĆ III.

##### Konduktometr CC-505 z czujnikiem EC-60

PRZEGLĄD TECHNICZNY- ZAKRES CZYNNOŚCI

- Ogólne oględziny urządzenia;

- Sprawdzenie stanu układu elektrycznego;

- Sprawdzenie pracy sterownika;

- Sprawdzenie/kalibracja elektrod/czujki konduktometrycznej w przypadku konieczności wymiana elektrod

#### Wszelkie czynności przewidziane przez producenta w DTR oraz zgodnie z obowiązującymi normami.

#### CZĘŚĆ V.

##### Spektrometr FTIR Nicolet 6700

Zestawienie głównych urządzeń:

- Spektrometr podczerwieni z transformata Fouriera (FT-IR) Model: Nicolet 6700

- Zestaw do przedmuchu osuszonym powietrzem:

  - Generator powietrza i pary wodnej

  - Reduktor ciśnienia z filtrem i regulator przepływu z rotametrem

  - Bezolejowa sprężarka

- Zestaw do przygotowywania tabletek KBr:

- Jednoodbiciowa przystawka ATR SMART ORBIT

- Przystawka HATR wielodbiciowa SMART ARK

- Przystawka do pomiarów transmisyjnych

- Kuweta gazowa

- Przystawka rozproszeniowa DRIFTS Praying Mantis

- Przystawka fotoakustyczna

- Przystawka do badania białek SMART PROTEUS

- Moduł do badania cienkich warstw metodą PM_IRRAS

- Moduł do badania próbek metodą FT-SPR

- Mikroskop IR IN10MX

- Mikroskopowa przystawka temperaturowa do pomiarów transmisyjnych i odbiciowych z termostatowaną komorą pomiarową

- Zestaw komputerowy

PRZEGLĄD TECHNICZNY- ZAKRES CZYNNOŚCI

###### Spektrometr podczerwieni z transformata Fouriera (FT-IR) Model: Nicolet 6700

- Kontrola wartości sygnału interferometru.

- Kontrola wartości wzmocnień sygnałów lasera He-Ne.

- Kontrola i regulacja wartości współrzędnych lustra interferometru.

- Kontrola wartości napięcia zasilającego lustro ruchome interferometru - regulacja interferometru.

- Czyszczenie łożyska interferometru.

- Kontrola stanu układu optycznego.

- Kontrola stanu i wymiana wkładu osuszającego.

- Kontrola stanu źródła.

- Kontrola stanu lasera He-Ne.

- Kontrola stanu układu optycznego (okienka komory pomiarowej, dzielnik wiązki interferometru, lustra ) pod kątem zadrapań i kontaminacji.

- Kontrola poprawności pracy apertury, koła filtrów i przysłon.

- Kontrola stanu uszczelnień spektrometru.

- Kontrola parametrów metrologicznych w zakresie MIR wg specyfikacji

- Przegląd i regulacja przystawki HATR.

- Przegląd i regulacja przystawki Pryaying Mantis.

- Przegląd przystawki do oznaczania białek Proteus.

- Sprawdzenie poprawności działania przystawki fotoakustycznej PA301.

- Wszelkie czynności przewidziane przez producenta w DTR oraz zgodnie z obowiązującymi normami.

###### Mikroskop Nicolet iN10

- Kontrola wartości sygnału interferometru

- Kontrola wartości wzmocnień sygnałów lasera HeNe

- Kontrola i regulacja wartości współrzędnych lustra interferometru

- Kontrola wartości napięcia zasilającego lustro ruchome interferometru, czyszczenie łożyska

- Smarowanie napędu kondensatora oraz osi Z stolika mikroskopu

- Czyszczenie układu optycznego (zwierciadła IR, kondensor, soczewka obiektywu VIS, dzielnik wiązki VIS, soczewki układów oświetlających);

- Wymiana wkładu osuszającego

- Wymiana źródła

- Wymiana lasera He-Ne

- Adjustacja układu optycznego, regulacja położenia detektorów

- Kontrola stanu uszczelnień spektrometru

- Kontrola stanu zasilacza

- Wymiana wzorców spektralnych

- Kontrola parametrów metrologicznych urządzenia przy pomocy wzorców i modułu ValPro

- Przegląd przystawki ATR

  - Inspekcja kryształu ATR pod katem uszkodzeń mechanicznych

  - Regulacja położenia kryształu w oprawie

  - Weryfikacja wartości energii przechodzącej przez kryształ

  - Kontrola parametrów metrologicznych na wzorcu polistyrenowym w systemie ValPro

- Wszelkie czynności przewidziane przez producenta w DTR oraz zgodnie z obowiązującymi normami,

###### Prasa hydrauliczna Atlas power T8 Specac

- Kontrola poprawności działania mechanizmu bezpieczeństwa: czujnik otwarcia drzwi, kontrolka wskaźnika odbezpieczenia mechanizmu pompy hydraulicznej

- Kontrola i uzupełnienie poziomu oleju (Tellus 37)

- Sprawdzenie poprawności cyklu pracy

- Kontrola stanu pastylkarki

- Wszelkie czynności przewidziane przez producenta w DTR oraz zgodnie z obowiązującymi normami,

##### Spektrometr ASA iCE3500

Zestawienie głównych urządzeń:

- Spektrometr ASA iCE 3500 część płomieniowa

- Spektrometr ASA iCE 3500 część kuweta

- Podajnik próbek kuwety grafitowej

- Przystawka VP100 do generacji wodorków

- Piec do generacji wodorków EC100

- Termostat obiegowy ThermoFlex900

- Piec mikrofalowy ETHOS ONE

- Kompresor PME0438-35

PRZEGLĄD TECHNICZNY- ZAKRES CZYNNOŚCI

###### Spektrometr ASA iCE 3500 część płomieniowa

- czyszczenie i sprawdzenie stopnia korozji palnika

- ustawienie elektrody zapalającej płomień

- czyszczenie komory mgielnej, sprawdzenie, wymiana węży i uszczelek komory

- czyszczenie okienek komory pomiarowej

- test szczelności acetylenu

- test szczelności podtlenku

- test szczelności komory rozpylającej

- test przepływu acetylenu dla różnych nastaw

- kontrola szybkości pobierania próbki przez nebulizer (>4.0 ml/min)

- sprawdzenie dokładności długości fali:

  - 285,21 (0,2 nm)

  - 422,67 (0,2 nm)

  - 845,34 (0,2 nm)

- kontrola rozdzielczości 0,2 nm

- kontrola poprawności działania korekcji tła

- kontrola parametrów zasilania

- kontrola stanu kabli zasilającego oraz komunikacyjnych

- kontrola stanu węży odprowadzających gazy

- kontrola pomiaru pierwiastkami:

  - palnik 50 mm>0,5a

  - rsd<1%

- kontrola pomiaru pierwiastka Cr

  - absorbancja >0,16a

  - rsd <1,5%

- Wszelkie  niewymienione czynności przewidziane przez producenta w DTR oraz zgodnie z obowiązującymi normami,

###### Spektrometr ASA iCE 3500 część kuweta

- Wymiana filtra wody chłodzącej

- Kontrola stanu węży gazowych w piecu grafitowym

- Kontrola stanu węży wodnych w piecu grafitowym

- Kontrola przepływu wody chłodzącej w piecu grafitowym

- Kontrola  i czyszczenie okienek kwarcowych

- Kontrola kabli zasilających

- Kontrola kabli sprzężenia zwrotnego

- Kontrola/wymiana uszczelek

- Kontrola stanu czystości światłowodu

- Kontrola stanu zużycia kontaktów grafitowych, wymiana

- Kontrola przepływu gazu w głowicy

- Kontrola węży doprowadzających wodę chłodzącą w głowicy

- Wykonanie testu 2000stC VS/2000stC TC

- Wykonanie testu dymu 3000stC

- Wykonanie testu stabilności 600stC

- Kontrola stanu kabli zasilających, RS 232/USB

- Kontrola stanu węży doprowadzających gazy oraz cybantów na wężach

- Kontrola stanu węży doprowadzających wodę z zamkniętego układu chłodzenia

- Kontrola uziemienia

- Wykonanie testów chemicznych

- Wszelkie czynności przewidziane przez producenta w DTR oraz zgodnie z obowiązującymi normami.

###### Podajnik próbek kuwety grafitowej

- Kontrola stanu kabla komunikacyjnego

- Kontrola węża odprowadzającego gaz

- Kontrola butelek do przepłukiwania

- Czyszczenie wnętrza i otoczenia podajnika

- Kontrola wewnętrznych węży i złączy doprowadzających gazy i płyny

- Kontrola stanu kapilary próbki, wymiana końcówki kapilary

- Kontrola pracy strzykawki

- Kontrola, regulacja pracy ramienia podajnika

- Kontrola pobierania próbek

- Kontrola przemywania końcówki podajnika

- Kontrola podawanej objętości próbki

- Sprawdzenie działania pieca.

- Wszelkie czynności przewidziane przez producenta w DTR oraz zgodnie z obowiązującymi normami,

###### Przystawka VP100 do generacji wodorków

- Kontrola stanu kabli zasilających/komunikacyjnych.

- Kontrola szybkości pracy pompy.

- Wymiana węży pompy.

- Wymiana kapilary próbki.

- Wymiana drenu ściekowego.

- Kontrola czystości i szczelności separatora gaz-ciecz, wymiana kulek szklanych separatora.

- Test przepływów zgodnie z instrukcją obsługi.

- Wykonanie próbnej analizy.

- Wszelkie czynności przewidziane przez producenta w DTR oraz zgodnie z obowiązującymi normami.

###### Piec generacji wodorków EC100

- Kontrola połączeń elektrycznych.

- Ogólna kontrola stanu pieca.

- Test grzania.

- Wszelkie czynności przewidziane przez producenta w DTR oraz zgodnie z obowiązującymi normami.

###### Termostat obiegowy ThermoFlex900

- Czyszczenie rezerwuaru wody.

- Czyszczenie filtra wody.

- Czyszczenie dyfuzora strumienia wody.

- Wymiana wody obiegowej.

- Czyszczenie chłodnicy skraplacza.

- Czyszczenie filtra skraplacza.

- Zresetowanie zegara alarmu przekroczenia czasu obsługi serwisowej.

- Wszelkie czynności przewidziane przez producenta w DTR oraz zgodnie z obowiązującymi normami.

###### Piec mikrofalowy ETHOS ONE

- Kontrola systemów bezpieczeństwa wyłączniki bezpieczeństwa drzwi, czujniki bezpieczeństwa magnetronów, zawiasy drzwi komory próbek.

- Kontrola wentylatora wydechu komory próbek.

- Kontrola napędu rotora.

- Czyszczenie komory pieca i wewnętrznej strony drzwi.

- Kontrola czystości naczyń do mineralizacji.

- Kontrola mocy nominalnej mikrofal.

- Kontrola/regulacja wskazań temperatury czujnika naczynia referencyjnego.

- Kontrola stopnia ochrony przed promieniowaniem mikrofalowym miernikiem mikrofal (szczelność ekranowania obudowy).

- Wszelkie czynności przewidziane przez producenta w DTR oraz zgodnie z obowiązującymi normami.

###### Kompresor PME0438-35

- Czyszczenie odstojnika wody.

- Wszelkie czynności przewidziane przez producenta w DTR oraz zgodnie z obowiązującymi normami.

#### CZĘŚĆ VI.

##### Demineralizator HLP 5 firmy Hydrolab

PRZEGLĄD TECHNICZNY- ZAKRES CZYNNOŚCI

- Ogólne sprawdzenie układów elektrycznych urządzenia.

- Wymiana wszystkich filtrów oraz lampy UV.

- Sprawdzenie i wymiana połączeń elastycznych (rurek).

- Sprawdzenie parametrów wody otrzymywanej.

- Wszelkie czynności przewidziane przez producenta w DTR oraz zgodnie z obowiązującymi normami.

### UWAGI KOŃCOWE:

- Wszystkie czynności serwisowe muszą być wykonywane przez Autoryzowany Serwis Producenta urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ważnego Certyfikatu przed podpisaniem umowy.

- Wizyta serwisowa musi być zakończona podpisaniem Protokołem Wizyty Serwisowej stanowiącej Załącznik Nr 6 do Umowy.

- W zestawieniu proszę ująć koszt dostawy, wymiany i utylizacji materiałów eksploatacyjnych