Załącznik 1A

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, wraz z montażem, uruchomieniem i bezpłatnym instruktażem, następującej aparatury naukowo – badawczej, fabrycznie nowej i kompletnej:

URZADZENIE DO POMIARU TRANSEPITELIALNEGO OPORU ELEKTRYCZNEGO (TEER) W HODOWLACH KOMÓRKOWYCH

OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY/ FUNKCJE/ WARUNKI:

| L.p. | Minimalne parametry użytkowe : |  |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenia do pomiaru transepitelialnego oporu elektrycznego (TEER) w hodowlach komórkowych składa się z następujących elementów: |  |
| 1. | Moduł sterowania do pomiaru jakości monowarstwy komórek i zliczający poziom konfluencji monowarstwy. Wyposażony w : - wewnętrzną baterię pozwalającą na około 8 godz. pracy bez zewnętrznego zasilania (ładowarka dołączona do zestawu). - Zawiera wyświetlacz LCD, - włącznik zasilania, - przełącznik funkcji opór/napięcie, - wyjście analogowe, - port wejścia dla elektrody, - śruba kalibracji oporu. Rozdzielczość pomiaru 0,1 mV i 1 Ohm. Zakres oporu 0 – 9999 Ohm |  |
| 2. | Elektroda do pomiaru TEER - zbudowana z dwóch sond (4 mm szerokości i 1 mm grubości), każda sonda posiada elektrodę zewnętrzną (zbudowana ze srebra) i wewnętrzną (zawiera Ag/AgCl) |  |
| 3. | Komora do precyzyjnego pomiaru TEER dla wkładów typu Transwell pasujących do płytek 24-dołkowych wraz z kompatybilnym wkładem wzorcowym do kalibracji komory. |  |
| 4. | Opornik testowy 1000 Ohm do kalibracji modułu sterowania. |  |
| 5. | Wymiary: 19cm x 11cm x 6 cm. Waga 1,4 kg. Zakres temperatury otoczenia, w którym urządzenie może pracować: 10-38° C |  |

| Inne |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Oprogramowanie: tak/nie |  |
|  | Instruktaż: nie/tak, dla 3 osób |  |
| Warunki dostawy i gwarancji |  |  |
|  | Gwarancja: min. 12 miesięcy |  |
|  | Czas dostawy: maks. 30 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, maksymalnie do 31.12.2016r. |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe: maks. 60 godzin |  |
|  | Maksymalny czas naprawy: 20 dni |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez 5 lat. |  |