Załącznik nr 1B

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, wraz z montażem, uruchomieniem i bezpłatnym instruktażem, następującej aparatury naukowo – badawczej, fabrycznie nowej i kompletnej:

Zestaw utrzymujący przyżyciowe warunki do mikroskopii

OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY/ FUNKCJE/ WARUNKI:

| 1. | Obrazowanie tkanki miękkiej |
| --- | --- |
| 1.1 | Uchwyt do tkanki miękkiej z oknem do obrazowania o średnicy 6 mm dopasowanym do mocowania szkiełek nakrywkowych o średnicy 12 mm |
| 1.2 | Zestaw adapterów do stolika mikroskopowego, kompatybilnych z mikroskopem Leica SP8 MP umożliwiających montaż uchwytu i zwiększenie maksymalnej odległości stolika od obiektywu w celu ułatwienia dostępu podczas manipulacji na stoliku mikroskopu. |
| 1.3 | Regulowane mocowanie uchwytu do stolika mikroskopowego |
| 1.4 | Zintegrowane ogrzewanie uchwytu do tkanki miękkiej od temperatury pokojowej do 45°C +/- 0,2°C |
| 1.5 | Przyłączeniowy przewód z czujnikiem temperatury |
| 1.6 | Przyłącze do źródła próżni za pomocą silikonowych wężyków (źródło próżni poza zakresem dostawy) |
| 1.7 | Moduł kontroli temperatury podaje 22W na obciążenie 10Ω wykorzystując transformator pierścieniowy w celu eliminacji zakłóceń pochodzących z sieci |
| 1.8 | Parametry ustawiane na panelu frontowym kanału temperatury: temperatura otoczenia (od temperatury pokojowej do 65°C), prędkość pętli zwrotnej w celu optymalizacji stabilności temperatury (trzy opcje do wyboru), ustawienie temperatury zadanej, przekazywanie temperatury mierzonej na urządzenia zewnętrzne |
| 1.9 | Dwa przyłącza z możliwością alternatywnego wyświetlania danych jednego z nich (sterowanie pętlą i kontrolne) i przyłącze wyjściowe umiejscowione na froncie |
| 1.10 | Kanał temperatury może być kontrolowany automatycznie lub ręcznie można nastawić napięcie ogrzewania elementu grzewczego przy uchwycie |
| 1.11 | Jeden włącznik wspólny dla wszystkich modułów kontroli temperatury |
| 1.12 | Zabezpieczenie przed awarią termistora kontrolnego |
| 1.13 | Przynajmniej 155 g uszczelniacza silikonowego |
| 1.14 | Szkiełka nakrywkowe 0,175 mm +/- 0,015 mm i 12 mm średnicy – 1000 szt. |
| 1.15 | Urządzenie do kauteryzacji o długości nie większej niż 170 cm (wskazać długość) i wadze poniżej 80g (wraz z bateriami – wskazać wagę), na baterie, z 2 różnymi temperaturami pracy, z końcówkami zaprojektowanymi w sposób ułatwiający ich wymianę |
| 1.16 | Tkankowy klej chirurgiczny dla zwierząt typu Vetbond– 3 opakowania po 3 mL |
| 2. | Moduł kontroli funkcji życiowych w czasie anestezji |
| 2.1 | Ciągły pomiar w czasie rzeczywistym tętniczego wysycenia tlenem (od 0% do 100%), intensywności pulsu (od 90 do 900 min-1), częstości oddechowej (od 25 do 450 min-1), przepływu krwi, wysiłku oddechowego, temperatury (od 15 do 50°C) w celu zapobiegania niedotlenieniu, pomiaru intensywności anestezji, podawania dodatkowego tlenu lub mechanicznej wentylacji, nastawiania alarmów i monitorowania oddechu |
| 2.2 | Rozdzielczość pomiaru tętniczego nasycenia tlenem nie gorsza niż 1,5% w całym zakresie pomiarowym, rozdzielczość pomiaru pulsu nie gorsza niż 8,7 min-1 dla 400 min-1, rozdzielczość pomiaru częstości oddechowej nie gorsza niż 0,6 min-1 dla 100 min-1 |
| 2.3 | Częstość oddechowa podawana co 1,7 sekundy jako średnia krocząca ostatnich 10 pomiarów częstości oddechowej |
| 2.4 | Pomiar rozdęcia tętniczego od-oddechowego podawany co 1,7 sek oraz od-sercowego wykonywany po każdym uderzeniu serca i podawany co 0,72 sek. |
| 2.5 | Zestaw 5 klipów kołnierzykowych do myszy o wadze od 10 do 40 g (pomiar sygnału tętnicy szyjnej) |
| 2.6 | Zestaw 5 klipów udowych do myszy (pomiar sygnału tętnicy udowej) |
| 2.7 | Oprogramowanie umożliwiające rejestrację parametrów, zaznaczanie istotnych zdarzeń i uśredniania, ustawienie alarmów. |
| 2.8 | Sonda rektalna do pomiaru temperatury |
| 2.9 | Autoryzacja producenta do sprzedaży oraz serwisu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej |
| 3. | Obrazowanie narządów i kultur komórkowych |
| 3.1 | Możliwość alternatywnego przyłączenia do modułu kontroli temperatury opisanego w p. od 1.6 do 1.11 zamiast uchwytu do tkanki miękkiej |
| 3.2 | Platforma z przysłoną 36mm |
| 3.3 | Element magnetyczny na obwodzie do przyłączenia różnych magnetycznych uchwytów |
| 3.4 | Regulowane wężyki do podawania i pobierania płynów, adaptery do szalek 50 mm lub 60 mm produkcji Willco Wells, Corning, Nunc lub Falcon |
| 3.5 | Platforma do mocowania magnetycznego z 4 płytkami montażowymi ze stali kwasoodpornej oraz 6 wspornikami magnetycznymi w tym: 1 wspornik do montażu elementów ¼ cala wyposażony w połączenie obrotowe z blokadą, 2 niskie wsporniki z podkładką z silikonu. Uchwyt do wężyka silikonowego |
| 3.5 | Elementy grzejące z przyłączem do modułu kontroli temperatury |
| 3.6 | L-kształtne wężyki do podawania płynu oraz odciągania płynu z magnetycznymi mocowaniami |
| 4. | Kontrola przepływu medium fizjologicznego dla kanałów nr 1 oraz nr 2 |
| 4.1 | Pompa perystaltyczna z dwoma kanałami (możliwość ogrzewania tylko jednego kanału) |
| 4.2 | Średnica wewnętrzna wężyka 1/16 cala |
| 4.3 | Przepływ od 0,8 mL/min do 12,25 mL/min na kanał (taka sama dla obu kanałów). Możliwość odwrócenia kierunku za pomocą przełącznika. |
| 4.4 | Objętość martwa w elemencie grzewczym nie więcej niż 260 µL (dla kanału nr 1 lub kanału nr 2) |
| 4.5 | Maksymalny przepływ przy 37°C to 10 mL/min |
| 4.6 | Moduł kontroli temperatury podaje 22W na obciążenie 10Ω wykorzystując transformator pierścieniowy w celu eliminacji zakłóceń pochodzących z sieci |
| 4.7 | Parametry ustawiane na panelu frontowym kanału temperatury: temperatura (od temperatury pokojowej do 65°C), jedna z trzech prędkości pętli zwrotnej w celu optymalizacji stabilności temperatury, ustawienie temperatury zadanej, przekazywanie temperatury mierzonej na urządzenia zewnętrzne) |
| 4.8 | Dwa przyłącza z możliwością alternatywnego wyświetlania danych jednego z nich (sterowanie pętlą i kontrolne) i przyłącze wyjściowe umiejscowione na froncie |
| 4.9 | Kanał temperatury może być kontrolowany automatycznie lub ręcznie można nastawić napięcie ogrzewania elementu grzewczego przy uchwycie |
| 4.10 | Jeden włącznik wspólny dla wszystkich modułów kontroli temperatury |
| 4.11 | Zabezpieczenie przed awarią termistora kontrolnego |
| 4.13 | Autoryzacja producenta do sprzedaży oraz serwisu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej |
| 5. | Kontrola przepływu dla kanału nr 3 |
| 5.1 | Dozowanie preparatu za pomocą dokładnej pompy strzykawkowej z jedną strzykawką o objętości od 0,5 µL (i minimalnym przepływie nie większym niż 1,3 pL/min – podać przepływ minimalny) do 60 mL (i maksymalnym przepływie nie mniejszym niż 88 mL/min – podać przepływ maksymalny) |
| 5.2 | Moduł kontroli przepływu z kolorowym ekranem dotykowym nie mniejszym niż 4” – podać przekątną |
| 5.3 | Moduł umożliwia dozowanie lub pobieranie z dokładnością +/-0,5% oraz powtarzalnością +/- 0,05% |
| 5.4 | Maksymalny nacisk liniowy nie mniejszy niż 15 kg – podać maksymalny nacisk liniowy przy wybraniu siły nacisku 100% |
| 5.5 | Możliwość programowania z poziomu ekranu dotykowego: przepływu (jako objętość lub czas), profilu gradientowego po podłączeniu większej ilości modułów, sprzężenia z innym urządzeniem wywołującym działania modułu, opóźnienia |
| 5.6 | Możliwość tworzenia i zachowywania własnych zaawansowanych metod, nazywania ich alfanumerycznie oraz przywoływania metod zapamiętanych w module. Możliwość użycia wstępnie zaprogramowanych metod: samego dozowania, samego pobierania, dozowania i pobierania, pobierania i dozowania. Możliwość eksportowania metod mailem do innych współpracowników, ładowania metod do modułu i pobierania aktualizacji oprogramowania modułu |
| 5.7 | Wyjście do kontroli pompy za pomocą przycisku nożnego, wyjście USB, dwa przyłącza RS 485 do przyłączenia dodatkowych modułów |
| 5.8 | Autoryzacja producenta do sprzedaży oraz serwisu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej |
| 6. | Dwukomorowy moduł znieczulający do obrazowania tkanki miękkiej |
| 6.1 | Parownik izofluranu i przepływomierz skalibrowany na powietrze dostępne na obudowie modułu do anestezji w celu napełnienia izofluranem (poza zakresem dostawy) i odczytu i regulacji przepływu gazów. Przepływomierz skalibrowany na dwutlenek węgla. Przejściówka do przyłączenia butelki z izofluranem do napełniania parownika. Butle z gazem i reduktory ciśnienia poza zakresem dostawy |
| 6.2 | Komora nr 1 wykonana z przeźroczystego materiału, z klapą otwieraną od góry z zamknięciem, o wymiarach minimalnie 200 x 200 x 305 mm (wskazać wymiary). Na wyposażeniu komory wyjmowana kratka na podłodzie komory, wraz z uchwytami do łatwego wyjęcia. Na ścianach komory króciec przyłączeniowy do podawania mieszanki gazów oraz króciec przyłączeniowy do odciągania gazów wraz z pokrętłem do regulacji dodatku powietrza zasysanego z otoczenia. Włączanie podawania gazu oraz włączanie odciągania nadmiaru gazów zaworami opisanymi w p. 6.4 |
| 6.3 | Komora nr 2 z klapą otwieraną od góry z zamknięciem, o wymiarach minimalnie 300 x 300 x 450mm (wskazać wymiary). Ściany i dno nie są przeźroczyste. Na wyposażeniu komory wyjmowana kratka na podłodzie komory, wraz z uchwytami do łatwego wyjęcia. Dwa króćce przyłączenia gazu i odprowadzenia gazów. |
| 6.4 | Wężyki łączące wszystkie elementy modułu – 25 mb., zawór do regulacji kierunku zasilania gazów (na maskę lub do komory nr 1) i zawór do regulacji miejsca zaciągania gazów (z maski lub z komory nr 1) |
| 6.5 | Maska wraz z elastycznym wężem doprowadzającym gaz usypiający i odprowadzającym nadmiar gazów usypiających w wykonaniu typu rura-w-rurze. Średnica wewnętrznego wężyka 6,25 i średnica zewnętrznego wężyka 22 mm, kompatybilne z modułem do znieczulania |
| 6.6 | Aktywne odciąganie nadmiaru gazów wraz z filtrem nakładanym na urządzenie odciągające. Na filtr nakładany króciec. Oba elementy bez konieczności wkręcania z uwagi na potrzebę częstego ważenia filtra. Zestaw 6 szt. filtrów pochłaniających gazy anestetyczne z możliwością zaadsorbowania 200 g substancji. Filtry testowane na maksymalny przepływ 60 L/min z oporem nie przekraczającym 2 cm H2O |
| 6.7 | Autoryzacja producenta do sprzedaży oraz serwisu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej |
| 7 | Wózek transportowy na cichobieżnych kołach o wymiarach 790x500x1000 mm +/- 40 mm szer. x gł. x wys. (wskazać wymiary). Dwa koła z blokadą. 2 uchwyty. 2 szuflady. 3 poziomy. |
| 8 | Dwudniowe szkolenie z obsługi dla minimalnie 3 osób |

| Inne |  |
| --- | --- |
|  | Oprogramowanie: tak/nie |
|  | Instruktaż: nie/tak, dla min. 3 osób – dwudniowe szkolenie |
| Warunki dostawy i gwarancji |  |  |
|  | Gwarancja: min. 12 miesięcy |
|  | Czas dostawy: maks. 14 tygodni |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe: maks. 48 godzin |
|  | Naprawa bez sprowadzania części z zagranicy - 14 dni, ze sprowadzaniem części z zagranicy - 31 dni |