**CZĘŚĆ NR 3**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**(FORMULARZ ASORTYMENTOWY)**

**CZĘŚĆ nr 3: SCRIBER Z MIKROSKOPEM DO PRECYZYJNEGO CIĘCIA PODŁOŻY**

**Określenie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):**

**38500000-0 aparatura kontrolna i badawcza**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa urządzenia:  *Należy wskazać: Model, typ aparatu, nr katalogowy* | **…………………………………………………………….**  **(wypełnia Wykonawca)** |
| Producent:  Pełna nazwa, adres, strona www | **…………………………………………………………….**  **(wypełnia Wykonawca)** |
| Rok produkcji ( Rok produkcji (zgodnie z § 2 ust. 11 wzoru umowy tj. wyprodukowany nie wcześniej niż 12 miesięcy przed terminem Dostawy) | **…………………………………………………………….**  **(wypełnia Wykonawca)** |

1. **PARAMETRY TECHNICZE I EKSPOATACYJNE URZĄDZENIA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr** | **Opis wymaganego parametru** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę**  **(wypełnia Wykonawca)** |
| 1 | Stolik próżniowy | Obracany stolik próżniowy z suwnicą X, Y dla podłoży o średnicy od 10 mm do 200 mm i wymiarach od 10 x 10 mm do 200 x 200 mm, oraz z możliwością precyzyjnego obrotu w płaszczyźnie próbki |  |
| 2 | Rysik nacinający | Diamentowy, wymienny |  |
| 3 | Precyzyjna regulacja położenia podłoża | Regulacja w osiach X oraz Y (w płaszczyźnie próbki) za pomocą śrub mikrometrycznych z rozdzielczością minimum 10 µm |  |
| 4 | Mikroskop | Mikroskop zintegrowany z urządzeniem, z podświetleniem, z powiększeniem minimum 50x, z zaznaczonym krzyżem do precyzyjnego ustawiania orientacji próbki |  |
| 5 | Zasięg i dokładność ruchu narzędzia w osi X oraz Y | Zasięg nie mniej niż 200 x 200 mm, dokładność 10 µm |  |
| 6 | Instrukcja obsługi | W j. polskim lub angielskim. |  |

**B. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU**

| **Lp.** | **Parametry wymagane przez Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę**  **(wypełnia Wykonawca)** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bezpłatna gwarancja na urządzenie w okresie minimum 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń |  |
| 2 | Bezpłatny serwis gwarancyjny, autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  |
| 3 | Czas reakcji serwisu (tj. w zależności od wielkości awarii przystąpienie do realizacji zgłoszenia lub jego zrealizowanie) od momentu zgłoszenia w dowolnej formie (fax, e-mail lub zgłoszenie serwisowe) w przypadku awarii do 48 h |  |
| 4 | Dane teleadresowe punktu serwisowego (nazwa, adres, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail) |  |
| 5 | Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy: 3 |  |
| 6 | Termin gwarancji udzielonej przez Wykonawcę w przypadku wymiany sprzętu na nowy, rozpoczyna bieg na nowo od daty jego wymiany |  |
| 7 | Okres dostępności części zamiennych co najmniej 10 lat od upływu gwarancji urządzenia |  |
| 8 | Maksymalny termin napraw awarii i usterek (w przypadku gdy nie jest wymagana wymiana części na nowe) do 30 dni kalendarzowych od momentu zdiagnozowania usterki |  |
| 9 | Maksymalny termin wymiany części na nowe do 3 miesięcy od momentu zdiagnozowania usterki |  |

**Uwaga:**

Wszystkie parametry i wymagania określone przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi i są bezwzględnie wymagane.

W części A PARAMETRY TECHNICZE I EKSPOATACYJNE URZĄDZENIA Wykonawca powinien wyspecyfikować „Parametry oferowane przez Wykonawcę” według „Opisu wymaganego parametru” odpowiednio dla każdego punktu zawartego w opisie wymaganego parametru. W części B WARUNKI GWARANCJI I SERWISU Wykonawca powinien wyspecyfikować „Parametry oferowane przez Wykonawcę” określone w kolumnie „Parametry wymagane przez Zamawiającego”. W części C SZKOLENIA Wykonawca powinien wyspecyfikować „Parametry oferowane przez Wykonawcę” według kolumny „Wymagania Zamawiającego”.

Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone, jako niezgodne z SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. Wykonawca ma obowiązek wypełnić wszystkie kolumny i wiersze z zapisem „wypełnia wykonawca”. W przypadku braku wypełnienia wskazanych miejsc Zamawiający odrzuci ofertą na podstawie art 89 ust 1 pkt 2 Pzp.