Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWY

„Dostawa urządzenia do pomiaru efektu Halla”

| Nazwa urządzenia: Należy wskazać: model, typ, nr katalogowy | ………………………………………. (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- |
| Producent: pełna nazwa, adres, strona www | ………………………………………. (wypełnia Wykonawca) |
| Rok produkcji: (wyprodukowany nie wcześniej niż 12 miesięcy przed terminem Dostawy) | ……………………………………….. (wypełnia Wykonawca) |

- PARAMETRY TECHNICZE I EKSPOATACYJNE URZĄDZENIA

| Lp. | Parametr | Opis wymaganego parametru przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kriostat z magnesem nadprzewodzącym i system do pomiaru efektu Halla dla półprzewodników szerokoprzerwowych | - Pole magnetyczne od 0 do 9 T - Przestrzeń dla próbki: ≥10 x 10 mm - Zakres temperatury do dokonania pomiaru: od 2 do 400 K - Rezystancja elektryczna próbki: od 40 µΩ do 200 GΩ - Zakres ruchliwości nośników: od 1 do 106 cm2/Vs - Koncentracja nośników: od 800 do 8.1023 /cm3 - Napięcie od 0 do 100 V - Prąd: od 1 pA do 100 mA - Jednorodność pola magnetycznego: ≤+/- 0.1% na obszaru próbki | 1……………….. 2………………... 3………………… 4…………………… 5………………….. 6………………….. 7…………………… 8…………………… 9…………………… |
| 2 | Pompa próżniowa | - Ciśnienie ≤10-3 torr | 1……………………. |
| 3 | Oprogramowanie do sterowania całym systemem | - Oprogramowanie pozwalające na zbieranie i obróbkę danych. - Definicja próbek (parametry geometryczne i fizyczne). - Definicja profilu pomiarowego przez użytkownika (temperatura, pole magnetyczne) - Automatyzowana analiza widm ruchliwości dla elektronów i dziur dla struktur wielowarstwowych, heterostruktur, studni kwantowych. - Ruchliwość i koncentracja nośników w funkcji temperatury. | 1………………………………………. 2……………………………………… 3………………………………………. 4…………………………………………… 5……………………………………….. |
| 4 | Zestaw komputerowy | - Pamięć wewnętrzna minimum 8GB RAM (z możliwością zwiększenia). - System operacyjny 64-bitowy. - Dysk twardy minimum 1 TB (dane i archiwum). - Dodatkowa karta sieciowa. - Monitor LCD minimum 24’’. - Klawiatura oraz mysz optyczna. - Gwarancja producenta minimum 24 miesiące. | 1………………………………………… 2………………………………………… 3………………………………………… 4………………………………………… 5……………………………………….. 6………………………………………… 7…………………………………………… |
| 5 | Kompletna instrukcja obsługi | Drukowana oraz wersja elektroniczna | ……………………………………….. |

B.	WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

| Lp. | Wymagania Zamawiającego | Warunki oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bezpłatna gwarancja na urządzenie w okresie minimum 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. |  |
| 2 | Okres dostępności części zamiennych co najmniej 5 lat od upływu gwarancji urządzenia |  |

C. SZKOLENIA

| Lp. | Wymagania Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | Szkolenie dla przynajmniej 5 osób Szkolenie podstawowe z obsługi urządzenia i oprogramowania w trakcie instalacji, oraz szkolenie aplikacyjne (min. 2 dni) na przykładzie półprzewodników szerokoprzerwowych (GaN, (Al.,Ga)N). |  |

Uwaga:

Wszystkie parametry i wymagania określone przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi i są bezwzględnie wymagane.

Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone, jako niezgodne z SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. Wykonawca ma obowiązek wypełnić wszystkie kolumny i wiersze z zapisem „wypełnia wykonawca”.  W przypadku braku wypełnienia wskazanych miejsc Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art 89 ust 1 pkt 2 Pzp.