FORMULARZ ASORTYMENTOWY

„Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem poziomych autoklawów laboratoryjnych - 2szt”

| Nazwa urządzenia: Należy wskazać: Model, typ aparatu, nr katalogowy | ………………………………………. (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- |
| Producent (wymagany:): Pełna nazwa, adres, strona www | ………………………………………. (wypełnia Wykonawca) |
| Rok produkcji: (wyprodukowany nie wcześniej niż 12 miesięcy przed terminem Dostawy) | ……………………………………….. (wypełnia Wykonawca) |

- PARAMETRY TECHNICZE I EKSPOATACYJNE URZĄDZENIA

| Lp. | Parametr | Opis wymaganego parametru | Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Poziomy autoklaw laboratoryjny | - Wolnostojący, poziomy autoklaw laboratoryjny. - Komora o pojemności użytkowej min. 430 litrów. - Możliwość sterylizacji minimum 16 zamkniętych klatek (dla zwierząt doświadczalnych) o wymiarach 398x207x145 mm. - Ciężar pustego urządzenia - ze względu na nośność stropu wynoszącą 350 kg/m2 zamawiający planuje zastosowanie mat rozpraszających. Uwzględniając konieczny rozmiar maty oraz dostępność powierzchni w pomieszczeniu, całkowity ciężar netto urządzenia nie może przekroczyć 550kg.. - Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej. - Sterownik mikroprocesorowy z monitorem dotykowym, kontrolujący wszystkie parametry pracy, stała kontrola temperatury i ciśnienia - Minimum 4 standardowe programy do sterylizacji: ciał stałych, odpadów w workach, cieczy skażonych i cieczy. Dodatkowo program czyszczący. Możliwość tworzenia min 30 programów sterylizacji opartych na powyższych szablonach. - 2 sondy temperaturowe Pt100A – w spuście kondensatu oraz elastyczna sonda temperaturowa do umieszczania w produkcie / naczyniu referencyjnym – do sterowania procesami sterylizacji cieczy. - Temperatura sterylizacji do 140ºC (max. ciśnienie 4 bar abs.), czas sterylizacji od 1 do 300 minut, aktualny odczyt ciśnienia i temperatury w komorze autoklawu lub w produkcie widoczne na wyświetlaczu. - Pamięć rejestrująca dane procesowe i błędy – do celów serwisowych. - Automatyczne ryglowanie drzwi; blokada ciśnieniowa i termiczna drzwi - zgodne z aktualnymi normami, przepisami bhp i o dozorze technicznym. - Wytwornica pary oddzielona od komory sterylizacyjnej. - Komora wyposażona w port walidacyjny do wprowadzania sond kontrolnych podczas testów kwalifikacyjnych. - Funkcja podtrzymywania temperatury po sterylizacji cieczy | 1……………….. 2………………... 3………………… 4…………………… 5………………….. 6………………….. 7…………………… 8…………………… 9…………………… 10……………………….. 11…………………………… 12………………………….. 13…………………………….. 14 ………………………….. |
| 2 | Kompresor bezolejowy | - Kompresor bezolejowy do obsługi systemów pneumatycznych autoklawu | 1……………………………… |
| 3 | System próżniowy | - System próżniowy, z pompą próżniową bezolejową (uszczelnianą pierścieniem wodnym), do odpowietrzania wsadu metodą próżni frakcjonowanej oraz suszenia próżniowego ciał stałych | 1…………………………….. |
| 4 | System suszenia | - Polegający na podgrzewaniu ścian komory od zewnątrz podczas próżni końcowej (po sterylizacji) powodujący dokładne suszenie wsadu (w tym materiałów porowatych, tekstyliów, końcówek do pipet, węży, itp.) | 1…………………………….. |
| 5 | Drukarka | - Drukarka do rejestracji danych temperatury, ciśnienia i czasu, fazy procesu i komunikatów | 1……………………………… |
| 6 | Demineralizator przepływowy współpracujący z autoklawem | - Demineralizator współpracujący z autoklawem zapewniający odpowiednią ilość wody demineralizowanej i gwarantujący jego poprawne działanie | 1…………………………….. |
| 7 | Konduktometr | - Konduktometr do pomiaru EC (przewodności) w wodzie demineralizowanej i dejonizowanej - Alarm wizualny ostrzegający użytkownika, o przekroczeniu zadanych parametrów - Automatyczna kompensacja temp. w zakresie od 5 do 50 oC | 1……………….. 2………………... 3………………… |
| 8 | Zmiękczacz do wody do chłodzenia i pompy próżniowej autoklawu | - W pełni automatyczny zmiękczacz wody. - Wymiary całkowite urządzenia max.25x45 x45 cm (szerokość x wysokość x głębokość) - Automatyczna głowica sterująca z wbudowanym elektronicznym wodomierzem monitorującym zużycie wody. - Regeneracja urządzenia automatyczna, inicjowana przez mikroprocesor. - Materiał eksploatacyjny stosowany jest roztwór soli. - Filtr wstępny przed zmiękczaczem | 1……………….. 2………………... 3………………… 4…………………… 5………………... 6 ……………………… |
| 9 | Montaż i dostawa | - Dostawa i montaż urządzenia na terenie Łukasiewicz - PORT. - Wszystkie niezbędne do montażu i uruchomienia urządzenia akcesoria dostarcza wykonawca. | 1……………….. 2………………... |
| 10 | Dokumentacja UDT | - Jeżeli urządzenie, zgodnie z prawem, wymaga badań UDT, po stronie dostawcy jest przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów gwarantujących pozytywne wyniki badań. | 1…………………… |
| 11. | Instrukcje obsługi | 1. W j. angielskim lub polskim - wersja drukowana i elektroniczna | 1…………………………………….. |

B.	WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

| Lp. | Wymagania Zamawiającego | Wymagania oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bezpłatna gwarancja na urządzenie w okresie minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. | …………………………………………………………….. |
| 2. | Zagwarantowane podczas okresu gwarancyjnego wykonanie corocznych bezpłatnych przeglądów urządzenia. | ……………………………………………………………. |
| 3 | Zapewnienie możliwości składania zgłoszeń serwisowych w języku polskim oraz obsługa zgłoszeń serwisowych w języku polskim | ……………………………………………………………. |
| 4 | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia w dowolnej formie (e-mail lub zgłoszenie serwisowe) w przypadku awarii do 24 h | ……………………………………………………………. |
| 5 | Maksymalny czas usunięcia usterki: 14 dni od momentu zgłoszenia w dowolnej formie (e-mail lub zgłoszenie serwisowe) (niezależnie czy wiąże się z wymianą podzespołu czy nie). W przypadku konieczności wymiany urządzenia czas wymiany sprzętu wynosi 2 miesiące. | …………………………………………………………….. |
| 6 | Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu (części urządzenia) na nowy lub wymiany urządzenia: 2 | …………………………………………………………….. |
| 7 | W razie wymiany urządzenia lub jego części na nowy, okres gwarancji biegnie na wymienione urządzenie lub jego część od nowa od dnia wymiany urządzenia lub jego części | ………………………………………………………….. |
| 8 | Okres dostępności części zamiennych co najmniej 7 lat od daty upływu gwarancji urządzenia | ………………………………………………………….. |

C. SZKOLENIA

| Lp. | Wymagania Zamawiającego | Wymagania oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szkolenie podstawowe z obsługi urządzenia na miejscu po instalacji – dla min. 3 osób, min. 2 godziny | ……………………………………………………………… |

Uwaga:

Wszystkie parametry i wymagania określone przez Zamawiającego są parametrami i wymaganiami minimalnymi 
i są bezwzględnie wymagane.